- АИК 1-40Б

АНТЕННЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ АИК 1-40Б/10

КНПР.464965.003-10

Заводской №030320144

ФОРМУЛЯР

КНПР.464965.003-10 ФО

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

1	ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ	3

2	ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ	3

3	ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	3

4	ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИЗДЕЛИЯ	6

5	КОМПЛЕКТНОСТЬ	6

6	РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ	7

7	КОНСЕРВАЦИЯ	8

8	СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ	9

9	СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ	10

10	ДВИЖЕНИЕ АИК ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ	11

11	УЧЕТ РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ	14

12	УЧЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ	16

13	УЧЕТ РАБОТЫ ПО БЮЛЛЕТЕНЯМ И УКАЗАНИЯМ	17

14	РАБОТЫ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ	18

15	ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПОВЕРКА	19

16	СВЕДЕНИЯ О ХРАНЕНИИ	21

17	РЕМОНТ	22

18	ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ	28

19	СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ	30

20	КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ ИЗДЕЛИЯ И ВЕДЕНИЯ ФОРМУЛЯРА	31

| Часть 2 | Альбом графиков (приложение 1 к формуляру) | _ |
| --- | --- | --- |

# ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

  - Перед эксплуатацией антенного измерительного комплекта АИК 1-40Б необходимо ознакомиться с руководством по эксплуатации АИК.

  - Формуляр должен постоянно находиться с АИК.

  - Все записи в формуляре (ФО) делаются только чернилами, отчетливо и аккуратно. При записи в ФО не допускаются записи карандашом, смывающимися чернилами и подчистки. Неправильная запись должна быть аккуратно зачеркнута, вместо нее записана новая, заверяемая ответственным лицом. После подписи проставляют фамилию и инициалы ответственного лица  (вместо подписи допускается проставлять личный штамп исполнителя).

  - Учет работы производят в тех же единицах, что и ресурс работы.

  - При передаче АИК на другое предприятие суммирующие записи по наработке заверяют печатью предприятия, передающего АИК.

# ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

  - Наименование: Антенный измерительный комплект АИК 1-40Б/10.

  - Обозначение: КНПР.464965.003-10, КНПР.464965.003ТУ.

  - Предприятие изготовитель: Акционерное Общество «СКАРД-Электроникс».

  - Адрес предприятия изготовителя: г.Курск, ул.К.Маркса 70Б, тел./факс +7(4712)390-786.

  - Дата изготовления изделия: 15 июня 2020 г.

  - Заводской номер изделия: 030320144.

  - Антенный измерительный комплект АИК 1-40Б внесён в государственный реестр средств измерений, регистрационный номер 55403-13.

  - Сертификат соответствия №  ВР 31.1.13501-2019 выданый АО «СКАРД-Электроникс» удостоверяет, что СМК, применительно к разработке, производству и ремонту вооружения и военной техники соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и дополнительным требованиям ГОСТ РВ 0015-002-2012; выдан СДС «Военный Регистр», срок действия до 04.04.2022 г.

# ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

    - Основные технические данные приведены в таблице 1.

Т а б л и ц а 1 – Основные технические данные

| Наименование параметра | Данные по ТУ | Фактические данные |
| --- | --- | --- |
| Основные характеристики антенной системы П6-123 |  |  |
| Диапазон частот, ГГц | от 0,9 до 12,4 | от 0,9 до 12,4 |
| Коэффициент усиления антенных систем в диапазоне частот, дБ, не менее | 4,0 | 6,5 |
| Пределы допускаемой погрешности измерений коэффициента усиления антенной системы, дБ | ± 1,8 | ± 1,8 |
| КСВН входа, не более | 3,0 | 2,5 |
| Основные характеристики МШУ ММ0118.SFSF |  |  |
| Диапазон частот, ГГц | от 1,0 до 18 | от 1,0 до 18 |
| Коэффициент усиления, дБ, не менее | 20,0 | 26,6 |
| КСВН входа, не более | 2,5 | 2,4 |
| КСВН выхода, не более | 2,5 | 2,4 |
| Основные характеристики измерительного кабеля КИ0118.SMSM |  |  |
| Диапазон частот, ГГц | от 1,0 до 18,0 | от 1,0 до 18,0 |
| Ослабление кабеля, дБ/м, не более в диапазоне частот, ГГц от 0,9 до 8,2 от 8,2 до 12,4 от 12,4 до 18 | 2,5 3,0 3,4 | 1,5 1,9 2,5 |
| КСВН, не более | 2,5 | 1,4 |
| Основные характеристики равноканального перехода ОП0118.SМSМ |  |  |
| Диапазон частот, ГГц | от 1,0 до 18,0 | от 1,0 до 18,0 |
| Ослабление перехода, дБ, не более в диапазоне частот, ГГц от 0,9 до 8,2 от 8,2 до 12,4 от 12,4 до 18 | 0,1 0,4 0,8 | 0,07 0,2 0,6 |
| КСВН, не более | 1,3 | 1,1 |
| Основные характеристики межканального перехода МП0118.SFIIIB(МП0118.SFNM) |  |  |
| Диапазон частот, ГГц | от 1,0 до 18,0 | от 1,0 до 18,0 |
| Ослабление перехода, дБ, не более в диапазоне частот, ГГц от 0,9 до 8,2 от 8,2 до 18 | 1,0 1,5 | 0,6 1,0 |
| КСВН, не более | 2,5 | 1,6 |

  - Записи о контроле технических параметров изделия производятся в таблице 2. В графе таблицы «Наработка с начала эксплуатации» необходимо указывать параметр в соответствии с разделом формуляра 6 «Ресурсы, сроки службы и хранение».

Т а б л и ц а 2 – Результаты контроля

| Дата | Причина контроля | Наработка с начала эксплуатации | Результаты контроля |  |  | Должность, фамилия и подпись проводящего контроль. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

  - Изделие не содержит драгметаллов.

# ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИЗДЕЛИЯ

  - При транспортировании, во избежание смещений и ударов упаковки АИК должны быть надежно закреплены, а также защищены от воздействия атмосферных осадков в соответствии с требованиями, изложенными в руководстве по эксплуатации.

  - Не допускается перевозка в одном вагоне или кузове с АИК кислот, щелочей и подобных агрессивных материалов.

  - При эксплуатации и техническом обслуживании АИК не допускайте механических повреждений изделия.

# КОМПЛЕКТНОСТЬ

  - Комплектность изделия приведена в таблице 3.

Т а б л и ц а 3 - Комплектность

| Обозначение изделия | Наименование изделия | Кол. шт. | Заводской номер | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Антенная система |  |  |  |  |
| Антенная система П6-123 | Антенна рупорная диапазона 0,9-12,4 ГГц | 1 | 030320144 |  |
| Малошумящий усилитель |  |  |  |  |
| ММ0118.SFSF | МШУ диапазона 1,0-18,0 ГГц. | 1 | 030320144 |  |
| Кабель измерительный |  |  |  |  |
| КИ0118.SMSM | Кабель измерительный диапазона 1,0-18,0 ГГц, 1,5 м | 1 | нет |  |
| СВЧ переходы |  |  |  |  |
| ОП0118. SMSM* | Одноканальный СВЧ переход SMA male- SMA male, диапазона 1,0-18,0 ГГц (ф. Rosenberger) | 1 | нет |  |
| МП0118.IIIВSF* или МП0118.NMSF* | Межканальный СВЧ переход N male-SMA female или межканальный СВЧ переход тип III(NM) В-SMA female, диапазона 1,0-8,2 ГГц (ф. Mini-Circuits) | 1 | нет |  |
| Прочие изделия |  |  |  |  |
| АК-02 | Крепление П6-123 к универсальному фотоштативу | 1 | нет |  |
| нет | Блок питания для АИК 1-40Б 220 В/ +5 В | 1 | нет |  |
| нет | Кейс-упаковка* | 1 | нет |  |
| ЗИП |  |  |  |  |
| нет | Ключ гаечный 5,5(7)х8* | 1 | нет |  |
| Эксплуатационная документация |  |  |  |  |
| КНПР.464965.003 РЭ | Руководство по эксплуатации | 1 | нет |  |
| КНПР.464965.003 ФО | Формуляр | 1 | нет |  |
| КНПР.464965.003 МП | Методика поверки | 1 | нет |  |
| КНПР.464965.003 НМ | Нормы расхода материалов | 1 | нет |  |

* - покупные изделия.

# РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

  - Ресурс АИК до капитального ремонта: 3(три) года.

  - Срок службы АИК: 10(десять) лет.

  - Срок хранения АИК: 5 (пять) лет, в консервации в складских помещениях.

  - Указанный ресурс, срок службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

линия отреза при поставке на экспорт

  - Предприятие-изготовитель устанавливает гарантийный срок хранения 36 (тридцать шесть) месяцев, гарантийный срок эксплуатации: 18 (восемнадцать) месяцев с даты ввода АИК в эксплуатацию.

  - Гарантийный срок эксплуатации продлевается на период от получения рекламации до введения АИК в эксплуатацию силами предприятия-изготовителя.

  - Гарантии предприятия изготовителя снимаются:

  - на неисправности, возникшие в результате воздействия окружающей среды (дождь, снег, град, гроза и т.п.), наступления форс-мажорных обстоятельств (пожар, наводнение, землетрясение и др.) или влияния случайных внешних факторов (броски напряжения в электрической сети и пр.):

  - на неисправности, вызванные нарушением правил транспортировки, хранения и эксплуатации;

  - на неисправности, вызванные ремонтом или модификацией изделия лицами, не уполномоченными на это Производителем;

  - на изделие, имеющее внешние дефекты (явные механические повреждения).

Гарантийное и послегарантийное техническое обслуживание и ремонт АИК производит АО «СКАРД-Электроникс» по адресу:

Россия, 305021, Курск, ул. Карла Маркса 70Б,

Тел/факс: +7 (4712) 390-632, 390-786, e-mail: info@skard.ru

# КОНСЕРВАЦИЯ

  - Сведения о консервации, расконсервации и переконсервации АИК записываются потребителем в таблицу 4.

Т а б л и ц а 4 – Консервация

| Дата | Наименование работы | Срок действия; годы | - Должность, фамилия и подпись |
| --- | --- | --- | --- |

# СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

| АИК 1-40Б/10 |  | КНПР.464965.003-10 |  | № 030320144 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование изделия |  | обозначение |  | заводской номер |

| Упакован |  | АО «СКАРД – Электроникс» |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | наименование или код изготовителя |  |  |
| согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации. |  |  |  |  |
| инженер |  |  |  | Князев С.Н. |
| должность |  | личная подпись |  | расшифровка подписи |
|  |  | число, месяц, год |  |  |

# СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

| АИК 1-40Б/10 |  | КНПР.464965.003-10 |  | № 030320144 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование изделия |  | обозначение |  | заводской номер |

изготовлен(а) и принят(а) в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признана годным(ой) для эксплуатации.

| Заместитель генерального директора по качеству - начальник ОТК и К |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ивлева Е.В. |
| Штамп ОТК |  | личная подпись |  | расшифровка подписи |
|  |  | число, месяц, год |  |  |
| линия отреза при поставке на экспорт |  |  |  |  |

| Руководитель предприятия |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Симонов В.Б. |
| МП |  | личная подпись |  | расшифровка подписи |
|  |  | число, месяц, год |  |  |
|  |  | Заказчик (при наличии) |  |  |
| МП |  | личная подпись |  | расшифровка подписи |
|  |  | число, месяц, год |  |  |
| обозначение документа, по которому производится поставка |  |  |  |  |

# ДВИЖЕНИЕ АИК ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Т а б л и ц а 5 – Движение изделия при эксплуатации

| Дата установ-ки | Где установлено | Дата снятия | наработка |  | Причина снятия | Подпись лица, проводившего установку (снятие) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с начала эксплуатации | после последнего ремонта |  |  |

Т а б л и ц а 6 – Приём и передача изделия

| Дата | Состояние изделия | Основание (наименование, номер и дата документа) | Предприятие, должность и подпись |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сдавшего | принявшего |  |

Т а б л и ц а 7 – Сведения о закреплении изделия при эксплуатации

| Наименование изделия (составной части) и обозначение | Должность, фамилия и инициалы | Основание (наименование, номер и дата документа) |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | закрепление | открепление |  |

# УЧЕТ РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ

Т а б л и ц а 8 – Учёт работы изделия

| Дата | Цель работы | Время |  | Продолжитель-ность работы | Наработка |  | Кто прово-дит работу | Должность, фамилия и подпись ведущего формуляр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала работы | окон-чания работы |  | после последнего ремонта | с начала эксплуа-тации |  |  |

# УЧЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Т а б л и ц а 9 – Учёт технического обслуживания

| Дата | Вид технического обслуживания | Наработка |  | Основание (наименование, номер и дата документа) | Должность, фамилия и подпись |  | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | после последнего ремонта | с начала эксплуата-ции |  | выполнившего работу | проверившего работу |  |

# УЧЕТ РАБОТЫ ПО БЮЛЛЕТЕНЯМ И УКАЗАНИЯМ

Т а б л и ц а 10 – Учёт работы по бюллетеням и указаниям

| Номер бюллетеня (указания) | Краткое содержание работы | Установленный срок выполнения | Дата выполнения | Должность, фамилия и подпись |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | выполнившего работу | проверившего работу |

# РАБОТЫ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

  - Учет выполнения работ. Записи о внеплановых работах по текущему ремонту АИК при эксплуатации, включая замену отдельных составных частей АИК, потребитель вносит в Таблицу 11.

Т а б л и ц а 11 – Учет выполнения работ

| Дата | Наименование работы и причина ее выполнения | Должность, фамилия и подпись |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | выполнившего работу | проверившего работу |  |

  - Особые замечания по эксплуатации и аварийным случаям. Потребителем в произвольной форме выполняются записи, содержащие сведения об основных замечаниях по эксплуатации и данные по аварийным случаям, возникшим из-за неисправности изделия, а также о принятых мерах по их устранению.

# ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПОВЕРКА

15.1 Поверка АИК проводится в соответствии с методикой поверки КНПР.464965.003 МП.

15.2 Учет выполнения работ. Записи о результатах поверки АИК потребитель вносит в Таблицу 12.

Т а б л и ц а 12 – Периодическая поверка

| Наименование и единица измерения проверяемой характеристики |  | Номи-нальное значение |  |  | Предель-ное отклоне-ние |  | Перио-дичность контроля | Результаты контроля |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Дата | Зна-чение | Дата | Зна-чение | Дата | Зна-чение |
| КСВН выхода П6-123 в диапазоне рабочих частот |  | 3,0 |  |  | не более 3,0 |  | 24 мес. |  |  |  |  |  |  |
| Погрешность коэффициента усиления П6-123 в диапазоне рабочих частот, дБ |  | ± 1,8 |  |  | не более ± 1,8 |  | 24 мес. |  |  |  |  |  |  |
| Заключение о годности для дальнейшей эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КСВН выхода П6-123 в диапазоне рабочих частот | 3,0 |  |  | не более 3,0 |  |  | 24 мес. |  |  |  |  |  |  |
| Погрешность коэффициента усиления П6-123 в диапазоне рабочих частот, дБ | ± 1,8 |  |  | не более ± 1,8 |  |  | 24 мес. |  |  |  |  |  |  |
| Заключение о годности для дальнейшей эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КСВН выхода П6-123 в диапазоне рабочих частот | 3,0 |  |  | не более 3,0 |  |  | 24 мес. |  |  |  |  |  |  |
| Погрешность коэффициента усиления П6-123 в диапазоне рабочих частот, дБ | ± 1,8 |  |  | не более ± 1,8 |  |  | 24 мес. |  |  |  |  |  |  |
| Заключение о годности для дальнейшей эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КСВН выхода П6-123 в диапазоне рабочих частот | 3,0 |  | не более 3,0 |  |  | 24 мес. |  |  |  |  |  |  |  |
| Погрешность коэффициента усиления П6-123 в диапазоне рабочих частот, дБ | ± 1,8 |  | не более ± 1,8 |  |  | 24 мес. |  |  |  |  |  |  |  |
| Заключение о годности для дальнейшей эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КСВН выхода П6-123 в диапазоне рабочих частот | 3,0 |  | не более 3,0 |  |  | 24 мес. |  |  |  |  |  |  |  |
| Погрешность коэффициента усиления П6-123 в диапазоне рабочих частот, дБ | ± 1,8 |  | не более ± 1,8 |  |  | 24 мес. |  |  |  |  |  |  |  |
| Заключение о годности для дальнейшей эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

15.3 Контроль калибровочных характеристик малошумящих СВЧ усилителей и измерительных кабелей, входящих в комплект, проводится в соответствии с методами, изложенными в руководстве по эксплуатации АИК КНПР.464965.003 РЭ. Записи о результатах измерений потребитель вносит в таблицу 13.

Т а б л и ц а 13 – Результаты контроля калибровочных характеристик

| Наименование и единица измерения проверяемой характеристики | Номинальное значение | Периодичность контроля | Результаты контроля |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | дата | значение | дата | значение | дата | значение |
| МШУ ММ0118.SFSF |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент усиления, дБ, не менее | 20 | 24 мес. |  |  |  |  |  |  |
| КСВН входа, не более | 2,5 | 24 мес. |  |  |  |  |  |  |
| КСВН выхода, не более | 2,5 | 24 мес. |  |  |  |  |  |  |
| КИ0118.SMSM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ослабление кабеля, дБ/м, не более: в диапазоне частот, ГГц - от 1,0 до 8,2 - от 8,2 до 12,4 - от 12,4 до 18,0 | 2,5 3,0 3,4 | 24 мес. |  |  |  |  |  |  |
| КСВН, не более | 2,5 | 24 мес. |  |  |  |  |  |  |
| ОП0118.SМSМ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ослабление перехода, дБ, не более: в диапазоне частот, ГГц - от 1,0 до 8,2 - от 8,2 до 12,4 - от 12,4 до 18,0 | 0,1 0,4 0,8 | 24 мес. |  |  |  |  |  |  |
| КСВН, не более | 1,3 | 24 мес. |  |  |  |  |  |  |
| МП0118.SFIIIB |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ослабление перехода, дБ, не более: в диапазоне частот, ГГц - от 1,0 до 8,2 - от 8,2 до 12,4 | 1,0 1,5 | 24 мес. |  |  |  |  |  |  |
| КСВН, не более | 2,5 | 24 мес. |  |  |  |  |  |  |

# СВЕДЕНИЯ О ХРАНЕНИИ

Т а б л и ц а 14 - Хранение

| Дата |  | Условия хранения | Вид хранения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| приемки на хранение | снятия с хранения |  |  |  |

# РЕМОНТ

| КРАТКИЕ ЗАПИСИ О ПРОИЗВЕДЕННОМ РЕМОНТЕ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | № |
| наименование изделия |  | обозначение |  |  | заводской номер |
| предприятие |  | дата |  |  |  |
| Наработка с начала эксплуатации |  |  |  |  |  |
|  |  | параметр, характеризующий ресурс или срок службы |  |  |  |
| Наработка после последнего ремонта |  |  |  |  |  |
|  |  | параметр, характеризующий ресурс или срок службы |  |  |  |
| Причина поступления в ремонт |  |  |  |  |  |
| Сведения о произведенном ремонте |  |  |  |  |  |
|  |  | вид ремонта и краткие сведения о ремонте |  |  |  |

ДАННЫЕ ПРИЕМО-СДАТОЧНЫХ ИСПЫТАНИЙ

| Свидетельство о приемке и гарантии |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | № |
| наименование изделия |  |  | обозначение |  |  |  | заводской номер |
| вид ремонта |  |  | наименование предприятия, условное обозначение |  |  |  |  |
| согласно |  |  |  |  |  |  |  |
| вид документа |  |  |  |  |  |  |  |
| Принят(а) в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан(а) годным(ой) для эксплуатации. |  |  |  |  |  |  |  |
| Ресурс до очередного ремонта |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | параметр, определяющий ресурс |  |  |  |
| в течение срока службы |  |  |  | лет |  |  |  |
| (года), в том числе срок хранения |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | условия хранения лет (года). |  |  |  |
| Исполнитель ремонта гарантирует соответствие изделия требованиям действующей технической документации при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Начальник ОТК |  |  |  |  |  |
| Штамп ОТК |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | личная подпись |  |  | расшифровка подписи |
|  |  |  |  | число, месяц, год |  |  |  |

| КРАТКИЕ ЗАПИСИ О ПРОИЗВЕДЕННОМ РЕМОНТЕ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | № |
| наименование изделия |  | обозначение |  |  | заводской номер |
| предприятие |  | дата |  |  |  |
| Наработка с начала эксплуатации |  |  |  |  |  |
|  |  | параметр, характеризующий ресурс или срок службы |  |  |  |
| Наработка после последнего ремонта |  |  |  |  |  |
|  |  | параметр, характеризующий ресурс или срок службы |  |  |  |
| Причина поступления в ремонт |  |  |  |  |  |
| Сведения о произведенном ремонте |  |  |  |  |  |
|  |  | вид ремонта и краткие сведения о ремонте |  |  |  |

ДАННЫЕ ПРИЕМО-СДАТОЧНЫХ ИСПЫТАНИЙ

| Свидетельство о приемке и гарантии |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | № |
| наименование изделия |  | обозначение |  |  |  | заводской номер |
| вид ремонта |  | наименование предприятия, условное обозначение |  |  |  |  |
| согласно |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вид документа |  |  |  |  |
| Принят(а) в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан(а) годным(ой) для эксплуатации. |  |  |  |  |  |  |
| Ресурс до очередного ремонта |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | параметр, определяющий ресурс |  |  |  |
| в течение срока службы |  |  | лет |  |  |  |
| (года), в том числе срок хранения |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | условия хранения лет (года). |  |  |  |
| Исполнитель ремонта гарантирует соответствие изделия требованиям действующей технической документации при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации. |  |  |  |  |  |  |
|  | Начальник ОТК |  |  |  |  |  |
| Штамп ОТК |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | личная подпись |  |  | расшифровка подписи |
|  |  |  | число, месяц, год |  |  |  |

| КРАТКИЕ ЗАПИСИ О ПРОИЗВЕДЕННОМ РЕМОНТЕ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | № |
| наименование изделия |  | обозначение |  |  | заводской номер |
| предприятие |  | дата |  |  |  |
| Наработка с начала эксплуатации |  |  |  |  |  |
|  |  | параметр, характеризующий ресурс или срок службы |  |  |  |
| Наработка после последнего ремонта |  |  |  |  |  |
|  |  | параметр, характеризующий ресурс или срок службы |  |  |  |
| Причина поступления в ремонт |  |  |  |  |  |
| Сведения о произведенном ремонте |  |  |  |  |  |
|  |  | вид ремонта и краткие сведения о ремонте |  |  |  |

ДАННЫЕ ПРИЕМО-СДАТОЧНЫХ ИСПЫТАНИЙ

| Свидетельство о приемке и гарантии |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | № |
| наименование изделия |  | обозначение |  |  |  | заводской номер |
| вид ремонта |  | наименование предприятия, условное обозначение |  |  |  |  |
| согласно |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вид документа |  |  |  |  |
| Принят(а) в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан(а) годным(ой) для эксплуатации. |  |  |  |  |  |  |
| Ресурс до очередного ремонта |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | параметр, определяющий ресурс |  |  |  |
| в течение срока службы |  |  | лет |  |  |  |
| (года), в том числе срок хранения |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | условия хранения лет (года). |  |  |  |
| Исполнитель ремонта гарантирует соответствие изделия требованиям действующей технической документации при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации. |  |  |  |  |  |  |
|  | Начальник ОТК и К |  |  |  |  |  |
| Штамп ОТК |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | личная подпись |  |  | расшифровка подписи |
|  |  |  | число, месяц, год |  |  |  |

# ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ

# СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

  - После принятия решения о невозможности восстановления АИК или выработки ресурса изделие подлежит утилизации. Изделие разбирается.

  - Особых мер безопасности при выполнении указанных работ не требуется. При проведении работ по утилизации АИК следует руководствоваться действующими на предприятии нормативными документами по безопасности труда, правилами технической эксплуатации электроприборов и правилами техники безопасности при эксплуатации электроприборов.

# КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ ИЗДЕЛИЯ И ВЕДЕНИЯ ФОРМУЛЯРА

20.1 Записи должностных лиц, проводивших контроль состояния изделия и ведения формуляра производятся в таблице 15.

Т а б л и ц а 15.

| Дата | Вид контроля | Должность проверяющего | Заключение и оценка проверяющего |  | Подпись проверяющего | Отметка об устранении замечания и подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по состоянию изделия | по ведению формуляра |  |  |

| Итого в формуляре пронумеровано листов |  | 31 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Заместитель генерального директора по качеству - начальник ОТК и К |  |  |  | Ивлева Е.В. |
| Штамп ОТК |  | личная подпись |  | расшифровка подписи |
|  |  | число, месяц, год |  |  |