Антенна измерительная

ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ

П6-120

КНПР.464631.001

Заводской № 150820485

ПАСПОРТ

КНПР.464631.001 ПС

КУРСК

СОДЕРЖАНИЕ

стр.

1	ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ	3

2	ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	3

3	КОМПЛЕКТНОСТЬ	4

4	УСТРОЙСТВО АНТЕННЫ	5

5	ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ	6

6	СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ	6

7	СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ	7

8	ЗАМЕТКИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЮ	8

9	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	9

10	КАЛИБРОВКА АНТЕННЫ	10

ПРИЛОЖЕНИЕ А	11

ПРИЛОЖЕНИЕ Б	12

# ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

  - Настоящий паспорт (ПС) является документом, удостоверяющим гарантированные предприятием-изготовителем АО «СКАРД-Электроникс» основные параметры и технические характеристики антенны измерительной электрического поля П6-120.

  - Документ предназначен для ознакомления с устройством и принципом работы антенны и устанавливает правила её эксплуатации, соблюдение которых обеспечивает поддержание антенны в постоянной работоспособности.

# ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

  - Наименование: антенна измерительная электрического поля П6-120.

  - Обозначение: КНПР.464631.001.

  - Изготовитель: Акционерное Общество «СКАРД-Электроникс».

  - Адрес предприятия - изготовителя: г. Курск, ул. Карла Маркса 70Б, тел./факс + 7 (4712)390-632.

  - Дата изготовления изделия: 08 октяря 2020 г.

  - Заводской номер изделия: 150820485.

  - Сертификат соответствия №  ВР 31.1.13501-2019 выданный СДС «Военный Регистр» удостоверяет, что СМК АО «СКАРД-Электроникс» соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и дополнительным требованиям ГОСТ РВ 0015-002-2012 применительно к разработке, производству и ремонту вооружения и военной техники; срок действия до 04.04.2022 г.

  - Технические данные антенны представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Технические данные

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Диапазон рабочих частот, МГц | от 0,009 до 30 |
| Пределы погрешности определения коэффициента калибровки антенны по полю, дБ/м | ± 2,0 |
| Чувствительность по полю в диапазоне рабочих частот при полосе Δf=1 Гц, дБмкВ/м | от минус 33 до минус 49 |
| Напряжение питания при использовании штатного БП, В (потребляемая мощность, Вт) | сетевое 220±10% (не более 30) |
| Максимальная допустимая при измерении напряжённость электрического поля, В/м | 0,5 |
| Выходной импеданс активной части антенны, Ом | 50 |
| Масса антенны, кг, не более | 5,0 |
| Габаритные размеры, мм, не более | 1476×688×688 |

П р и м е ч а н и я: 1. Коэффициент калибровки антенны для заданной частоты определяется по графику (Приложение А) или таблице (Приложение Б), придаваемым к антенне, и может корректироваться в процессе эксплуатации по результатам периодических поверок. 2. Схема разъёма питания приведена в Приложении В.

2.9 Рабочие условия эксплуатации:

  - температура воздуха, °С …………...........… от минус 40 до плюс 50;

  - относительная влажность при температуре 25 °С, %, не более .... 80;

  - атмосферное давление, мм. рт. ст .………………..…... от 630 до 800.

# КОМПЛЕКТНОСТЬ

Таблица 2 - Комплектность

| Обозначение изделия | Наименование изделия |  | Коли-чество | Заводской номер | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КНПР.464631.001 | Антенна измерительная штыревая П6-120 в составе: - корпуса с согласующим усилителем; - штыря; - противовеса; - ёмкостной нагрузки; Эквивалент антенный для калибровки внутренних шумов активной части антенны |  | 1 1 1 4 1 1 | 150820485 |  |
|  | Фильтр развязывающий низкочастотный ФРН |  | 1 | 020920682 |  |
|  | Блок питания БП-220/±15В-0,5А |  | 1 | 240120076 |  |
| Эксплуатационная документация |  |  |  |  |  |
| КНПР.464631.001 ПС |  | Паспорт | 1 | - |  |
| Упаковка |  |  |  |  |  |
| - |  | Короб транспортировочный* | 1 | - |  |

*По согласованию с потребителем

# УСТРОЙСТВО АНТЕННЫ

Антенна осуществляет преобразование напряжённости электрического поля в соответствующее ему высокочастотное напряжение.

Антенна состоит из штыря, корпуса со встроенным согласующим усилителем, четырёх противовесов и емкостной нагрузки.

Антенна имеет коаксиальный ВЧ-выход с волновым сопротивлением 50 Ом (соединитель SMA (розетка)). Напряжения питания подаются на разъём PC4 (вилка). Питание антенны производится от внешнего сетевого блока питания, входящего в комплект поставки.

Антенна поставляется в разобранном виде. Сборка антенны производится без помощи вспомогательного инструмента.

Общий вид антенны П6-120 представлен на рисунке 1.

Рисунок 1 – Общий вид антенны П6-120

# ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие антенны П6-120 КНПР.464631.001 заявленным параметрам при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Умышленное повреждение пломбировки или срыв пломбировочной наклейки, установленной предприятием – изготовителем, является нарушением целостности изделия и влечёт за собой отказ в проведении поверки (калибровки) изделия в специализированных организациях, а также гарантийного ремонта.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода антенны в эксплуатацию.

Гарантийное и послегарантийное техническое обслуживание и ремонт антенны П6-120 производит АО «СКАРД-Электроникс» по адресу:

Россия, 305021, г. Курск, ул Карла Маркса, 70 Б,

Тел/факс: +7 (4712) 390-632, 390-786, e-male: info@skard.ru

# СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

| Антенна П6-120 |  | КНПР.464631.001 |  | №150820485 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование изделия |  | обозначение |  | заводской номер |

| Упакована |  | АО «СКАРД-Электроникс» |  | согласно требованиям, |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | наименование предприятия |  |  |
| предусмотренным в действующей технической документации. |  |  |  |  |
| инженер |  |  |  | Гороховцев А.А. |
| должность |  | личная подпись |  | расшифровка подписи |
|  |  | число, месяц, год |  |  |

# СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

| Антенна П6-120 |  | КНПР.464631.001 |  | №150820485 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование изделия |  | обозначение |  | заводской номер |

Изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации.

| Заместитель генерального директора по качеству - начальник ОТК и К |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ивлева Е.В. |
| Штамп ОТК |  | личная подпись |  | расшифровка подписи |
|  |  | число, месяц, год |  |  |

линия  отреза  при  поставке  на  экспорт

| Руководитель предприятия |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Симонов В.Б. |
| МП |  | личная подпись |  | расшифровка подписи |
|  |  | число, месяц, год |  |  |
|  |  | Заказчик |  |  |
|  |  | при наличии |  |  |
| МП |  | личная подпись |  | расшифровка подписи |
|  |  | число, месяц, год |  |  |

# ЗАМЕТКИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЮ

8.1 Эксплуатационные ограничения и меры безопасности

8.1.1 Перед началом эксплуатации антенны необходимо изучить настоящий Паспорт.

8.1.2 При работе с антенной  персонал должен владеть основами работы с антенно-фидерной техникой. В процессе работы с антенной запрещается её использование для  решения нефункциональных задач.

8.1.3 Персонал обязан строго выполнять правила техники электробезопасности.

8.1.4 При проведении измерений соблюдайте правила техники безопасности при работе с СВЧ-излучениями. СВЧ-излучения могут представлять опасность для жизни и здоровья человека.

8.1.5 При выполнении работ по монтажу антенны и в процессе использования ЗАПРЕЩАЕТСЯ оказывать механические воздействия, приводящие к изменению габаритных размеров, а также целостности и исправности антенны.

8.1.6 КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ использование измерительных кабелей, оборудованных соединителями, имеющими несовместимый стандарт резьбового и канального соединения с антенной.

8.2 Подготовка к работе и порядок работы.

Произведите монтаж антенны в следующей последовательности:

- выполните сборку антенны в соответствии с рисунком на стр. 5, при этом сочленение составных частей по резьбе производите от руки, до упора;

- установите антенну на опоре (опора в комплект антенны не входит);

- присоедините к выходному разъему антенны измерительный кабель (измерительный кабель в комплект антенны не входит);

- присоедините к разъёму питания антенны кабель внешнего блока питания;

- присоедините свободный разъем измерительного кабеля  к входному разъему вашего измерительного прибора (в случае несоответствия сечений разъемов кабеля и измерительного прибора используйте прецизионный СВЧ переход из состава комплекта вашего измерительного прибора);

- включите блок питания.

Изделие готово к работе.

8.3 Определение напряжённости электрического поля с помощью П6-120

8.3.1 Определите напряжение на выходе антенны Uout в месте измерения электрического поля с помощью селективного вольтметра (анализатора спектра) в вольтах или относительных единицах (дБВ).

8.3.2 Из таблицы приложения Б взять значение коэффициента калибровки К (дБ/м) для заданной частоты.

8.3.3 Напряжённость электрического поля в в/м вычислите по формуле:

Е=Кφ⋅Uout

где Кφ  –  коэффициент калибровки в м-1, определяемый по формуле:

Кφ=10К(дБ)20

8.3.4 Напряжённость электрического поля в относительных единицах (дБВ) вычислите по формуле:

Е=К(дБ)+Uout

П р и м е ч а н и е: Значения коэффициента калибровки антенны, взятые из таблицы Б.1 (приложение Б), действительны при проведении измерений в дальней зоне антенны.

8.4 Возможные неисправности и  методы устранения

Таблица 3

| Неисправность | Вероятная причина | Метод устранения |
| --- | --- | --- |
| Нет сигнала на выходе измерительного кабеля | 1. Неисправен измерительный кабель 2. Отсутствует напряжение питания. | Проверить измерительный кабель. Проверить напряжения на разъёме блока питания (см. Приложение В) с помощью вольтметра. |

Неработающая антенна подлежит отправке на ремонт на предприятие - изготовитель.

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

9.1 В зависимости от этапов эксплуатации проводят следующие виды технического обслуживания:

  - контрольный осмотр;

  - техническое обслуживание №1.

9.2 Контрольный осмотр (КО) проводят перед и после использования антенны по назначению и после транспортирования.

9.3 При контрольном осмотре проведите визуальную проверку:

- состояния разъёмов антенны и кабеля;

- отсутствия механических повреждений изделий комплекта антенны.

9.4 Техническое обслуживание №1 (ТО-1) проводится один раз в год перед проведением калибровки антенны, а так же при постановке антенны на хранение и снятии с хранения.

9.5 При ТО-1 выполните следующие работы:

95.1 Работы по пункту 9.3 (КО). Произведите очистку поверхностей изделий ветошью.

9.5.2 Произведите смазку трущихся деталей крепления антенны смазкой ОКБ 122-7 ГОСТ 18179-72. Излишки смазки удалите ветошью.

9.5.3 Произведите очистку СВЧ разъёма спиртом этиловым ректификованным техническим ГОСТ 18300-87.

# КАЛИБРОВКА АНТЕННЫ

  - Потребителю поставляются антенны, прошедшие первичную калибровку*.

  - Первичную калибровку антенны проводят до ввода в эксплуатацию, а также после ремонта; периодическую калибровку - не реже 1-го раза в год при эксплуатации в полевых условиях; не реже 1-го раза в 2 года при использовании в лабораторных условиях.

* по согласованию с потребителем.

# ПРИЛОЖЕНИЕ А

График зависимости коэффициента калибровки антенны измерительной электрического поля П6-120 от частоты

-11

-9

-7

-5

-3

-1

1

3

5

7

9

11

13

15

17

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

МГц

дБ/м

Изделие: Антенна П6-120 зав. № 150820485

# ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Значения коэффициента калибровки антенны П6-120 зав. №150820485

для заданной частоты

Таблица Б.1

| Частота, МГц | Коэффициент калибровки, дБ/м |
| --- | --- |
| 0,009 | 17,4 |
| 0,15 | -6,3 |
| 0,75 | -10,0 |
| 3,0 | -8,2 |
| 6,0 | -3,3 |
| 9,0 | 0,0 |
| 15,0 | 2,4 |
| 20,0 | 6,3 |
| 30,0 | -7,3 |

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Схема разъёма питания антенны П6-120

Таблица В.1

| № контакта | Цепь |
| --- | --- |
| 1 | Плюс 15±0,75В |
| 2 | Минус 15±0,75В |
| 3 | Корпус |
| 4 | - |