Антенна измерительная

МАГНИТНОГО ПОЛЯ

П6-118

КНПР.464619.006-01

Заводской №150120261

ПАСПОРТ

КНПР.464619.006-01 ПС

КУРСК

СОДЕРЖАНИЕ

стр.

1	ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ	3

2	ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	3

3	КОМПЛЕКТНОСТЬ	4

4	УСТРОЙСТВО АНТЕННЫ	5

5	ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ	6

6	СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ	6

7	СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ	7

8	ЗАМЕТКИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЮ	8

9	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	9

10	КАЛИБРОВКА АНТЕННЫ	10

ПРИЛОЖЕНИЕ А	11

ПРИЛОЖЕНИЕ Б	13

ПРИЛОЖЕНИЕ В	14

# ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

  - Настоящий паспорт (ПС) является документом, удостоверяющим гарантированные предприятием-изготовителем АО «СКАРД-Электроникс» основные параметры и технические характеристики антенны измерительной активной магнитного поля П6-118.

  - Документ предназначен для ознакомления с устройством и принципом работы антенны и устанавливает правила её эксплуатации, соблюдение которых обеспечивает поддержание антенны в постоянной работоспособности.

# ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

  - Наименование: антенна измерительная активная магнитного поля П6-118.

  - Обозначение: КНПР.464619.006-01.

  - Изготовитель: Акционерное Общество «СКАРД-Электроникс».

  - Адрес предприятия - изготовителя: г. Курск, ул. Карла Маркса 70Б, тел./факс + 7 (4712)390 - 786

  - Дата изготовления изделия: 20 июня 2020 г.

  - Заводской номер изделия: 150120261

  - Сертификат соответствия №  ВР 31.1.13501-2019 выданный СДС «Военный Регистр» удостоверяет, что СМК АО «СКАРД-Электроникс» соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и дополнительным требованиям ГОСТ РВ 0015-002-2012 применительно к разработке, производству и ремонту вооружения и военной техники; срок действия до 04.04.2022 г.

  - Технические данные антенны представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Технические данные

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Диапазон рабочих частот, кГц | От 0,01 до 500,0 |
| Коэффициент калибровки, дБ(1/Ом×м), не более | 45,0 |
| Пределы допускаемой погрешности измерения коэффициента калибровки антенны, дБ, не более | 2,0 |
| Напряжение питания внутреннего источника | ±9,0 В±10%, |
| Ток, потребляемый антенной от источника питания мА, не более | 10,0 |
| Тип СВЧ соединителя* | Розетка N (SMA) |
| Тип разъёма для заряда внутреннего источника питания | Вилка блочная РС-4ТВ |
| Питание батарейное | 2х9В |
| Масса антенны, кг, не более | 0,5 |
| Габаритные размеры, мм, не более | 221,0×175,0×100,5 |

* по согласованию с потребителем.

Изделие не содержит драгметаллы.

П р и м е ч а н и я:

- Коэффициент калибровки антенны для заданной частоты определяется по графику (Приложение А) или таблице (Приложение Б), придаваемым к антенне, и может корректироваться в процессе эксплуатации по результатам периодической калибровки.

- Схема разъёма заряда приведена в Приложении В.

  - Рабочие условия эксплуатации:

  - температура воздуха, °С ……………......... от минус 40 до плюс 50;

  - относительная влажность при температуре 25 °С, %, не более... 80;

  - атмосферное давление, мм. рт. ст. .…………………… от 630 до 800.

# КОМПЛЕКТНОСТЬ

Таблица 2 - Комплектность

| Обозначение изделия | Наименование изделия | Коли-чество | Заводской номер | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КНПР.464619.006-01 | Антенна измерительная активная магнитного поля П6-118. | 1 | 150120261 |  |
|  | Элементы питания (аккумуляторы типа «Крона»). | 2 | - |  |
| - | Сетевой адаптер. | 1 | - |  |
| Эксплуатационная документация |
| КНПР.464619.006-01 ПС | Паспорт. | 1 | - |  |
| Упаковка |
| - | Кейс-упаковка* | 1 | - |  |
| - | Ящик укладочный.* | 1 | - |  |

По согласованию с потребителем

# УСТРОЙСТВО АНТЕННЫ

Антенна измерительная активная магнитного поля П6-118 (далее – антенна) совместно с измерительными приемными устройствами предназначена для измерения напряжённости магнитного поля, параметров антенных устройств, радиопомех при решении задач электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств в диапазоне частот от 10 Гц до 500 кГц. Антенна может использоваться для работы в лабораторных, заводских и полевых условиях.

В антенне используется ферритовый магнитопровод, для увеличения действующей высоты антенны и активная часть, выполненная на малошумящем операционном усилителе. Антенна обладает направленными свойствами, это необходимо учитывать при измерении магнитного поля.

Для контроля работоспособности антенны в неё встроен блок контроля и индикации напряжения источника питания. Питание антенны производится от внутреннего источника (два элемента типа «Крона») входящих в комплект антенны.

Антенна имеет коаксиальный ВЧ - вход с волновым сопротивлением 50 Ом - соединитель SMA или N типа (розетка). Напряжение для зарядки источников питания подаются на разъём РС-4ТВ (вилка блочная) от входящего в комплект зарядного устройства.

Конструкция антенны предусматривает возможность её крепления на опору любого типа с присоединительным размером 1/4".

Общий вид антенны П6-118 представлен на рис.1.

Рисунок 1 – Общий вид антенны П6-118

# ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие антенны измерительной активной магнитного поля П6-118 КНПР.464619.006-01 при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода антенны в эксплуатацию.

Умышленное повреждение пломбировки или срыв пломбировочной наклейки, установленной предприятием – изготовителем, является нарушением целостности изделия и влечёт за собой отказ в проведении поверки (калибровки) изделия в специализированных организациях, а также гарантийного ремонта.

Гарантийное и послегарантийное техническое обслуживание и ремонт антенны П6-118 производит АО «СКАРД-Электроникс» по адресу:

Россия, 305021, г. Курск, ул. Карла Маркса, 70 Б,

Тел: +7 (4712) 390-632, факс: +7(4712) 390-632, info@skard.ru

# СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

| Антенна П6-118 |  | КНПР.464619.006-01 |  | 150120261 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование изделия |  | обозначение |  | заводской номер |

| Упакована | АО «СКАРД - Электроникс» | согласно требованиям, |
| --- | --- | --- |
|  |  | наименование предприятия |  |  |
| предусмотренным в действующей технической документации. |
| регулировщик |  |  |  | Тимофеев В.И. |
| должность |  | личная подпись |  | расшифровка подписи |
|  |  | число, месяц, год |  |  |

# СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

| Антенна П6-118 |  | КНПР.464619.006-01 |  | 150120261 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование изделия |  | обозначение |  | заводской номер |

Изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации.

| Заместитель генерального директора по качеству - начальник ОТК и К |
| --- |
|  |  |  |  | Ивлева Е.В. |
| Штамп ОТК |  | личная подпись |  | расшифровка подписи |
|  |  | число, месяц, год |  |  |
| линия отреза при поставке на экспорт |

| Руководитель предприятия |
| --- |
|  |  |  |  | Симонов В.Б. |
| МП |  | личная подпись |  | расшифровка подписи |
|  |  | число, месяц, год |  |  |
|  |  | Заказчик (при наличии) |  |
|  |  |  | обозначение документа, по которому производится поставка |
| МП |  | личная подпись |  | расшифровка подписи |
|  |  | число, месяц, год |  |  |

# ЗАМЕТКИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЮ

8.1 Эксплуатационные ограничения и меры безопасности

8.1.1 Перед началом эксплуатации антенны необходимо изучить настоящий Паспорт.

8.1.2 При работе с антенной персонал должен владеть основами работы с антенно-фидерной техникой. В процессе работы с антенной запрещается её использование для  решения нефункциональных задач.

8.1.3 Персонал обязан строго выполнять правила техники электробезопасности.

8.1.4 При проведении измерений соблюдайте правила техники безопасности при работе с СВЧ-излучениями. СВЧ-излучения могут представлять опасность для жизни и здоровья человека.

8.1.5 При выполнении работ по монтажу антенны и в процессе использования ЗАПРЕЩАЕТСЯ оказывать механические воздействия, приводящие к изменению габаритных размеров, а также целостности и исправности антенны.

8.1.6 КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ использование измерительных кабелей, оборудованных соединителями, имеющими несовместимый стандарт резьбового и канального соединения с антенной.

8.2 Подготовка к работе и порядок работы

Произведите монтаж антенны в следующей последовательности:

- установите антенну на опору и зафиксируйте её в требуемом положении (опора в комплект антенны не входит);

- присоедините к СВЧ-соединителю антенны измерительный кабель;

- присоедините свободный разъем измерительного кабеля к входному разъему вашего измерительного прибора (в случае несоответствия сечений разъемов кабеля и измерительного прибора используйте прецизионный СВЧ переход из состава комплекта вашего измерительного прибора);

- переведите тумблер в положение «РАБОТА». Должны загореться два зелёных СИ (зелёное свечение указывает на норму напряжения элементов питания по каналам), в противном случае необходимо произвести заряд элементов питания.

Изделие готово к работе.

После проведения измерений переведите тумблер из положения «РАБОТА» в положение «ЗАРЯД» для выключения активной части антенны.

При работе антенны обращайте внимание на свечение СИ:

- если горит один зелёный СИ (из двух) – проверьте контакт батареи с блоком питания и индикации;

- если горит один, или два красных СИ – напряжение источника питания соответствующего канала ниже нормы.

Переход свечения от зелёного к красному свидетельствует о разряде элементов питания. Чем ярче светится красный СИ, тем больше разряжен источник питания соответствующего канала. Не приводите элементы питания к критическому разряду, это может привести к выходу их из строя!

При свечении красных СИ необходимо произвести заряд источников питания. Для заряда источников питания необходимо перевести тумблер в положение «ЗАРЯД», присоединить зарядное устройство к разъёму РС-4ТВ, включите его в сеть (оба адаптера). Время заряда не менее 10 часов. Проконтролировать уровень заряда можно переводом тумблера в положение «РАБОТА». При нормальном уровне заряда должны гореть оба зелёных СИ (допускается незначительное паразитное свечение красных СИ).

8.3 Возможные неисправности и методы устранения приведены в Таблице 3.

Таблица 3. Возможные неисправности и методы устранения.

| Неисправность | Вероятная причина | Метод устранения |
| --- | --- | --- |
| Нет сигнала на выходе измерительного кабеля. | Неисправен измерительный кабель. Отсутствует напряжение питания. | Проверить измерительный кабель Убедиться, что горят оба зелёных СИ. Если горит хотя бы один красный СИ, провести заряд. |

Неработающая антенна подлежит отправке на ремонт на предприятие - изготовитель.

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

9.1 В зависимости от этапов эксплуатации проводят следующие виды технического обслуживания:

- контрольный осмотр;

- техническое обслуживание №1.

9.2 Контрольный осмотр (КО) проводят перед и после использования антенны по назначению и после транспортирования.

9.3 При контрольном осмотре проведите визуальную проверку:

- состояния разъёмов антенны и кабеля;

- отсутствия механических повреждений антенны;

- состояния лакокрасочного покрытия антенны.

9.4 Техническое обслуживание №1 (ТО-1) проводится один раз в год перед проведением калибровки антенны, а так же при постановке антенны на хранение и снятии с хранения.

9.5 При ТО-1 выполните следующие работы:

95.1 Работы по пункту 9.3 (КО).

9.5.2 Произведите очистку поверхностей изделий ветошью.

9.5.3 Произведите смазку трущихся деталей крепления антенны смазкой ОКБ 122-7 ГОСТ 18179-72. Излишки смазки удалите ветошью.

9.5.4 Произведите очистку СВЧ соединителя спиртом этиловым ректификованным техническим ГОСТ 18300-87.

# КАЛИБРОВКА АНТЕННЫ

  - Потребителю поставляются антенны, прошедшие первичную калибровку*.

  - Первичную калибровку антенны проводят до ввода в эксплуатацию, а также после ремонта; периодическую калибровку - не реже одного раза в год при эксплуатации в полевых условиях; не реже одного раза в 2 года при использовании в лабораторных условиях

* По согласованию с заказчиком.

# ПРИЛОЖЕНИЕ А

График зависимости коэффициента калибровки антенны измерительной магнитного поля П6-118 от частоты.

# ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Значения коэффициента калибровки антенны П6-118 зав. № 150120261

для заданной частоты

Таблица Б.1

| МГц | дБ(1/Ом*м) |
| --- | --- |
| 0,010 | 23,6 |
| 0,02 | 19,8 |
| 0,05 | 5,9 |
| 0,10 | -2,5 |
| 0,20 | -7,7 |
| 0,50 | -14,6 |
| 1,00 | -20,5 |
| 2,00 | -22,9 |
| 5,0 | -23,2 |
| 9,0 | -23,1 |
| 10,0 | -23,2 |
| 20,0 | -23,1 |
| 50,0 | -23 |
| 100,0 | -22,6 |
| 200,0 | -21,9 |
| 500,0 | -20,0 |

# ПРИЛОЖЕНИЕ В

Схема разъёма питания РС-4ТВ антенны П6-118

| № контакта | Цепь |
| --- | --- |
| 1 | Плюс 15В ± 5% |
| 2 | Минус 15В ± 5% |
| 3 | Корпус |
| 4 | Корпус |

# Text boxes

дБ(1/м)

МГц

500

450

400

350

дБ(1/Ом*м)

МГц

Изделие: Антенна П6-118 зав.№150120261

300

250

200

150

100

50

0

-19

-20

-21

-22

-23

-24

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

25

20

15

10

5

0

-5

-10

-15

Изделие: Антенна П6-118 зав.№150120261

-25

-20