П6-421

Антенна измерительная

П6-421

КНПР.464653.048

Зав. №150120151

Паспорт

КНПР.464653.048 ПС

Курск

СОДЕРЖАНИЕ

стр.

1	ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ	3

2	ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	3

3	КОМПЛЕКТНОСТЬ	3

4	Устройство антенны	4

5	ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ	5

6	СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ	5

7	СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ	6

8	ЗАМЕТКИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЮ	7

8.1 Эксплуатационные ограничения и меры безопасности	7

8.2 Подготовка к работе и порядок работы	7

8.3 Использование антенны	7

8.4 Возможные неисправности и методы устранения	7

9	Техническое обслуживание	8

10	КАЛИБРОВКА АНТЕННЫ	9

ПРИЛОЖЕНИЕ А	10

ПРИЛОЖЕНИЕ Б	11

# ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

  - Настоящий паспорт (ПС) является документом, удостоверяющим гарантированные предприятием-изготовителем АО «СКАРД-Электроникс» основные параметры и технические характеристики широкополосной измерительной рупорной антенны П6-421.

  - Документ предназначен для ознакомления с устройством и принципом работы антенны и устанавливает правила её эксплуатации, соблюдение которых обеспечивает поддержание антенны в постоянной работоспособности.

# ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

  - Наименование: широкополосная измерительная рупорная антенна П6-421.

  - Обозначение: КНПР.464653.048.

  - Изготовитель: Акционерное Общество «СКАРД-Электроникс».

  - Адрес предприятия - изготовителя: г. Курск, ул. Карла Маркса 70Б,

тел./факс + 7 (4712)390-632.

  - Дата изготовления изделия: 18 мая 2020 г.

  - Заводской номер изделия: 150120151.

  - Сертификат соответствия №  ВР 31.1.13501-2019, выданый АО «СКАРД-Электроникс» удостоверяет, что СМК, применительно к разработке, производству и ремонту вооружения и военной техники соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и дополнительным требованиям ГОСТ РВ 0015-002-2012; выдан СДС «Военный Регистр», срок действия до 04.04.2022 г.

Технические данные антенны представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Технические данные

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Диапазон частот, ГГц | от 0,45 до 6,00 |
| Поляризация антенны | линейная |
| Коэффициент усиления антенны в диапазоне частот, дБ, не менее | 4,0 |
| Предел погрешности коэффициента усиления антенн, дБ | ±1,5 |
| КСВН входа, типовой, не более | 1,5 |
| Масса антенны, кг, не более | 5,2 |
| Габаритные размеры, мм, не более | 485,0х362,0х285,0 |

Изделие не содержит драгметаллов.

Примечание - Коэффициент усиления антенны для заданной частоты определяется по графику (приложение А), либо по таблице (приложение Б), придаваемым к антенне, и может уточняться в процессе эксплуатации по результатам периодической калибровки.

  - Рабочие условия эксплуатации:

  - температура воздуха, °С …………………………..........… от минус 40 до плюс 50;

  - относительная влажность при температуре 20 °С, %,  не  более ………………. 80;

  - атмосферное давление, мм рт. ст  .…………………….……………... от 630 до 800.

# КОМПЛЕКТНОСТЬ

  - Комплектность антенны приведена в таблице 2

Таблица 2 - Комплектность

| Обозначение изделия | Наименование изделия | Кол. шт. | Заводской номер | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КНПР.464653.048 | Широкополосная измерительная рупорная антенна П6-421 | 1 | 150120151 |  |
| Эксплуатационная документация |  |  |  |  |
| КНПР.464653.048 ПС | Паспорт | 1 | - |  |
| Упаковка |  |  |  |  |
| КНПР.321144.126 | Ящик укладочный* | 1 | - |  |

*Поставляется по согласованию с заказчиком

# Устройство антенны

Широкополосная измерительная рупорная антенна П6-421 (далее – антенна) предназначена для приёма и передачи энергии электромагнитных полей в диапазоне частот от 0,45 до 6,0 ГГц.

Антенна совместно с измерительными приемными устройствами применяется для измерения плотности потока энергии электромагнитного поля, параметров антенных устройств. В комплекте с генераторами сигналов – для возбуждения электромагнитного поля с заданной плотностью потока энергии.

Антенна может использоваться для работы в лабораторных, заводских и полевых условиях в качестве рабочих средства измерений.

Конструктивно представляет собой пирамидальный рупор, выполненный на базе Н - образного волновода с ножевыми пластинами экспоненциальной формы, являющимися продолжением выступов Н - образного волновода.

Антенна имеет один коаксиальный СВЧ - вход с волновым сопротивлением 50 Ом (соединитель N - типа).

Конструкция рупора в диапазоне частот обеспечивает малый коэффициент стоячей волны по напряжению (КСВН) и монотонную частотную зависимость коэффициента усиления.

Принцип действия рупора основан на преобразовании плотности потока энергии электромагнитного поля в соответствующую ей высокочастотную мощность в тракте. Для измерения характеристик электромагнитных полей рупор подключается к входу измерительного устройства (анализатору спектра, измерительному приёмнику, измерителю мощности), или иного приёмного измерительного устройства. Для передачи ВЧ энергии электромагнитного поля антенна подключается к выходу генератора или усилителя ВЧ.

Общий вид антенны П6-421 представлен на рис.1.

Рисунок 1 – Общий вид антенны П6-421

# ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие антенны измерительной рупорной П6-421 КНПР.464653.048 заявленным параметрам при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода антенны в эксплуатацию.

Гарантийное и послегарантийное техническое обслуживание и ремонт антенны П6-421 производит АО «СКАРД-Электроникс» по адресу:

Россия, 305021, г. Курск, ул. Карла Маркса, 70 Б,

Тел/факс: +7 (4712) 390-632, 390-786,e-mail: info@skard.ru

# СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

| Антенна П6-421 |  | КНПР.464653.048 |  | 150120151 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование изделия |  | обозначение |  | заводской номер |
| Упакована |  | АО «СКАРД-Электроникс» |  | согласно требованиям, |
|  |  | наименование предприятия |  |  |
| предусмотренным в действующей технической документации. |  |  |  |  |
| регулировщик |  |  |  | Тимофеев В.И. |
| должность |  | личная подпись |  | расшифровка подписи |
|  |  | число, месяц, год |  |  |

# СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

| Антенна П6-421 |  | КНПР.464653.048 |  | 150120151 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование изделия |  | обозначение |  | заводской номер |

Изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации.

| Заместитель генерального директора по качеству - начальник ОТК и К |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ивлева Е.В. |
| Штамп ОТК |  | личная подпись |  | расшифровка подписи |
|  |  | число, месяц, год |  |  |
| линия отреза при поставке на экспорт |  |  |  |  |

| Руководитель предприятия |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Симонов В.Б. |
| МП |  | личная подпись |  | расшифровка подписи |
|  |  | число, месяц, год |  |  |
|  |  | Заказчик (при наличии) |  |  |
|  |  |  | обозначение документа, по которому производится поставка |  |
| МП |  | личная подпись |  | расшифровка подписи |
|  |  | число, месяц, год |  |  |

# ЗАМЕТКИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЮ

## 8.1 Эксплуатационные ограничения и меры безопасности

8.1.1 Перед началом эксплуатации антенны необходимо изучить настоящий Паспорт.

8.1.2 При работе с антенной персонал должен владеть основами работы с антенно-фидерной техникой. В процессе работы с антенной запрещается её использование для решения нефункциональных задач.

8.1.3 Персонал обязан строго выполнять правила техники электробезопасности.

8.1.4 При проведении измерений или использовании антенны в качестве передающей соблюдайте правила техники безопасности при работе с СВЧ-излучениями. СВЧ-излучения могут представлять опасность для жизни и здоровья человека.

8.1.5 При выполнении работ по монтажу антенны и в процессе использования  ЗАПРЕЩАЕТСЯ оказывать механические воздействия, приводящие к изменению габаритных размеров, а также целостности и исправности антенны.

8.1.6 КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ использование измерительных кабелей, оборудованных соединителями, имеющими несовместимый стандарт резьбового и канального соединения с антенной.

## 8.2 Подготовка к работе и порядок работы

8.2.1 Закрепите антенну крепёжными пластинами с помощью винтов (в состав поставки не входят) к монтажной поверхности.

8.2.2 Вращением антенны вокруг продольной оси установите необходимый угол наклона линейной поляризации.

Антенна система готова к работе.

## 8.3 Использование антенны

8.3.1 Режим приёма

1) соедините клемму заземления антенны с шиной заземления.

2) присоедините к СВЧ входу антенны измерительный кабель (в комплект антенны не входит).

3) присоедините свободный разъем измерительного кабеля к входному разъему вашего измерительного прибора (в случае несоответствия сечений разъемов кабеля и измерительного прибора используйте прецизионный СВЧ переход из состава комплекта вашего измерительного прибора).

4) включите ваш измерительный прибор. В соответствии с инструкцией по эксплуатации вашего прибора подготовьте его к работе и приступайте к проведению измерений.

П р и м е ч а н и е - Значения коэффициента усиления антенны, взятые из таблицы Б.1 (приложение Б), действительны при проведении измерений в дальней зоне антенны.

8.3.2 Режим передачи

1) соедините клемму заземления антенны с шиной заземления.

2) присоедините к СВЧ входу антенны измерительный кабель (в комплект антенны не входит).

3) присоедините свободный разъем измерительного кабеля  к выходному разъему вашего генератора или усилителя ВЧ (в случае несоответствия сечений разъемов кабеля и измерительного прибора используйте прецизионный СВЧ переход из состава комплекта вашего измерительного прибора).

4) включите ваш генератор или усилитель ВЧ. В соответствии с инструкцией по эксплуатации вашего прибора подготовьте его к работе и приступайте к использованию антенны в качестве излучающей в определённом диапазоне частот и мощности.

## 8.4 Возможные неисправности и методы устранения

Возможные неисправности и методы устранения показаны в таблице 3.

Таблица 3 Возможные неисправности и методы устранения

| Неисправность | Вероятная причина | Метод устранения |
| --- | --- | --- |
| Режим приёма |  |  |
| При соединении антенны с прибором с помощью измерительного кабеля нет отклика сигнала ВЧ на анализаторе. | Недостаточный уровень ВЧ сигнала на входе измерительной антенны. | Проверить установки параметров на анализаторе спектра или проверить антенну по тестовому сигналу или сигналу с известным достаточным уровнем. |
|  | Поврежден СВЧ кабель из комплекта измерительного прибора. | Заменить кабель. |
| Нет сигнала на выходе измерительного кабеля. | Неисправен измерительный кабель. | Проверить измерительный кабель. |
| Режим передачи |  |  |
| При соединении антенны с генератором (усилителем мощности) ВЧ с помощью измерительного кабеля нет отклика сигнала ВЧ на приёмном устройстве. | Недостаточный уровень ВЧ сигнала на входе измерительной антенны. | Проверить установки параметров на генераторе (усилителе мощности) ВЧ, или проверить установки параметров на приёмном устройстве. |
|  | Поврежден СВЧ кабель из комплекта измерительного прибора. | Заменить кабель. |
| Нет сигнала на выходе измерительного кабеля. | Неисправен измерительный кабель. | Проверить измерительный кабель. |

Неработающая антенна подлежит отправке на ремонт на предприятие - изготовитель.

# Техническое обслуживание

9.1 В зависимости от этапов эксплуатации проводят следующие виды технического обслуживания:

  - контрольный осмотр;

  - техническое обслуживание №1.

9.2 Контрольный осмотр (КО) проводят перед, и после использования антенны по назначению и после транспортирования.

9.3 При контрольном осмотре проведите визуальную проверку:

- состояния разъёмов антенны и кабеля;

- отсутствия механических повреждений  изделий комплекта антенны.

9.4 Техническое обслуживание №1 (ТО-1) проводится один раз в год перед проведением калибровки антенны, а так же при постановке антенны на хранение и снятии с хранения.

9.5 При ТО-1 выполните следующие работы:

9.5.1 Работы по пункту 9.3 (КО). Произведите очистку поверхностей изделий ветошью.

9.5.2 Произведите смазку трущихся деталей крепления антенны смазкой ОКБ 122-7 ГОСТ 18179-72. Излишки смазки удалите ветошью.

9.5.3 Произведите очистку СВЧ разъёма спиртом этиловым ректификованным техническим ГОСТ 18300-87.

# КАЛИБРОВКА АНТЕННЫ

  - Потребителю поставляются антенны, прошедшие первичную калибровку*.

  - Первичную калибровку антенны проводят до ввода в эксплуатацию, а также после ремонта; периодическую калибровку - не реже 1-го раза в год при эксплуатации в полевых условиях; не реже 1-го раза в 2 года при использовании  в лабораторных условиях.

* По согласованию с заказчиком

# ПРИЛОЖЕНИЕ А

График зависимости коэффициента усиления антенны П6-421 от частоты

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

0

1

2

3

4

5

6

ГГц

дБ

Изделие: Антенна П6-421 зав. №150120151

# ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Значения коэффициента усиления антенны П6-421 зав. № 150120151

для заданной частоты

Таблица Б.1

| Частота, ГГц | Коэффициент усиления, дБ |
| --- | --- |
| 0,45 | 4,7 |
| 0,5 | 6,7 |
| 1,0 | 9,9 |
| 1,5 | 11,8 |
| 2,0 | 13,3 |
| 2,5 | 14,5 |
| 3,0 | 14,1 |
| 3,5 | 14,0 |
| 4,0 | 13,7 |
| 4,5 | 13,8 |
| 5,0 | 13,9 |
| 5,5 | 14,2 |
| 6,0 | 14,3 |