Антенна ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ

АС8.33.1

КНПР.464656.008

Заводской номер: 150720358

Паспорт

КНПР.464656.008 ПС

СОДЕРЖАНИЕ

стр.

1	ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ	3

2	ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	3

3	КОМПЛЕКТНОСТЬ	4

4	Устройство антенны	4

5	ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ	6

6	СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ	7

7	СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ	8

8	ЗАМЕТКИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЮ	9

9	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	10

10	КАЛИБРОВКА АНТЕННЫ	11

ПРИЛОЖЕНИЕ А	12

ПРИЛОЖЕНИЕ Б	13

# ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Настоящий паспорт (ПС) является документом, удостоверяющим гарантированные предприятием-изготовителем АО «СКАРД-Электроникс» основные параметры и технические характеристики антенны измерительной АС8.33.1.

  - Документ предназначен для ознакомления с устройством и принципом работы антенны и устанавливает правила её эксплуатации, соблюдение которых обеспечивает поддержание антенны в постоянной работоспособности.

# ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

  - Наименование: антенна измерительная АС8.33.1.

  - Обозначение: КНПР.464656.008.

  - Изготовитель: Акционерное Общество «СКАРД-Электроникс».

  - Адрес предприятия - изготовителя: г. Курск, ул. Карла Маркса 70Б, тел./факс + 7 (4712)390-632.

  - Дата изготовления изделия: 24 июля 2020 г.

  - Заводской номер изделия: 150720358.

  - Сертификат соответствия №  ВР 31.1.13501-2019 выданный СДС «Военный Регистр» удостоверяет, что СМК АО «СКАРД-Электроникс» соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и дополнительным требованиям ГОСТ РВ 0015-002-2012 применительно к разработке, производству и ремонту вооружения и военной техники; срок действия до 04.04.2022 г.

  - Технические данные антенны представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Технические данные

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Диапазон рабочих частот, ГГц | от 1,0 до 18,0 (26,0) |
| Коэффициент усиления антенны в диапазоне частот, дБ, не менее | - 14,0 |
| Пределы допускаемой погрешности измерения коэффициента усиления, дБ, не более | ± 2,0 |
| КСВН, не более | 2,5 |
| Поляризация | круговая, левого вращения |
| Тип СВЧ соединителя | розетка SMA |
| Подводимая мощность, Вт, не более | 10,0 |
| Габаритные размеры, мм, не более | Ø106,0×77,0 |
| Масса, кг, не более | 0,17 |

Примечание – 1) Коэффициент усиления антенны для заданной частоты определяется по графику (Приложение А) или таблице (Приложение Б), придаваемым к антенне, и может корректироваться в процессе эксплуатации по результатам периодических калибровок.

  - Рабочие условия эксплуатации:

- температура воздуха, °С …………………… от минус 40 до плюс 50;

- относительная влажность при температуре 35 °С, %, не более .... 95;

- атмосферное давление, мм. рт.ст. ...…………...……... от 460 до 800.

# КОМПЛЕКТНОСТЬ

Таблица 2 - Комплектность

| Обозначение изделия | Наименование изделия |  | Коли-чество | Заводской номер | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КНПР.464656.008 | Антенна измерительная АС8.33.1 |  | 1 | 150720358 |  |
| Эксплуатационная документация |  |  |  |  |  |
| КНПР.464656.008 ПС |  | Паспорт | 1 | - |  |
| Упаковка |  |  |  |  |  |
| - |  | Ящик укладочный* | 1 | - |  |

*По согласованию с потребителем

# Устройство антенны

Антенна пассивная широкополосная спиральная АС8.33.1 (далее – антенна) совместно с приемными устройствами предназначена для приема или передачи сигнала круговой поляризации левого направления вращения в диапазоне от 1,0 до 18,0 ГГц. Рекомендуется для использования в качестве элемента многолучевых антенных решёток.

Антенна может использоваться для работы в лабораторных, заводских и полевых условиях.

Антенна осуществляет преобразование напряжённости электрического поля в соответствующее ему высокочастотное напряжение.

Антенна АС8.33.1 состоит из плоской спиральной антенны, корпуса с согласующим устройством, СВЧ-входом и кронштейном для крепления. Плоская спиральная антенна выполнена в виде двухпроводной линии, каждый проводник (плечо) которой имеет форму архимедовой спирали. Спирали изготовлены из фольгированного СВЧ диэлектрика и расположены симметрично в плоскости антенны. Согласование спиральной антенны с СВЧ-входом осуществляется при помощи согласующего устройства, представляющего собой микрополосковую двухпроводную линию переменного сечения.

Антенна имеет коаксиальный ВЧ-вход с волновым сопротивлением 50 Ом - соединитель SMA-female (розетка 32K601-272L5 или аналогичная).

Отличительными особенностями антенны являются широкий частотный диапазон, круговая диаграмма направленности, малые масса и габариты.

Общий вид антенны АС8.33.1 представлен на рисунке 1.

Рисунок 1 – Общий вид антенны АС8.33.1

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие антенны широкополосной спиральной АС8.33.1 КНПР.464656.008 при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода антенны в эксплуатацию.

Гарантийное и послегарантийное техническое обслуживание и ремонт антенны АС8.33.1  производит АО «СКАРД-Электроникс» по адресу:

Россия, 305021, г. Курск, ул. Карла Маркса, 70 Б,

Тел/факс: +7 (4712) 390-786, 390-632, e-mail: info@skard.ru

# СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

| Антенна АС8.33.1 |  | КНПР.464656.008 |  | № 150720358 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование изделия |  | обозначение |  | заводской номер |
| Упакована | АО «СКАРД – Электроникс» |  |  |  |
|  | наименование или код изготовителя |  |  |  |
| согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации. |  |  |  |  |
| регулировщик |  |  |  | Тимофеев В.И. |
| должность |  | личная подпись |  | расшифровка подписи |
|  |  | число, месяц, год |  |  |

# СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

| Антенна АС8.33.1 |  | КНПР.464656.008 |  | № 150720358 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование изделия |  | обозначение |  | заводской номер |

Изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации.

| Заместитель генерального директора по качеству - начальник ОТК и К |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ивлева Е.В. |
| Штамп ОТК |  | личная подпись |  | расшифровка подписи |
|  |  | число, месяц, год |  |  |

линия  отреза  при  поставке  на  экспорт

| Руководитель предприятия |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Симонов В.Б. |
| МП |  | личная подпись |  | расшифровка подписи |
|  |  | число, месяц, год |  |  |
|  |  | Заказчик (при наличии) |  |  |
| МП |  | личная подпись |  | расшифровка подписи |
|  |  | число, месяц, год |  |  |

ЗАМЕТКИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЮ

8.1 Эксплуатационные ограничения и меры безопасности

8.1.1 Перед началом эксплуатации антенны необходимо изучить настоящий  Паспорт.

8.1.2 При работе с антенной персонал должен владеть основами работы с антенно-фидерной техникой. В процессе работы с антенной запрещается её использование для  решения нефункциональных задач.

8.1.3 Персонал обязан строго выполнять правила техники электробезопасности.

8.1.4 При проведении измерений соблюдайте правила техники безопасности при работе с СВЧ-излучениями. СВЧ-излучения могут представлять опасность для жизни и здоровья человека.

8.1.5 При выполнении работ по монтажу антенны и в процессе использования ЗАПРЕЩАЕТСЯ оказывать механические воздействия, приводящие к изменению габаритных размеров, а также целостности и исправности антенны.

8.1.6 КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ использование измерительных кабелей, оборудованных соединителями, имеющими несовместимый стандарт резьбового и канального соединения с антенной.

8.2 Подготовка к работе и порядок работы

Произведите монтаж антенны в следующей последовательности:

- используя два отверстия М4 на кронштейне для крепления (см. рис. 1), установите антенну на антенной решётке;

- присоедините к СВЧ-соединителю антенны СВЧ кабель;

- присоедините свободный разъем СВЧ кабеля к входному разъему вашего приёмника (в случае несоответствия сечений разъемов кабеля и приёмника используйте прецизионный СВЧ переход из состава комплекта вашего приёмника).

Изделие готово к работе.

8.3 Возможные неисправности и методы устранения

Таблица 3

| Неисправность | Вероятная причина | Метод устранения |
| --- | --- | --- |
| Нет сигнала на выходе СВЧ кабеля | Неисправен СВЧ кабель | Проверить СВЧ кабель |

Неработающая антенна подлежит отправке на ремонт на предприятие - изготовитель.

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

9.1 В зависимости от этапов эксплуатации проводят следующие виды технического обслуживания:

- контрольный осмотр;

- техническое обслуживание №1.

9.2 Контрольный осмотр (КО) проводят перед и после использования антенны по назначению и после транспортирования.

9.3 При контрольном осмотре проведите  визуальную проверку:

- состояния разъёмов антенны и кабеля;

- отсутствия механических повреждений  изделий комплекта антенны.

  - Техническое обслуживание №1 (ТО-1) проводится один раз в год перед проведением калибровки антенны, а так же при постановке антенны на хранение и снятии с хранения.

9.5 При ТО-1 выполните следующие  работы:

95.1 Работы по пункту 9.3 (КО). Произведите очистку поверхностей изделий мягкой кисточкой и ветошью.

9.5.2 Произведите очистку СВЧ разъёма спиртом этиловым ректификованным техническим ГОСТ 18300-87.

# КАЛИБРОВКА АНТЕННЫ

  - Потребителю поставляются антенны, прошедшие первичную калибровку*.

  - Первичную калибровку антенны проводят до ввода в эксплуатацию, а также после ремонта; периодическую калибровку - не реже 1-го раза в год при эксплуатации в полевых условиях; не реже 1-го раза в 2 года при использовании в лабораторных условиях.

* по согласованию с заказчиком

# ПРИЛОЖЕНИЕ А

График зависимости коэффициента усиления антенны АС8.33.1 от частоты

11

-12

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

ГГц

дБ

Изделие: Антенна измерительная АС8.33.1 зав. №150720358

# ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Значения коэффициента усиления антенны АС8.33.1 зав. №150720358 для заданной частоты.

Таблица Б.1

| Частота, ГГц | Коэффициент усиления, дБ |
| --- | --- |
| 0,9 | -11,2 |
| 1,0 | -10,5 |
| 2,0 | -7,1 |
| 3,0 | -5,1 |
| 4,0 | -4,2 |
| 5,0 | -2,7 |
| 6,0 | -1,3 |
| 7,0 | -0,7 |
| 8,0 | -0,2 |
| 9,0 | 0,7 |
| 10,0 | 0,8 |
| 11,0 | -0,9 |
| 12,0 | -0,1 |
| 13,0 | 0,1 |
| 14,0 | 0,1 |
| 15,0 | 1,5 |
| 16,0 | 0,2 |
| 17,0 | 1,4 |
| 18,0 | 1,0 |
| 19,0 | 0,2 |
| 20,0 | -0,2 |
| 21,0 | 1,1 |
| 22,0 | -1,1 |
| 23,0 | -3,5 |
| 24,0 | -1,3 |
| 25,0 | -3,0 |
| 26,0 | -2,6 |