Антенна ЛОГОПЕРИОДИЧЕСКАЯ

П6-151

КНПР.464651.026

Заводской номер 150720462

ПАСПОРТ

КНПР.464651.026 ПС

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

1	ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ	3

2	ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	3

3	КОМПЛЕКТНОСТЬ	4

4	УСТРОЙСТВО И НАЗНАЧЕНИЕ АНТЕННЫ	4

5	ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ	5

6	СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ	5

7	СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ	6

8	ЗАМЕТКИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЮ	7

9	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	9

10	КАЛИБРОВКА АНТЕННЫ	9

ПРИЛОЖЕНИЕ А	10

ПРИЛОЖЕНИЕ Б	11

# ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

  - Настоящий паспорт (ПС) является документом, удостоверяющим гарантированные предприятием-изготовителем АО «СКАРД-Электроникс» основные параметры и технические характеристики антенны измерительной комбинированной логопериодической П6-151.

  - Документ предназначен для ознакомления с устройством и принципом работы антенны и устанавливает правила её эксплуатации, соблюдение которых обеспечивает поддержание антенны в постоянной работоспособности.

# ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

  - Наименование: антенна логопериодическая П6-151.

  - Обозначение: КНПР.464651.026.

  - Изготовитель: Акционерное Общество «СКАРД-Электроникс».

  - Адрес предприятия - изготовителя: г. Курск, ул. Карла Маркса 70Б,

тел./факс + 7 (4712)390-632.

  - Дата изготовления изделия: 21 ноября 2020 г.

  - Заводской номер изделия: 150720462.

  - Сертификат соответствия №  ВР 31.1.13501-2019 выданный СДС «Военный Регистр» удостоверяет, что СМК АО «СКАРД-Электроникс» соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и дополнительным требованиям ГОСТ РВ 0015-002-2012 применительно к разработке, производству и ремонту вооружения и военной техники; срок действия до 04.04.2022 г.

  - Технические данные антенны представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Технические данные

| Наименование параметра | Значение ТУ |
| --- | --- |
| Диапазон частот, МГц | 30÷6000 |
| Коэффициент калибровки антенны, дБ(1/м), не более | 50,0 |
| Пределы допускаемой погрешности измерения коэффициента усиления антенны, дБ, не более | ± 2,0 |
| КСВН входа, не более | 3,0 |
| Тип СВЧ соединителя | SMA розетка |
| Масса антенны, кг, не более | 2,1 |
| Габаритные размеры (длина × ширина × высота), мм | 726×659×33 |

Изделие не содержит драгметаллов.

Примечание: Коэффициент усиления антенны для заданной частоты определяется по графику (приложение А), либо по таблице (приложение Б), придаваемым к антенне, и может уточняться в процессе эксплуатации по результатам периодической калибровки.

  - Рабочие условия эксплуатации:

  - температура воздуха, °С ………………………...........… от минус 40 до плюс 50;

  - относительная влажность при температуре 20 °С, %, не более ……….…….. 80;

  - атмосферное давление, мм рт. ст .…………………………..….…... от 630 до 800.

# КОМПЛЕКТНОСТЬ

Таблица 2 - Комплектность

| Обозначение изделия |  | Наименование изделия | Коли-чество | Заводской номер | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КНПР.464651.026 |  | Антенна логопериодическая П6-151. | 1 | 150720462 |  |
| КНПР.301421.004 |  | Кронштейн АК-02для крепления антенны.* | 1 | нет |  |
| Эксплуатационная документация |  |  |  |  |  |
| КНПР.464651.026 ПС | Паспорт. |  | 1 | - |  |
| Упаковка |  |  |  |  |  |
| - | Короб транспортировочный.* |  | 1 | - |  |

* По согласованию с потребителем

# УСТРОЙСТВО И НАЗНАЧЕНИЕ АНТЕННЫ

Антенна измерительная логопериодическая П6-151 (далее – антенна) предназначена для измерения плотности потока энергии электромагнитного поля совместно с измерительными приемными устройствами, а с генераторами – для возбуждения электромагнитного поля с заданной плотностью потока энергии в диапазоне частот от 30 до 6000 МГц. Антенна применяется для измерения параметров антенных устройств и может использоваться для работы в лабораторных, заводских и полевых условиях.

Антенна выполнена в радиопрозрачном корпусе и имеет коаксиальный СВЧ - вход с волновым сопротивлением 50 Ом типа SMA (розетка).

Конструкция антенны в диапазоне частот обеспечивает малый коэффициент стоячей

волны по напряжению (КСВН) и монотонную частотную зависимость коэффициента усиления.

Принцип действия антенны основан на преобразовании плотности потока энергии электромагнитного поля в соответствующую ей высокочастотную мощность в тракте. Антенна имеет линейную поляризацию.

Для измерения характеристик электромагнитных полей антенна подключается к входу анализатора спектра, измерительного приёмника, измерителя мощности или иного приёмного измерительного устройства

Конструкция антенны предусматривает возможность её крепления на специализированное крепежное устройство.

Общий вид антенны П6-151 представлен на рис. 1.

Рисунок 1 – Общий вид антенны П6-151

# ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие антенны измерительной комбинированной логопериодической П6-151 КНПР.464651.026 заявленным параметрам и техническим характеристикам при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода антенны в эксплуатацию.

Гарантийное и послегарантийное техническое обслуживание и ремонт антенны П6-151  производит АО «СКАРД-Электроникс» по адресу:

Россия, 305021, г. Курск, ул Карла Маркса, 70 Б,

Тел: +7 (4712) 390-632, факс: +7(4712) 390-632, info@skard.ru

# СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

| Антенна П6-151 |  | КНПР.464651.026 |  | № 150720462 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование изделия |  | обозначение |  | заводской номер |

| Упакован(а) | АО «СКАРД – Электроникс» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование или код изготовителя |  |  |  |
| согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации. |  |  |  |  |
| регулировщик |  |  |  | Тимофеев В.И. |
| должность |  | личная подпись |  | расшифровка подписи |
|  |  | число, месяц, год |  |  |

# СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

| Антенна П6-151 |  | КНПР.464651.026 |  | № 150720462 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование изделия |  | обозначение |  | заводской номер |

изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации.

| Заместитель генерального директора по качеству - начальник ОТК и К |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ивлева Е.В. |
| Штамп ОТК |  | личная подпись |  | расшифровка подписи |
|  |  | число, месяц, год |  |  |
| линия отреза при поставке на экспорт |  |  |  |  |

| Руководитель предприятия |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Симонов В.Б. |
| МП |  | личная подпись |  | расшифровка подписи |
|  |  | число, месяц, год |  |  |
|  |  | Заказчик (при наличии) |  |  |
| МП |  | личная подпись |  | расшифровка подписи |
|  |  | число, месяц, год |  |  |
| обозначение документа, по которому производится поставка |  |  |  |  |

# ЗАМЕТКИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЮ

8.1 Эксплуатационные ограничения и меры безопасности

8.1.1 Перед началом эксплуатации антенны необходимо изучить настоящий Паспорт.

8.1.2 При работе с антенной  персонал должен владеть основами работы с антенно-фидерной техникой. В процессе работы с антенной запрещается её использование для решения нефункциональных задач.

8.1.3 Персонал обязан строго выполнять правила техники электробезопасности.

8.1.4 При проведении измерений или использовании антенны в качестве передающей соблюдайте правила техники безопасности при работе с СВЧ - излучениями. СВЧ - излучения могут представлять опасность для жизни и здоровья человека.

8.1.5 При выполнении работ по монтажу антенны и в процессе использования ЗПРЕЩАЕТСЯ оказывать механические воздействия, приводящие к изменению габаритных размеров, а также целостности и исправности антенны.

8.1.6 КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ использование измерительных кабелей, оборудованных соединителями, имеющими несовместимый стандарт резьбового и канального соединения с антенной.

8.2 Подготовка антенны к использованию

1) установите антенну на опору в месте использования (опора в комплект антенны не входит);

2) вращением антенны установите необходимый угол наклона линейной поляризации, надёжно зафиксируйте антенну.

8.3 Использование антенны

8.3.1 Режим приёма.

1) соедините клемму заземления вашего измерительного прибора (анализатора спектра, измерительного приёмника, измерителя мощности или иного приёмного измерительного устройства) с шиной заземления.

2) присоедините к СВЧ входу антенны измерительный кабель (в комплект антенны не входит).

3) присоедините свободный разъем измерительного кабеля к входному разъему вашего измерительного прибора (в случае несоответствия сечений разъемов кабеля и измерительного прибора используйте прецизионный СВЧ переход из состава комплекта вашего измерительного прибора).

4) включите ваш измерительный прибор. В соответствии с инструкцией по эксплуатации вашего прибора подготовьте его к работе и приступайте к проведению измерений.

П р и м е ч а н и е - Значения коэффициента усиления антенны, взятые из таблицы Б.1 (приложение Б), действительны при проведении измерений в дальней зоне антенны.

8.3.2 Режим передачи.

1) соедините клемму заземления вашего прибора с шиной заземления.

2) присоедините к СВЧ входу антенны измерительный кабель (в комплект антенны не входит).

3) присоедините свободный разъем измерительного кабеля к выходному разъему вашего генератора или усилителя ВЧ (в случае несоответствия сечений разъемов кабеля и измерительного прибора используйте прецизионный СВЧ переход из состава комплекта вашего измерительного прибора).

4) включите ваш генератор или усилитель ВЧ. В соответствии с инструкцией по эксплуатации вашего прибора подготовьте его к работе и приступайте к использованию антенны в качестве излучающей в определённом диапазоне частот и мощности.

8.4 Перечень возможных неисправностей и методы их устранения приведены в таблице 2.

Таблица 2 - Возможные неисправности и методы устранения

| Неисправность | Вероятная причина | Метод устранения |
| --- | --- | --- |
| Режим приёма |  |  |
| При соединении антенны с прибором с помощью измерительного кабеля нет отклика сигнала СВЧ на анализаторе. | Недостаточный уровень ВЧ сигнала на входе измерительной антенны. | Проверить установки параметров на анализаторе спектра или проверить антенну по тестовому сигналу или сигналу с известным достаточным уровнем. |
|  | Поврежден СВЧ кабель из комплекта измерительного прибора | Заменить кабель. |
| Нет сигнала на выходе измерительного кабеля. | Неисправен измерительный кабель. | Проверить измерительный кабель. |
| Режим передачи |  |  |
| При соединении антенны с генератором с помощью измерительного кабеля нет отклика сигнала СВЧ на приёмном устройстве. | Недостаточный уровень ВЧ сигнала на входе измерительной антенны. | Проверить установки параметров на ВЧ генераторе, или проверить установки параметров на приёмном устройстве. |
|  | Поврежден СВЧ кабель из комплекта измерительного прибора. | Заменить кабель. |
| Нет сигнала на выходе измерительного кабеля. | Неисправен измерительный кабель. | Проверить измерительный кабель. |

Неработающая антенна подлежит отправке на ремонт на предприятие - изготовитель.

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

9.1 В зависимости от этапов эксплуатации проводят следующие виды технического обслуживания:

- контрольный осмотр;

- техническое обслуживание №1.

9.2 Контрольный осмотр (КО) проводят перед и после использования антенны по назначению и после транспортирования.

9.3 При КО проведите визуальную проверку:

    - состава комплекта антенны по номенклатуре и параметрам;

    - состояния лакокрасочных покрытий изделий комплекта антенны;

    - отсутствие механических повреждений изделий комплекта антенны.

Особое внимание уделите проверке на отсутствие механических повреждений поверхностей антенны.

9.4 Техническое обслуживание №1 (ТО-1) проводится не реже одного раза в год при эксплуатации, перед проведением поверки, а так же при постановке антенны на хранение и вводе в эксплуатацию после хранения.

9.4.1 При ТО-1 проведите:

- работы по пункту 9.3 (КО).

- произведите очистку поверхностей изделий ветошью.

- произведите смазку трущихся деталей крепления антенны смазкой ОКБ 122-7 ГОСТ 18179-72. Излишки смазки удалите ветошью.

- произведите очистку от пыли, загрязнений и окислений СВЧ разъём (соединитель) спиртом этиловым ректификованным техническим ГОСТ 18300-87.

# КАЛИБРОВКА АНТЕННЫ

  - Потребителю поставляются антенны, прошедшие первичную калибровку*.

  - Первичную калибровку антенны проводят до ввода в эксплуатацию, а также после ремонта; периодическую калибровку - не реже 1-го раза в год при эксплуатации в полевых условиях; не реже 1-го раза в 2 года при использовании в лабораторных условиях.

*По согласованию с заказчиком.

- ПРИЛОЖЕНИЕ А

График зависимости коэффициента калибровки антенны логопериодической П6-151 от частоты

15

20

25

30

35

40

45

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

МГц

дБ(1/м)

Изделие: антенна логопериодическая П6-151 зав.№150720462

- ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Значения коэффициента калибровки логопериодической антенны П6-151

зав. №150720462 для заданной частоты

Таблица Б.1

| Частота, МГц | Коэффициент калибровки, дБ(1/м) |
| --- | --- |
| 30,0 | 29,8 |
| 100,0 | 25,7 |
| 200,0 | 19,0 |
| 300,0 | 18,9 |
| 400,0 | 20,5 |
| 500,0 | 19,7 |
| 600,0 | 18,2 |
| 700,0 | 19,0 |
| 800,0 | 19,0 |
| 900,0 | 24,0 |
| 1000,0 | 24,7 |
| 1500,0 | 30,0 |
| 2000,0 | 30,8 |
| 2500,0 | 32,5 |
| 3000,0 | 34,1 |
| 3500,0 | 36,9 |
| 4000,0 | 38,7 |
| 4500,0 | 40,8 |
| 5000,0 | 40,7 |
| 5500,0 | 43,3 |
| 6000,0 | 42,9 |