АНТЕННА ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ РУПОРНАЯ ШИРОКОПОЛОСНАЯ

П6-223

КНПР. 464653.033

Заводской №150120167

ФОРМУЛЯР

КНПР.464653.033 ФО

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

1	ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ	3

2	ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ	3

3	ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	3

4	ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИЗДЕЛИЯ	5

5	КОМПЛЕКТНОСТЬ	6

6	РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ	7

7	КОНСЕРВАЦИЯ	8

8	СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ	9

9	СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ	10

10	ДВИЖЕНИЕ П6-223 ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ	11

11	УЧЕТ РАБОТЫ П6-223	14

12	УЧЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ	18

13	УЧЕТ РАБОТЫ ПО БЮЛЛЕТЕНЯМ И УКАЗАНИЯМ	19

14	РАБОТЫ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ	20

15	СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ	22

16	ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ РЕКЛАМАЦИЙ	22

17	СВЕДЕНИЯ О ХРАНЕНИИ	24

18	РЕМОНТ	25

19	ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ	31

20	СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ	33

21	КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ ИЗДЕЛИЯ И ВЕДЕНИЯ ФОРМУЛЯРА	34

ПРИЛОЖЕНИЕ А	35

# ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Перед эксплуатацией необходимо изучить руководство по эксплуатации антенны измерительной  рупорной широкополосной П6-223.

  - Формуляр должен постоянно находиться с изделием.

  - Все записи в формуляре (ФО) делаются только чернилами, отчетливо и аккуратно. При записи в ФО не допускаются записи карандашом, смывающимися чернилами и подчистки. Неправильная запись должна быть аккуратно зачеркнута и рядом записана новая, которую заверяет ответственное лицо. После подписи проставляют фамилию и инициалы ответственного лица, вместо подписи допускается проставлять личный штамп исполнителя.

  - Учет работы производят в тех же единицах, что и ресурс работы.

  - Обязательные отметки: даты ввода П6-223 (раздел 10) в эксплуатацию, постановки на хранение (раздел 7) и о проведении технического обслуживания (раздел 12).

  - При передаче П6-223 на другое предприятие суммирующие записи по наработке заверяют печатью предприятия, передающего П6-223.

# ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

  - Наименование: антенна измерительная рупорная широкополосная П6-223.

  - Обозначение: КНПР. 464653.033.

  - Предприятие изготовитель: Акционерное Общество «СКАРД-Электроникс».

  - Адрес предприятия изготовителя: г. Курск, ул. Карла Маркса 70Б, тел./факс (4712)390632.

  - Дата изготовления изделия: 11 мая 2021 г.

  - Заводской номер изделия: 150120167.

  - Антенна измерительная рупорная широкополосная П6-223 внесена в государственный реестр средств измерений, регистрационный № 70142-18.

  - Сертификат соответствия №  ВР 31.1.13501-2019 выданный СДС «Военный Регистр» удостоверяет, что СМК АО «СКАРД - Электроникс» соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и дополнительным требованиям ГОСТ РВ 0015-002-2012 применительно к разработке, производству и ремонту вооружения и военной техники; срок действия до 04.04.2022 г.

# ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

  - Основные технические данные приведены в таблице 1.

Таблица 1 Основные технические данные

| Наименование параметра | Данные по ТУ |
| --- | --- |
| Диапазон частот, ГГц | 0,8 ÷ 18 |
| Коэффициент усиления в диапазоне частот, дБ, не менее | 6,0 |
| Пределы погрешности коэффициента усиления антенны, дБ | ± 2,0 |
| Тип СВЧ соединителя | N - розетка |
| КСВН входа антенны, не более | 2,5 |
| Габаритные размеры (длина × ширина × высота), мм | 343,5×322,5×312,5 |
| Масса антенны, кг, не более | 2,3 |

  - При необходимости производится контроль технических параметров изделия. Записи о контроле технических параметров изделия производятся в таблице 2. В графе таблицы «Наработка с начала эксплуатации» необходимо указывать параметр в соответствии с подразделом формуляра №6 «Ресурсы, сроки службы и хранение»

Таблица 2

| Дата | Причина контроля | Наработка с начала эксплуатации | Результат контроля | Должность, фамилия и подпись проводящего контроль |
| --- | --- | --- | --- | --- |

  - Изделие не содержит драгметаллов.

# ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИЗДЕЛИЯ

  - При транспортировании, во избежание смещений и ударов упаковки П6-223 должны быть надежно закреплены, а также защищены от воздействия атмосферных осадков.

  - Не допускается перевозка в одном вагоне или кузове с П6-223 кислот, щелочей и подобных агрессивных материалов.

  - При монтаже, эксплуатации и техническом обслуживании П6-223 не допускайте механических повреждений изделия.

  - Отклонение параметров П6-223 от значений, указанных в таблице 1 формуляра, приведены в таблице 3.

Таблица 3

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |

# КОМПЛЕКТНОСТЬ

Состав изделия приведен в таблице 4.

Таблица 4

| Обозначение изделия | Наименование изделия | Кол. шт. | Заводской номер | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КНПР.464653.033 | Антенна измерительная рупорная широкополосная П6-223 | 1 | 150120167 |  |
| КНПР. 301421.005 | Кронштейн для крепления антенны АК-02* | 1 | нет |  |
| Эксплуатационная документация |
| КНПР.464653.033 РЭ | Руководство по эксплуатации | 1 | нет |  |
| КНПР.464653.033 ФО | Формуляр | 1 | нет |  |
| КНПР.464653.033 МП | Методика поверки | 1 | нет |  |
| КНПР.464653.033 НМ | Нормы расхода материалов | 1 | нет |  |
| Упаковка |
|  | Короб транспортировочный* | 1 | нет |  |

* По согласованию с заказчиком.

# РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

  - Ресурс П6-223 до капитального ремонта: 3 (три) года.

  - Срок службы П6-223: 5 (пять) лет.

  - Срок хранения П6-223: 10 (десять) лет, в консервации в складских помещениях.

  - Указанный ресурс, срок службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

……………………………………………………………………………………….

линия отреза при поставке на экспорт

  - Предприятие-изготовитель устанавливает гарантийный срок хранения 36 (тридцать шесть) месяцев, гарантийный срок эксплуатации: 18(восемнадцать) месяцев с даты ввода П6-223 в эксплуатацию.

  - Гарантийный срок эксплуатации продлевается на период от получения рекламации до введения П6-223  в эксплуатацию силами предприятия-изготовителя.

  - Гарантии предприятия изготовителя снимаются:

- на неисправности, возникшие в результате воздействия окружающей среды (дождь, снег, град, гроза и т.п.) и наступления форс-мажорных обстоятельств (пожар, наводнение, землетрясение и др.);

- на неисправности, вызванные нарушением правил транспортировки, хранения и эксплуатации;

- на неисправности, вызванные ремонтом или модификацией изделия лицами, не уполномоченными на это Производителем;

- на изделие, имеющее внешние дефекты (явные механические повреждения).

  - Гарантийное, послегарантийное техническое обслуживание и ремонт П6-223 производит: АО «СКАРД-Электроникс».

Тел/факс: +7 (4712) 390-632, 390-786, e-mail: info@skard.ru.

# КОНСЕРВАЦИЯ

  - Сведения о консервации, расконсервации и переконсервации П6-223 записываются потребителем в таблицу 5.

Таблица 5

| Дата | Наименование работы | Срок действия; годы | Должность, фамилия и подпись |
| --- | --- | --- | --- |

# СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

| Антенна измерительная рупорная широкополосная П6-223 |  | КНПР.464653.033 |  | № 150120167 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование изделия |  | обозначение |  | заводской номер |

Упакован (а): Акционерным Обществом «СКАРД – Электроникс» наименование или код изготовителя согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

| регулировщик |  |  |  | Тимофеев В.И. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| должность |  | личная подпись |  | расшифровка подписи |
|  |  | число, месяц, год |  |  |

# СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

| Антенна измерительная рупорная широкополосная П6-223 |  | КНПР.464653.033 |  | № 150120167 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование изделия |  | обозначение |  | заводской номер |

изготовлен(а) и принят(а) в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан(а) годным(ой) для эксплуатации.

| Заместитель генерального директора по качеству - начальник ОТК и К |
| --- |
|  |  |  |  | Ивлева Е.В. |
| Штамп ОТК |  | личная подпись |  | расшифровка подписи |
|  |  | число, месяц, год |  |  |
| линия отреза при поставке на экспорт |

| ВрИО генерального директора |
| --- |
|  |  |  |  | Коняхин К.Н. |
| МП |  | личная подпись |  | расшифровка подписи |
|  |  | число, месяц, год |  |  |
|  |  | Заказчик (при наличии) |  |
| МП |  | личная подпись |  | расшифровка подписи |
|  |  | число, месяц, год |  |  |
| обозначение документа, по которому производится поставка |

# ДВИЖЕНИЕ П6-223 ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

10.1. Прием и передача П6-223

Таблица 6

| Дата | Состояние изделия | Основание (наименование, номер и дата документа) | Предприятие, должность и подпись | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сдавшего | принявшего |  |

10.2. Сведения о закреплении П6-223 при эксплуатации

Таблица 7

| Наименование изделия (составной части) и обозначение | Должность, фамилия и инициалы | Основание (наименование, номер и дата документа) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | закрепление | открепление |  |

10.3. Движение П6-223 при эксплуатации.

Таблица 8

| Дата установ-ки | Где установлено | Дата снятия | Наработка | Причина снятия | Подпись лица, проводившего установку (снятие) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с начала эксплуатации | после последнего ремонта |  |  |

# УЧЕТ РАБОТЫ П6-223

11.1. Сведения о продолжительности работы П6-223 заносятся в таблицу 9.

Таблица 9

| Дата | Цель работы | Время | Продолжи-тельность работы | Наработка | Кто проводит работу | Должность, фамилия и подпись ведущего формуляр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало работы | окончание работы |  | после последнего ремонта | с начала эксплуата- ции |  |  |

# УЧЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Таблица 10

| Дата | Вид техничес-кого обслужи-вания | Наработка | Основание (наименование, номер и дата документа) | Должность, фамилия и подпись | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | после последне-го ремонта | с начала эксплуа-тации |  | выпол-нившего работу | прове-рившего работу |  |

# УЧЕТ РАБОТЫ ПО БЮЛЛЕТЕНЯМ И УКАЗАНИЯМ

Таблица 11

| Номер бюллетеня (указания) | Краткое содержание работы | Установлен- ный срок выполнения | Дата выполнения | Должность, фамилия и подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | выполнившего работу | проверившего работу |

# РАБОТЫ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

14.1. Учет выполнения работ. Записи о внеплановых работах по текущему ремонту П6-223 при эксплуатации, включая замену отдельных составных частей П6-223 потребитель вносит в Таблицу 12.

Таблица 12

| Дата | Наименование работы и причина ее выполнения | Должность, фамилия и подпись | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | выполнившего работу | проверившего работу |  |

14.2. Особые замечания по эксплуатации и аварийным случаям. Потребителем в произвольной форме выполняются записи содержащие сведения об основных замечаниях по эксплуатации и данные по аварийным случаям, возникшим из-за неисправности изделия, а также о принятых мерах по их устранению.

14.3. Периодический контроль основных эксплуатационных и технических характеристик. Записи о контроле основных характеристик предусмотренных в эксплуатационной документации потребитель вносит в Таблицу 13.

Таблица 13

| Наименование и единица измерения проверяемой характеристики | Номинальное значение | Предельное отклонение | Периодичность контроля | Результаты контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | дата | значение | дата | значение | дата | значение |
| Диапазон частот, ГГц | 0,8…18 |  | 24 мес. |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент усиления антенны в диапазоне частот, дБ, не менее | 6,0 |  | 24 мес. |  |  |  |  |  |  |
| Пределы погрешности коэффициента усиления антенны, дБ | ± 2,0 |  | 24 мес. |  |  |  |  |  |  |
| КСВН входа антены, не более | 2,5 |  | 24 мес. |  |  |  |  |  |  |
| Заключение о годности для дальнейшей эксплуатации |  |  |  |
| Диапазон частот, ГГц | 0,8…18 |  | 24 мес. |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент усиления антенны в диапазоне частот, дБ, не менее | 6,0 |  | 24 мес. |  |  |  |  |  |  |
| Пределы погрешности коэффициента усиления антенны, дБ | ± 2,0 |  | 24 мес. |  |  |  |  |  |  |
| КСВН входа антены, не более | 2,5 |  | 24 мес. |  |  |  |  |  |  |
| Заключение о годности для дальнейшей эксплуатации |  |  |  |

# СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

15.1. В случае выявления неисправности в период гарантийного срока или при обнаружении некомплектности, потребитель должен предъявить рекламацию ЗАО «СКАРД-Электроникс».

15.2. Рекламацию на СКЭ1Р не предъявляют:

- по истечению гарантийного срока;

- при нарушениях потребителем правил эксплуатации, хранения, транспортирования, предусмотренных эксплуатационной документацией.

15.3. Все предъявленные рекламации их краткое содержание и меры принятые по ним регистрируют в листе регистрации рекламаций, таблица 14.

# ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ РЕКЛАМАЦИЙ

Таблица 14

| Номер и дата уведомления | Краткое содержание рекламации | Меры, принятые по устранению отказов, и результаты гарантийного ремонта (номер и дата рекламационного акта) | Дата ввода П6-223 в эксплуатацию (номер и дата акта удовлетворения рекламации) | Время, на которое продлен гарантийный срок | Должность, фамилия и подпись лица, производившего гарантийный ремонт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# СВЕДЕНИЯ О ХРАНЕНИИ

Таблица 15

| Дата | Условия хранения | Вид хранения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| приемки на хранение | снятия с хранения |  |  |  |

# РЕМОНТ

| КРАТКИЕ ЗАПИСИ О ПРОИЗВЕДЕННОМ РЕМОНТЕ |
| --- |
|  |  |  |  | № |
| наименование изделия |  | обозначение |  | заводской номер |
| предприятие |  | дата |  |  |
| Наработка с начала эксплуатации |  |  |  |  |
|  |  | параметр, характеризующий ресурс или срок службы |
| Наработка после последнего ремонта |  |  |  |  |
|  |  | параметр, характеризующий ресурс или срок службы |
| Причина поступления в ремонт |  |  |  |  |
| Сведения о произведенном ремонте |  |  |  |  |
|  |  | вид ремонта и краткие сведения о ремонте |

ДАННЫЕ ПРИЕМО-СДАТОЧНЫХ ИСПЫТАНИЙ

| Свидетельство о приемке и гарантии |
| --- |
|  |  |  |  | № |
| наименование изделия |  | обозначение |  | заводской номер |
| вид ремонта |  | наименование предприятия, условное обозначение |
| согласно |  |  |  |
| вид документа |
| Принят(а) в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан(а) годным(ой) для эксплуатации. |
| Ресурс до очередного ремонта |  |  |  |  |
|  |  | параметр, определяющий ресурс |
| в течение срока службы |  | лет |  |  |
| (года), в том числе срок хранения |  |  |  |
|  |  | условия хранения лет (года). |
| Исполнитель ремонта гарантирует соответствие изделия требованиям действующей технической документации при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации. |
|  | Начальник ОТК |  |
| Штамп ОТК |  |  |  |  |
|  |  | личная подпись |  | расшифровка подписи |
|  |  | число, месяц, год |  |  |

| КРАТКИЕ ЗАПИСИ О ПРОИЗВЕДЕННОМ РЕМОНТЕ |
| --- |
|  |  |  |  | № |
| наименование изделия |  | обозначение |  | заводской номер |
| предприятие |  | дата |  |  |
| Наработка с начала эксплуатации |  |  |  |  |
|  |  | параметр, характеризующий ресурс или срок службы |
| Наработка после последнего ремонта |  |  |  |  |
|  |  | параметр, характеризующий ресурс или срок службы |
| Причина поступления в ремонт |  |  |  |  |
| Сведения о произведенном ремонте |  |  |  |  |
|  |  | вид ремонта и краткие сведения о ремонте |

ДАННЫЕ ПРИЕМО-СДАТОЧНЫХ ИСПЫТАНИЙ

| Свидетельство о приемке и гарантии |
| --- |
|  |  |  |  | № |
| наименование изделия |  | обозначение |  | заводской номер |
| вид ремонта |  | наименование предприятия, условное обозначение |
| согласно |  |  |  |  |
|  |  | вид документа |
| Принят(а) в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан(а) годным(ой) для эксплуатации. |
| Ресурс до очередного ремонта |  |  |  |  |
|  |  | параметр, определяющий ресурс |
| в течение срока службы |  | лет |  |  |
| (года), в том числе срок хранения |  |  |  |
|  |  | условия хранения лет (года). |
| Исполнитель ремонта гарантирует соответствие изделия требованиям действующей технической документации при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации. |
|  | Начальник ОТК |  |
| Штамп ОТК |  |  |  |  |
|  |  | личная подпись |  | расшифровка подписи |
|  |  | число, месяц, год |  |  |

| КРАТКИЕ ЗАПИСИ О ПРОИЗВЕДЕННОМ РЕМОНТЕ |
| --- |
|  |  |  |  | № |
| наименование изделия |  | обозначение |  | заводской номер |
| предприятие |  | дата |  |  |
| Наработка с начала эксплуатации |  |  |  |  |
|  |  | параметр, характеризующий ресурс или срок службы |
| Наработка после последнего ремонта |  |  |  |  |
|  |  | параметр, характеризующий ресурс или срок службы |
| Причина поступления в ремонт |  |  |  |  |
| Сведения о произведенном ремонте |  |  |  |  |
|  |  | вид ремонта и краткие сведения о ремонте |

ДАННЫЕ ПРИЕМО-СДАТОЧНЫХ ИСПЫТАНИЙ

| Свидетельство о приемке и гарантии |
| --- |
|  |  |  |  | № |
| наименование изделия |  | обозначение |  | заводской номер |
| вид ремонта |  | наименование предприятия, условное обозначение |
| согласно |  |  |  |  |
|  |  | вид документа |
| Принят(а) в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан(а) годным(ой) для эксплуатации. |
| Ресурс до очередного ремонта |  |  |  |  |
|  |  | параметр, определяющий ресурс |
| в течение срока службы |  | лет |  |  |
| (года), в том числе срок хранения |  |  |  |
|  |  | условия хранения лет (года). |
| Исполнитель ремонта гарантирует соответствие изделия требованиям действующей технической документации при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации. |
|  | Начальник ОТК |  |
| Штамп ОТК |  |  |  |  |
|  |  | личная подпись |  | расшифровка подписи |
|  |  | число, месяц, год |  |  |

# ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ

# СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

  - После принятия решения о невозможности восстановления П6-223 или выработки ресурса изделие подлежит утилизации. Изделие разбирается.

  - Особых мер безопасности при выполнении указанных работ не требуется. При проведении работ по утилизации П6-223 следует руководствоваться действующими на предприятии нормативными документами по безопасности труда, правилами технической эксплуатации электроприборов и правилами техники безопасности при эксплуатации электроприборов.

# КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ ИЗДЕЛИЯ И ВЕДЕНИЯ ФОРМУЛЯРА

  - Записи должностных лиц, проводивших контроль состояния изделия и ведения формуляра, производятся в таблице 16.

Таблица 16

| Дата | Вид контроля | Должность проверяющего | Заключение и оценка проверяющего | Подпись проверяющего | Отметка об устранении замечания и подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по состоянию изделия | по ведению формуляра |  |  |

| Итого в формуляре пронумеровано |  | 35 листов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Заместитель генерального директора по качеству - начальник ОТК и К |  |  |  | Ивлева Е.В. |
| Штамп ОТК |  | личная подпись |  | расшифровка подписи |
|  |  | число, месяц, год. |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ А

График зависимости коэффициента усиления антенны измерительной рупорной широкополосной П6-223 от частоты.

# Text boxes

Изделие: Антенна П6-223 зав. №150120167

1

дБ

ГГц

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

19

17

15

13

11

9

7

5

3