Антенна ПРИЁМО-ПЕРЕДАЮЩАЯ МАГНИТНОГО И ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ

П6-319М

КНПР.464639.010

Заводской №150120124

Паспорт

КНПР.464639.010ПС

КУРСК

СОДЕРЖАНИЕ

стр.

1	ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ	3

2	ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	3

3	КОМПЛЕКТНОСТЬ	4

4	УСТРОЙСТВО АНТЕННЫ	4

5	ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ	7

6	СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ	8

7	СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ	9

8	ЗАМЕТКИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЮ.	10

9	ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ.	11

10	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	14

11	КАЛИБРОВКА АНТЕННЫ	15

ПРИЛОЖЕНИЕ А	16

ПРИЛОЖЕНИЕ Б	22

# ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

  - Настоящий паспорт (ПС) является документом, удостоверяющим гарантированные предприятием-изготовителем АО «СКАРД - Электроникс» основные параметры и технические характеристики антенны приёмо-передающей магнитного и электрического поля П6-319М.

  - Документ предназначен для ознакомления с устройством и принципом работы антенны и устанавливает правила её эксплуатации, соблюдение которых обеспечивает поддержание антенны в постоянной работоспособности.

  - Авторские права на изделие принадлежат АО «СКАРД - Электроникс»:

- все конструктивные и схематические решения, примененные в изделиях, являются интеллектуальной собственностью АО «СКАРД - Электроникс».

- любое копирование, или применение использованных в изделии схемотехнических и конструктивных решений, а также использование изделия в качестве базовой технологии для разработки аналогичных изделий не допускается.

# ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

  - Наименование: антенна приёмо-передающая магнитного поля и электрического поля П6-319М.

  - Обозначение: КНПР.464639.010.

  - Изготовитель: Акционерное Общество «СКАРД - Электроникс».

  - Адрес предприятия - изготовителя: г. Курск, ул. Карла Маркса 70Б, тел./факс + 7 (4712)390 - 786

  - Дата изготовления изделия: 14 мая 2021 г.

  - Заводской номер изделия: 150120124.

  - Сертификат соответствия №  ВР 31.1.13501-2019 выданный СДС «Военный Регистр» удостоверяет, что СМК АО «СКАРД-Электроникс» соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и дополнительным требованиям ГОСТ РВ 0015-002-2012 применительно к разработке, производству и ремонту вооружения и военной техники; срок действия до 04.04.2022 г.

  - Технические данные антенны представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Технические данные

| Наименование параметра | Значение по ТУ |
| --- | --- |
| Диапазон рабочих частот, МГц | 0,009 … 30,000 |
| Поляризация | Линейная |
| Максимальная подводимая мощность, (Вт), не более | 5,0 |
| КСВН типовой, не более | 2 |
| Коэффициент калибровки, дБ/м, не более | 86,0 |
| Пределы допускаемой погрешности измерения коэффициента калибровки антенны, дБ, не более | ± 2,0 |
| Тип СВЧ соединителя | Розетка N типа |
| Масса антенны, кг, не более | 2,2 |
| Габаритные размеры мм, не более | 615х560х487 |

П р и м е ч а н и я: Коэффициент калибровки антенны для заданной частоты определяется по графику (Приложение А) или таблице (Приложение Б), придаваемым к антенне, и может корректироваться в процессе эксплуатации по результатам периодической калибровки.

  - Рабочие условия эксплуатации:

- температура воздуха, °С …………….......... от минус 40 до плюс 50;

- относительная влажность при температуре 25 °С, %, не более ... 80;

- атмосферное давление, мм. рт. ст. .…………………… от 630 до 800.

# КОМПЛЕКТНОСТЬ

Таблица 2 - Комплектность

| Обозначение изделия | Наименование изделия | Коли-чество | Заводской номер | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КНПР.464639.010 | Антенна приёмо-передающая магнитного поля и электрического поля П6-319М | 1 | 150120124 |  |
| КНПР.741138.093 | Противовес | 1 | - |  |
| Эксплуатационная документация |  |  |  |  |
| КНПР.464639.010ПС | Паспорт | 1 | - |  |
| Упаковка |  |  |  |  |
| - | Короб транспортировочный | 1 | - |  |

*По согласованию с потребителем.

# УСТРОЙСТВО АНТЕННЫ

Антенна приёмо - передающая магнитного поля и электрического поля П6-319М (далее – антенна) представляет собой комбинированную широкополосную систему и предназначена:

- совместно с передающими устройствами - для излучения (формирования) магнитной и электрической составляющей электромагнитного поля в диапазоне 9 кГц – 30 МГц;

- совместно с измерительными приемными устройствами для измерения напряжённости магнитного поля, параметров антенных устройств, радиопомех при решении задач электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств в диапазоне частот от 9 кГц до 30 МГц. Антенна может использоваться для работы в лабораторных, заводских и полевых условиях;

- для аттестации экранированных (безэховых) камер и помещений при исследовании характеристик НСД ПЭМИН;

- для проведения испытаний на устойчивость к электрическому и магнитному полю при разработке образцов РЭА.

Антенна функционально состоит из следующих узлов:

  - несимметричного вертикального вибратора с противовесом;

  - эквивалента 50 Ом;

  - рамочной антенны;

  - фильтра синфазного тока фидера.

Функциональная схема антенны представлена на рис. 1.

ФИЛЬТР СИНФАЗНОГО ТОКА ФИДЕРА

НЕСИММЕТРИЧНЫЙ ВИБРАТОР (ШТЫРЬ)

ЭКВИВАЛЕНТ 50 Ом

РАМОЧНАЯ АНТЕННА

(РАМКА)

ПРОТИВОВЕС

П

Рисунок 1. - Функциональная схема антенны.

*Элементы симметрирования и трансформирования на функциональной схеме не представлены.

Антенна имеет три режима работы:

- “Рамка” - подключена антенна магнитного поля;

- “Эквивалент” (“Нагрузка”) - подключена нагрузка 50 Ом;

- “Штырь” - подключена антенна электрического поля.

Антенна имеет коаксиальный ВЧ-вход с волновым сопротивлением 50 Ом – N типа. В составе антенны имеется синфазный фильтр тока и эквивалент антенны. Фильтр синфазного тока фидера ослабляет влияние длины фидера на погрешность коэффициента калибровки для несимметричного вертикального вибратора. Ослабление синфазного тока фидера составляет от 10 до 50 дБ в рабочем диапазоне антенны. Эквивалент служит для защиты генератора (усилителя мощности) в режиме излучения, или снижения наводок на приёмное устройство в режиме приёма во время паузы в работе антенны. Конструкция антенны предусматривает возможность её крепления на опору любого типа с присоединительным размером ¼”. Эксплуатация антенны во всех режимах измерений и поверки проводится только в комплекте с противовесом.

Приём и передача ЭМП осуществляется во всём рабочем диапазоне частот без подстройки по частоте.

Общий вид антенны П6-319М представлен на рис.2.

Рисунок 2 – Общий вид антенны П6-319М

# ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие антенны П6-319М КНПР.464639.010 заявленным параметрам при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Умышленное повреждение пломбировки или срыв пломбировочной наклейки, установленной предприятием – изготовителем, является нарушением целостности изделия и влечёт за собой отказ в проведении поверки (калибровки) изделия в специализированных организациях, а также гарантийного ремонта.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода антенны в эксплуатацию.

Гарантийное и послегарантийное техническое обслуживание и ремонт антенны П6-319М производит АО «СКАРД-Электроникс» по адресу:

Россия, 305021, г. Курск, ул. Карла Маркса, 70 Б,

Тел/факс: +7 (4712) 390-632, 390-786, e-mail: info@skard.ru

# СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

| Антенна П6-319М |  | КНПР.464639.010 |  | 150120124 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование изделия |  | обозначение |  | заводской номер |

| Упакована | АО «СКАРД-Электроникс» | согласно требованиям, |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование предприятия-изготовителя |  |  |
|  | предусмотренным в действующей технической документации. |  |  |

| регулировщик |  |  |  | Тимофеев В.И. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| должность |  | личная подпись |  | расшифровка подписи |
|  |  | число, месяц, год |  |  |

# СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

| Антенна П6-319М |  | КНПР.464639.010 |  | 150120124 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование изделия |  | обозначение |  | заводской номер |

Изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации.

Заместитель генерального директора по качеству - начальник ОТК и К

|  |  |  |  | Ивлева Е.В. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Штамп ОТК |  | личная подпись |  | расшифровка подписи |
|  |  | число, месяц, год |  |  |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

линия отреза при  поставке на экспорт

| И.о Генерального директора |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Чесноков О.Н. |
| МП |  | личная подпись |  |  | расшифровка подписи |
|  |  | число, месяц, год |  |  |  |
| Заказчик (при наличии) |  |  |  |  |  |
| МП |  | личная подпись |  |  | расшифровка подписи |
|  |  | число, месяц, год |  |  |  |
| обозначение документа, по которому производится поставка |  |  |  |  |  |

# ЗАМЕТКИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЮ.

8.1 Эксплуатационные ограничения и меры безопасности

8.1.1 Перед началом эксплуатации антенны необходимо изучить настоящий Паспорт.

8.1.2 При работе с антенной персонал должен владеть основами работы с антенно-фидерной техникой. В процессе работы с антенной запрещается её использование для  решения нефункциональных задач.

8.1.3 Персонал обязан строго выполнять правила техники электробезопасности.

8.1.4 При проведении измерений соблюдайте правила техники безопасности при работе с электрическими и магнитными полями.

8.1.5 Неукоснительно соблюдать требования санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПИН 2.2.4.1191-03 "электромагнитные поля в производственных условиях" для недопущения превышения ПДУ электрического поля.

8.1.6 Запрещается эксплуатация антенны на передачу вблизи легковоспламеняющихся или взрывоопасных материалов и предметов. Запрещается эксплуатация антенны на передачу вблизи медицинских учреждений и объектов связи (телефонной, мобильной и т.д.).

8.1.7 Для формирования электромагнитного поля с помощью антенны использовать генераторы и усилители мощности, допускающими непрерывную работу с КСВ в фидере питания антенны не менее «3».

8.1.8 При выполнении работ по монтажу антенны и в процессе использования ЗАПРЕЩАЕТСЯ оказывать механические воздействия, приводящие к изменению габаритных размеров, а также целостности и исправности антенны.

8.1.9 Демонтаж антенны производить после обязательного выключения генератора и (или) усилителя мощности.

8.1.10 КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ использование измерительных кабелей, оборудованных соединителями, имеющими несовместимый стандарт резьбового и канального соединения с антенной.

8.2 Хранение

8.2.1 На хранение ставится полностью укомплектованное изделие.

8.2.2 Установлены следующие сроки хранения изделия:

- в складских условиях до 10 лет;

- в полевых условиях до 5 лет.

8.3.3 При постановке антенны на краткосрочное хранение на срок не более 3-х месяцев в складских условиях проведите очередное ТО-1.

8.2.4 При постановке антенны на длительное хранение (более 3-х месяцев) либо на краткосрочное хранение в полевых условиях проведите очередное ТО-1 и консервацию.

8.2.5 При хранении в не отапливаемом помещении хранение осуществляется в тарных ящиках, накрытых брезентом при следующих условиях:

- диапазон температуры окружающего воздуха от 213К (минус 60°С) до 323 К (плюс 50°С);

- относительная влажность воздуха 98 % при температуре 35°С.

8.2.6 Складское хранение изделия в отапливаемых хранилищах осуществляется при следующих условиях:

- диапазон температуры окружающего воздуха от 278К (плюс 5°С) до 313К (плюс 40°С);

- относительная влажность воздуха 80 % при температуре 25°С;

- в помещении для хранения не должно быть пыли, паров кислот, щелочей, а также газов, вызывающих коррозию.

# ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ.

9.1. Произведите монтаж антенны в следующей последовательности:

- извлеките антенну из упаковки или укладочного ящика;

- закрепите противовес четырьмя винтами, находящимися на дне корпуса;

- установите антенну на опору и зафиксируйте её в требуемом положении (опора в комплект антенны не входит);

- присоедините к ВЧ - соединителю антенны измерительный кабель;

- присоедините свободный разъем измерительного кабеля к входному разъему вашего измерительного прибора (в случае несоответствия сечений разъемов кабеля и измерительного прибора используйте прецизионный ВЧ переход из состава комплекта вашего измерительного прибора).

Изделие готово к работе.

При использовании антенны для измерения полей в интересах задач ЭМС (к примеру, по ГОСТ В 25803-91 и аналогичным) необходимо установить её на металлический стол и заземлить противовес с металлическим столом путём соединения, для чего в противовесе есть резьбовое соединение под винт 6 мм для крепления клеммы заземления.

9.2. Определение напряжённости электрического или магнитного поля с помощью антенны П6-319М:

9.2.1. Определите напряжение на выходе антенны Uout в месте измерения электрического или магнитного поля с помощью селективного вольтметра (анализатора спектра) в относительных единицах (dbV).

9.2.2. Из таблицы приложения Б возьмите значение коэффициента калибровки для электрического поля Ке (dB/m) или для магнитного поля Kh (dB/Ohmm) для заданной частоты.

9.2.3. Напряжённость электрического поля в относительных единицах вычислите по формуле:

Е(dBμVm)=Кe(dBm)+Uout(dBμV).

9.2.4. Напряженность магнитного поля в относительных единицах вычислите по формуле:

H(dBμAm)=Кh(dBOhmm)+Uout(dBμV).

9.2.5. Напряженность электрического поля в абсолютных единицах вычислите по формуле:

E(μVm)=10E(dBμVm)20.

9.2.6. Напряженность магнитного поля в абсолютных единицах вычислите по формуле:

H(μAm)=10H(dBμAm)20.

П р и м е ч а н и е: Значения коэффициента калибровки антенны, взятые из таблицы Б.1 (приложение Б), действительны при проведении измерений в дальней зоне антенны.

9.3. Работа антенны в режиме излучения.

Произведите монтаж антенны в следующей последовательности:

- установите антенну на опору и зафиксируйте её в требуемом положении (опора в комплект антенны не входит);

- присоедините к ВЧ - соединителю антенны измерительный кабель;

- присоедините свободный разъем измерительного кабеля к входному разъему вашего генератора или усилителя ВЧ (в случае несоответствия сечений разъемов кабеля и измерительного прибора используйте прецизионный ВЧ переход из состава комплекта вашего измерительного прибора).

Изделие готово к работе.

9.4. Образование электрического или магнитного поля с помощью антенны П6-319М:

9.4.1. Включите режим антенны в положение “Нагрузка” (“Эквивалент)”, установите необходимое напряжение на выходе генератора или усилителя ВЧ Uout в месте измерения электрического или магнитного поля с помощью аттенюатора генератора или усилителя ВЧ в относительных единицах (dbV)

9.4.2. Из таблицы приложения Б возьмите значение коэффициента калибровки для электрического поля Ке (dB/m) или для магнитного поля Kh (db/Ohmm) для заданной частоты.

9.4.3. Напряжённость образованного электрического поля в относительных единицах вычислите по формуле:

Е(dBμVm)=Кe(dBm)+Uout(dBμV).

9.4.5. Напряженность образованного магнитного поля в относительных единицах вычислите по формуле:

H(dBμAm)=Кh(dBOhmm)+Uout(dBμV).

9.4.6. Напряженность образованного электрического поля в абсолютных единицах вычислите по формуле:

E(μVm)=10E(dBμVm)20.

9.4.7. Напряженность образованного магнитного поля в абсолютных единицах вычислите по формуле:

H(μAm)=10H(dBμAm)20.

9.5. Возможные неисправности и методы устранения представлены в таблице 3.

Таблица 3 - Возможные неисправности и методы устранения.

| Неисправность | Вероятная причина | Метод устранения |
| --- | --- | --- |
| Режим приёма |  |  |
| При соединении антенны с прибором с помощью измерительного кабеля нет отклика ВЧ сигнала на анализаторе. | Недостаточный уровень ВЧ сигнала на входе измерительной антенны. | Проверить установки параметров на анализаторе спектра или проверить антенну по тестовому сигналу или сигналу с известным достаточным уровнем. |
|  | Поврежден ВЧ кабель из комплекта измерительного прибора. | Заменить кабель. |
| Нет сигнала на выходе измерительного кабеля. | Неисправен измерительный кабель. | Проверить измерительный кабель. |
| Режим передачи |  |  |
| При соединении антенны с генератором с помощью измерительного кабеля нет отклика ВЧ сигнала на приёмном устройстве. | Недостаточный уровень ВЧ сигнала на входе измерительной антенны. | Проверить установки параметров на ВЧ генераторе, или проверить установки параметров на приёмном устройстве. |
|  | Поврежден ВЧ кабель из комплекта измерительного прибора. | Заменить кабель. |
| Нет сигнала на выходе измерительного кабеля. | Неисправен измерительный кабель. | Проверить измерительный кабель. |

Неработающая антенна подлежит отправке на ремонт на предприятие - изготовитель.

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

10.1 В зависимости от этапов эксплуатации проводят следующие виды технического обслуживания:

- контрольный осмотр;

- техническое обслуживание №1.

10.2 Контрольный осмотр (КО) проводят перед и после использования антенны по назначению и после транспортирования.

10.3 При контрольном осмотре проведите  визуальную проверку:

- состояния разъёмов антенны и кабеля;

- отсутствия механических повреждений изделий комплекта антенны.

10.4 Техническое обслуживание №1 (ТО-1) проводится один раз в год перед проведением калибровки антенны, а так же при постановке антенны на хранение и снятии с хранения.

10.5 При ТО-1 выполните следующие  работы:

- работы по пункту 10.3 (КО);

- произведите очистку поверхностей изделий от пыли, загрязнений и окислений элементов монтажа ветошью.;

- произведите смазку трущихся деталей крепления антенны смазкой ОКБ 122-7 ГОСТ 18179-72. Излишки смазки удалите ветошью.

- произведите очистку СВЧ разъёма протирочной тканью и спиртом этиловым ректификованным техническим ГОСТ 18300-87.

# КАЛИБРОВКА АНТЕННЫ

  - Потребителю поставляются антенны, прошедшие первичную калибровку*.

  - Первичную калибровку антенны проводят до ввода в эксплуатацию, а также после ремонта; периодическую калибровку - не реже 1-го раза в год при эксплуатации в полевых условиях; не реже 1-го раза в 2 года при использовании в лабораторных условиях.

* По согласованию с заказчиком.

- ПРИЛОЖЕНИЕ А

График зависимости коэффициента калибровки антенны измерительной магнитного поля и электрического поля

П6-319М от частоты

40

50

60

70

80

90

100

110

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

МГц

дБ/м

Изделие: Антенна П6-319М зав.№150120124. Режим «Штырь». Диапазон частот 0,009-30,0 МГц.

70

75

80

85

90

95

100

105

110

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

МГц

дБ/м

Изделие: Антенна П6-319М зав.№150120124. Режим «Штырь». Диапазон частот 0,009 – 3,0 МГц.

45

50

55

60

65

70

75

3

6

9

12

15

18

21

24

27

30

МГц

дБ/м

Изделие: Антенна П6-319М зав.№150120124. Режим «Штырь». Диапазон частот 3,0 – 30,0 МГц.

40

50

60

70

80

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

МГц

дБ/м

Изделие: Антенна П6-319М зав.№150120124. Режим «Рамка». Диапазон частот 0,009-30,0 МГц.

40

50

60

70

80

0

0,5

1

1,5

2

МГц

дБ/м

Изделие: Антенна П6-319М зав.№150120124. Режим «Рамка». Диапазон частот 0,009-2,0 МГц.

42

43

44

45

46

47

48

49

50

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

МГц

дБ/м

Изделие: Антенна П6-319М зав.№150120124. Режим «Рамка». Диапазон частот 2,0-30,0 МГц.

- ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Значения коэффициента калибровки антенны П6-319М зав. № 150120124

для заданной частоты, представлен в таблице Б.1.

Таблица Б.1

| Частота, МГц | Коэффициент калибровки, дБ/м |
| --- | --- |
| В режиме «Штырь» |  |
| 0,009 | 105,3 |
| 0,15 | 100,1 |
| 0,75 | 96,3 |
| 3,0 | 72,8 |
| 6,0 | 67,7 |
| 9,0 | 64,7 |
| 15,0 | 63,8 |
| 20,0 | 57,3 |
| 30,0 | 46,2 |
| В режиме «Рамка» |  |
| 0,009 | 73,1 |
| 0,01 | 65,3 |
| 0,02 | 63,4 |
| 0,05 | 62,9 |
| 0,1 | 61,0 |
| 0,5 | 60,4 |
| 1,0 | 57,7 |
| 2,0 | 47,9 |
| 5,0 | 44,3 |
| 10,0 | 45,2 |
| 20,0 | 44,8 |
| 30,0 | 44,1 |