АНТЕННЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ АИК 1-40Б/01

КНПР.464965.003/01

Заводской № 040921128

ФОРМУЛЯР

КНПР.464965.003/01 ФО

КУРСК

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

1	ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ	3

2	ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ	3

3	ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	3

4	ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИЗДЕЛИЯ	7

5	КОМПЛЕКТНОСТЬ	7

6	РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ	9

7	КОНСЕРВАЦИЯ	10

8	СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ	11

9	СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ	12

10	ДВИЖЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ	13

11	УЧЕТ РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ	16

12	УЧЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ	18

13	УЧЕТ РАБОТЫ ПО БЮЛЛЕТЕНЯМ И УКАЗАНИЯМ	19

14	РАБОТЫ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ	20

15	ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПОВЕРКА	21

16	СВЕДЕНИЯ О ХРАНЕНИИ	31

17	РЕМОНТ	32

18	ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ	38

19	СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ	40

20	КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ ИЗДЕЛИЯ И ВЕДЕНИЯ ФОРМУЛЯРА	41

| АЛЬБОМ ГРАФИКОВ часть 2 формуляра.(приложение 1 к формуляру) | _ |
| --- | --- |

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

  - Перед эксплуатацией антенного измерительного комплекта АИК 1-40Б необходимо ознакомиться с руководством по эксплуатации АИК.

  - Формуляр должен постоянно находиться с АИК.

  - Все записи в формуляре (ФО) делаются только чернилами, отчетливо и аккуратно. При записи в ФО не допускаются записи карандашом, смывающимися чернилами и подчистки. Неправильная запись должна быть аккуратно зачеркнута, вместо нее записана новая, заверяемая ответственным лицом. После подписи проставляют фамилию и инициалы ответственного лица (вместо подписи допускается проставлять личный штамп исполнителя).

  - Учет работы производят в тех же единицах, что и ресурс работы.

  - При передаче АИК на другое предприятие суммирующие записи по наработке заверяют печатью предприятия, передающего АИК.

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

  - Наименование: Антенный измерительный комплект АИК 1-40Б/01.

  - Обозначение: КНПР.464965.003 ТУ.

  - Изготовитель: Акционерное Общество «СКАРД-Электроникс».

  - Адрес предприятия - изготовителя: Россия, г. Курск, ул. К. Маркса 70Б, тел./факс +7(4712)390-786.

  - Дата изготовления изделия: 17 февраля 2022 г.

  - Заводской номер изделия: 040921128.

  - Антенный измерительный комплект АИК 1-40Б внесён в государственный реестр средств измерений, регистрационный номер 55403-13.

  - Сертификат соответствия №  ВР 31.1.13501-2019 выданный СДС «Военный Регистр» удостоверяет, что СМК АО «СКАРД - Электроникс» соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и дополнительным требованиям ГОСТ РВ 0015-002-2012 применительно к разработке, производству и ремонту вооружения и военной техники; срок действия до 04.04.2022 г.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

  - Основные технические данные приведены в таблице 1.

Т а б л и ц а 1 – Основные технические данные

| Наименование параметра | Данные по ТУ | Фактические данные |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Основные характеристики антенных систем |  |  |  |
| Антенная система П6-123 |  |  |  |
| Диапазон частот, ГГц | от 0,9 до 12,4 | от 0,9 до 12,4 |  |
| Коэффициент усиления в диапазоне частот, дБ, не менее | 4,0 | 5,3 |  |
| Пределы допускаемой погрешности измерений коэффициента усиления, дБ | ± 1,8 | ± 1,8 |  |
| КСВН входа, не более | 3,0 | 2,5 |  |
| Антенная система П6-140-1 |  |  |  |
| Диапазон частот, ГГц | от 8,2 до12,4 | от 8,2 до12,4 |  |
| Коэффициент усиления в диапазоне частот, дБ, не менее | 17,0 | 17,1 |  |
| Пределы допускаемой погрешности измерений коэффициента усиления, дБ | ± 1,2 | ± 1,2 |  |
| КСВН входа, не более* | 1,6 | 1,3 |  |
| Антенная система П6-140-2 |  |  |  |
| Диапазон частот, ГГц | от 12,4 до 18,0 | от 12,4 до 18,0 |  |
| Коэффициент усиления в диапазоне частот, дБ, не менее | 18,0 | 20,3 |  |
| Пределы допускаемой погрешности измерений коэффициента усиления, дБ | ± 1,2 | ± 1,2 |  |
| КСВН входа, не более* | 1,6 | 1,4 |  |
| Антенная система П6-140-3 |  |  |  |
| Диапазон частот, ГГц | от 18,0 до 26,5 | от 18,0 до 26,5 |  |
| Коэффициент усиления в диапазоне частот, дБ, не менее | 23,0 | 24,4 |  |
| Пределы допускаемой погрешности измерений коэффициента усиления, дБ | ± 1,2 | ± 1,2 |  |
| КСВН входа, не более* | 1,6 | 1,4 |  |
| Антенная система П6-140-4 |  |  |  |
| Диапазон частот, ГГц | от 26,5 до 40,0 | от 26,5 до 40,0 |  |
| Коэффициент усиления в диапазоне частот, дБ, не менее | 25,0 | 26,1 |  |
| Пределы допускаемой погрешности измерений коэффициента усиления, дБ | ± 1,2 | ± 1,2 |  |
| КСВН входа, не более* | 1,6 | 1,3 |  |
| Малошумящий усилитель МШУ ММ0118.SFSF |  |  |  |
| Диапазон частот, ГГц | от 1,0 до 18 | от 1,0 до 18 |  |
| Коэффициент усиления, дБ, не менее | 20,0 | 26,8 |  |
| КСВН входа, не более | 2,5 | 2,4 |  |
| КСВН выхода, не более | 2,5 | 2,4 |  |
| Малошумящий усилитель МШУ ММ1826.KFKF |  |  |  |
| Диапазон частот, ГГц | от 18,0 до 26,5 | от 18,0 до 26,5 |  |
| Коэффициент усиления, дБ, не менее | 27,0 | 32,2 |  |
| КСВН входа, не более | 2,5 | 2,4 |  |
| КСВН выхода, не более | 2,5 | 2,3 |  |
| Малошумящий усилитель МШУ ММ2640.KFKF |  |  |  |
| Диапазон частот, ГГц | от 26,5 до 40,0 | от 26,5 до 40,0 |  |
| Коэффициент усиления, дБ, не менее | 27,0 | 29,5 |  |
| КСВН входа, не более | 2,5 | 2,4 |  |
| КСВН выхода, не более | 2,5 | 2,4 |  |
| Измерительный кабель КИ0118.SMSM |  |  |  |
| Диапазон частот, ГГц | от 1,0 до 18,0 | от 1,0 до 18,0 |  |
| Коэффициент затухания кабеля, дБ/м, не более: в диапазоне частот от 0,9 до 8,2 ГГц в диапазоне частот от 8,2 до 12,4 ГГц в диапазоне частот от 12,4 до 18 ГГц | 2,5 3,0 3,4 | 1,5 2,0 2,6 |  |
| КСВН, не более | 2,5 | 1,3 |  |
| Измерительный кабель КИ1826.KMKM |  |  |  |
| Диапазон частот, ГГц | от 18,0 до 26,5 |  | - |
| Коэффициент затухания кабеля, дБ/м, не более: | 5,0 |  | - |
| КСВН, не более | 2,5 |  | - |
| Измерительный кабель КИ1840.KMKM |  |  |  |
| Диапазон частот, ГГц | от 18,0 до 40,0 |  | от 18,0 до 40,0 |
| Коэффициент затухания кабеля, дБ/м, не более: | 6,0 |  | 3,2 |
| КСВН, не более | 2,5 |  | 1,7 |
| Одноканальный переход ОП0118.SМSМ |  |  |  |
| Диапазон частот, ГГц | от 1,0 до 18,0 |  | от 1,0 до 18,0 |
| Ослабление перехода, дБ, не более: в диапазоне частот от 0,9 до 8,2 ГГц в диапазоне частот от 8,2 до 12,4 ГГц в диапазоне частот от 12,4 до 18 ГГц | 0,1 0,4 0,8 |  | 0,09 0,2 0,5 |
| КСВН, не более | 1,3 |  | 1,1 |
| Одноканальный переход ОП1826.КМКМ |  |  |  |
| Диапазон частот, ГГц | от 18,0 до 26,5 |  | - |
| Ослабление перехода, дБ, не более | 0,5 |  | - |
| КСВН, не более | 1,3 |  | - |
| Одноканальный переход ОП1840.КМКМ |  |  |  |
| Диапазон частот, ГГц | от 18,0 до 40,0 |  | от 18,0 до 40,0 |
| Ослабление перехода, дБ, не более | 1,5 |  | 1,1 |
| КСВН, не более | 1,5 |  | 1,2 |
| Межканальный переход МП0118.SFIIIB(МП0118.SFNM) |  |  |  |
| Диапазон частот, ГГц | от 1,0 до 18,0 |  | от 1,0 до 18,0 |
| Ослабление перехода, дБ, не более в диапазонах частот, ГГц от 0,9 до 8,2 от 8,2 до 18 | 1,0 1,5 |  | 0,7 1,1 |
| КСВН, не более | 2,5 |  | 1,6 |

Примечание * - КСВН коаксиального входа КВП, пристыкованного к рупору.

  - Записи о контроле технических параметров изделия производятся в таблице 2. В графе таблицы «Наработка с начала эксплуатации» необходимо указывать параметр в соответствии с разделом формуляра 6 «Ресурсы, сроки службы и хранения. Гарантии изготовителя»

Т а б л и ц а 2 – Результаты контроля

| Дата | Причина контроля | Наработка с начала эксплуатации | Результат контроля |  |  | Должность, фамилия и подпись проводящего контроль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

  - Изделие не содержит драгметаллов.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИЗДЕЛИЯ

  - При транспортировании, во избежание смещений и ударов упаковки, АИК должен быть надежно закреплен, а также защищен  от воздействия атмосферных осадков в соответствии с требованиями, изложенными в руководстве по эксплуатации.

  - Не допускается перевозка в одном вагоне или кузове с АИК кислот, щелочей и подобных агрессивных материалов.

  - При эксплуатации и техническом обслуживании АИК не допускайте механических повреждений изделия.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

  - Комплектность изделия приведена в таблице 3.

Т а б л и ц а 3 – Комплектность изделия

| № п/п | Обозначение изделия | Наименование изделия | Кол. шт. | Заводской номер |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Антенные системы |  |  |  |  |  |
|  | КНПР.464642.022 | Антенная система П6-123 (антенна рупорная) диапазона частот от 0,9 до 12,4 ГГц. | 1 | 040921128 |  |
|  | Антенная система П6-140-хх, в составе: |  |  |  |  |
|  | КНПР.464653.059 | Антенна рупорная диапазона частот от 8,2 до 40,0 ГГц. | 1 | 040921128 |  |
|  | КВП0812 SF | КВП с волновода WR-90 на коаксиал типа SMA (розетка) по ГОСТ РВ 51914-2002. | 1 | 040921128 |  |
|  | ВС1218 SF | Волноводная сборка (переход) с WR-90 на WR-62 с неразъёмно присоединённым КВП с волновода WR-62 на коаксиал типа SMA (розетка) по ГОСТ РВ 51914-2002. | 1 | 040921128 |  |
|  | ВС1826 KF | Волноводная сборка (переход) с WR-90 на WR-42 с неразъёмно присоединённым КВП с волновода WR-42 на коаксиал типа «К» (РС-2,92) (розетка). | 1 | 040921128 |  |
|  | ВС2640 KF | Волноводная сборка (переход) с WR-90 на WR-28 с неразъёмно присоединённым КВП с волновода WR-28 на коаксиал типа «К» (РС-2,92) (розетка). | 1 | 040921128 |  |
| Комплект малошумящих усилителей |  |  |  |  |  |
|  | ММ0118.SFSF | МШУ диапазона частот от 1,0 до18,0 ГГц. | 1 | 040921128 |  |
|  | ММ1826.KFKF | МШУ диапазона частот от 18,0 до 26,0 ГГц. | 1 | 040921128 |  |
|  | ММ2640.KFKF | МШУ диапазона частот от 26,0 до 40,0 ГГц. | 1 | 040921128 |  |
| Кабели измерительные |  |  |  |  |  |
|  | КИ0118.SMSM | Кабель измерительный диапазона частот от 1,0 до 18,0 ГГц, 1,5 м. | 1 | нет |  |
|  | КИ1840.KMKM* Radiolab TM RLL40 | Кабель измерительный диапазона частот от 18,0 до 40,0 ГГц, длина 4 FT ≈ 122 см. | 1 | нет |  |
| СВЧ переходы |  |  |  |  |
|  | ОП0118. SMSM* | Одноканальный СВЧ переход SMA male- SMA male, диапазона частот от 1,0 до 18,0 ГГц. | 1 | нет |
|  | МП0118.IIIВSF* или МП0118.NMSF* | Межканальный СВЧ переход N male-SMA female или межканальный СВЧ переход тип III(NM) В-SMA female, диапазона частот от 1,0 до 8,2 ГГц. | 1 | нет |
|  | ОП1840.KMKM* | Одноканальный СВЧ переход K-type male- K-type male, диапазона частот от 18,0 до 40,0 ГГц. | 1 | нет |
| Прочие изделия |  |  |  |  |
|  | АК-02 | Крепление антенных систем П6-123; П6-140-х к универсальному фотоштативу. | 1 | нет |
|  | нет | Блок питания для АИК 1-40Б 220В/ +5В. | 1 | нет |
|  | нет | Кейс-упаковка. | 1 | нет |
|  | нет | Штырь заземления с соединительным проводом. | 1 | нет |
|  | нет | Короб транспортировочный | 1 | нет |
| ЗИП |  |  |  |  |  |
|  | нет* | Отвертка с плоским шлицем. | 1 | нет |  |
|  | нет* | Ключ гаечный (***)х8. | 1 | нет |  |
|  | В1 | Винт для стыковки фланцев. | 4 | нет |  |
| Эксплуатационная документация |  |  |  |  |  |
|  | КНПР.464965.003 РЭ | Руководство по эксплуатации. | 1 | нет |  |
|  | КНПР.464965.003/01 ФО | Формуляр | 1 | нет |  |
|  | КНПР.464965.003/01 ФО | Альбомом графиков часть 2 формуляра. (приложение 1 к формуляру) |  | нет |  |
|  | КНПР.464965.003 МП | Методика поверки. | 1 | нет |  |
|  | КНПР.464965.003 НМ | Нормы расхода материалов. | 1 | нет |  |

* Покупные изделия:

РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

  - Ресурс АИК до  капитального ремонта: 3(три) года.

  - Срок службы АИК: 10(десять) лет.

  - Срок хранения АИК: 5 (пять) лет, в консервации в складских помещениях.

  - Указанный ресурс, срок службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

линия отреза при поставке на экспорт

  - Гарантийный срок эксплуатации продлевается на период от получения рекламации до введения АИК  в эксплуатацию силами предприятия-изготовителя.

  - Гарантии предприятия изготовителя снимаются:

- на неисправности, возникшие в результате воздействия окружающей среды (дождь, снег, град, гроза и т.п.), наступления форс-мажорных обстоятельств (пожар, наводнение, землетрясение и др.) или влияния случайных внешних факторов (броски напряжения в электрической сети и пр.):

- на неисправности, вызванные нарушением правил транспортировки, хранения и эксплуатации;

- на неисправности, вызванные ремонтом или модификацией изделия лицами, не уполномоченными на это Производителем;

- на изделие, имеющее внешние дефекты (явные механические повреждения).

Гарантийное и послегарантийное техническое обслуживание и ремонт АИК производит АО «СКАРД-Электроникс» по адресу:

Россия, 305021, Курск, ул. Карла Маркса 70Б,

Тел/факс: +7 (4712) 390-632, 390-786, e-mail: info@skard.ru

КОНСЕРВАЦИЯ

7.1 Сведения о консервации, расконсервации и переконсервации АИК записываются потребителем в таблицу 4.

Т а б л и ц а  4 - Консервация

| Дата | Наименование работы | Срок действия; годы | - Должность, фамилия и подпись |
| --- | --- | --- | --- |

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

| АИК 1-40Б/01 |  | КНПР.464965.003-01 ТУ |  | № 040921128 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование изделия |  | обозначение |  | заводской номер |
| Упакован |  | АО «СКАРД – Электроникс» |  |  |
|  |  | наименование или код изготовителя |  |  |
| согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации. |  |  |  |  |
| Слесарь-сборщик РЭА и П |  |  |  | Белоусов С.И. |
| должность |  | личная подпись |  | расшифровка подписи |
|  |  | число, месяц, год |  |  |

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

| АИК 1-40Б/01 |  | КНПР.464965.003-01 ТУ |  | № 040921128 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование изделия |  | обозначение |  | заводской номер |

изготовлен(а) и принят(а) в соответствии с обязательными требованиями государственных

стандартов, действующей технической документацией и признан(а) годным(ой) для эксплуатации.

| Заместитель генерального директора по качеству - начальник ОТК и К |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ивлева Е.В. |
| Штамп ОТК |  | личная подпись |  | расшифровка подписи |
|  |  | число, месяц, год |  |  |

линия отреза при поставке на  экспорт

| Генеральный директор |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Зюмченко А.С. |
| МП |  | личная подпись |  | расшифровка подписи |
|  |  | число, месяц, год |  |  |
|  |  | Заказчик(при наличии) |  |  |
| МП |  |  |  |  |
|  |  | личная подпись |  | расшифровка подписи |
|  |  | число, месяц, год |  |  |

ДВИЖЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Т а б л и ц а 5 – Движение изделия при эксплуатации

| Дата установ-ки | Где установлено | Дата снятия | наработка |  | Причина снятия | Подпись лица, проводившего установку (снятие) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с начала эксплуатации | после последнего ремонта |  |  |

Т а б л и ц а 6 – Приём и передача изделия

| Дата | Состояние изделия | Основание (наименование, номер и дата документа) | Предприятие, должность и подпись |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сдавшего | принявшего |  |

Т а б л и ц а 7 – Сведения о закреплении изделия при эксплуатации

| Наименование изделия (составной части) и обозначение | Должность, фамилия и инициалы | Основание (наименование, номер и дата документа) |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | закрепление | открепление |  |

УЧЕТ РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ

Т а б л и ц а 8 – Учёт работы изделия

| Дата | Цель работы | Время |  | Продолжитель-ность работы | Наработка |  | Кто прово-дит работу | Должность, фамилия и подпись ведущего формуляр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала работы | окон-чания работы |  | после последнего ремонта | с начала эксплуа-тации |  |  |

УЧЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Т а б л и ц а  9 – Учёт технического обслуживания

| Дата | Вид технического обслуживания | Наработка |  | Основание (наименование, номер и дата документа) | Должность, фамилия и подпись |  | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | после последнего ремонта | с начала эксплуата-ции |  | выполнившего работу | проверившего работу |  |

УЧЕТ РАБОТЫ ПО БЮЛЛЕТЕНЯМ И УКАЗАНИЯМ

Т а б л и ц а 10 – Учёт работы по бюллетеням и указаниям

| Номер бюллетеня (указания) | Краткое содержание работы | Установленный срок выполнения | Дата выполнения | Должность, фамилия и подпись |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | выполнившего работу | проверившего работу |

РАБОТЫ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

14.1 Учет выполнения работ. Записи о внеплановых работах по текущему ремонту АИК при эксплуатации, включая замену отдельных составных частей АИК, потребитель вносит в Таблицу 11.

Т а б л и ц а 11 – Учет выполнения работ

| Дата | Наименование работы и причина ее выполнения | Должность, фамилия и подпись |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | выполнившего работу | проверившего работу |  |

14.2. Особые замечания по эксплуатации и аварийным случаям. Потребителем в произвольной форме выполняются записи, содержащие сведения об основных замечаниях по эксплуатации и данные по аварийным случаям, возникшим из-за неисправности изделия, а также о принятых мерах по их устранению.

ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПОВЕРКА

15.1 Поверка основного комплекта проводится в соответствии с методикой поверки КНПР.464965.003 МП.

15.2. Записи о результатах поверки АИК потребитель вносит в Таблицу 12.

Т а б л и ц а 12 – Периодическая поверка

Антенные системы

| Наименование и единица измерения проверяемой характеристики | Номи-нальное значение | Предель-ное отклоне-ние | Перио-дичность контроля | Результаты контроля |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Дата | Зна-чение | Дата | Зна-чение | Дата | Зна-чение |
| КСВН входа П6-123 | 3,0 | не более 3,0 | 24 мес. |  |  |  |  |  |  |
| Погрешность коэффициента усиления П6-123, дБ | ± 1,8 | не более ± 1,8 | 24 мес. |  |  |  |  |  |  |
| КСВН входа П6-140-1* | 1,6 | не более 1,5 | 24 мес. |  |  |  |  |  |  |
| Погрешность коэффициента усиления П6-140-1, дБ | ± 1,2 | не более ± 1,2 | 24 мес. |  |  |  |  |  |  |
| КСВН входа П6-140-2 * | 1,6 | не более 1,5 | 24 мес. |  |  |  |  |  |  |
| Погрешность коэффициента усиления П6-140-2, дБ | ± 1,2 | не более ± 1,2 | 24 мес. |  |  |  |  |  |  |
| КСВН входа П6-140-3* | 1,6 | не более 1,5 | 24 мес. |  |  |  |  |  |  |
| Погрешность коэффициента усиления П6-140-3, дБ | ± 1,2 | не более ± 1,2 | 24 мес. |  |  |  |  |  |  |
| КСВН входа П6-140-4* | 1,6 | не более 1,5 | 24 мес. |  |  |  |  |  |  |
| Погрешность коэффициента усиления П6-140-4, дБ | ± 1,2 | не более ± 1,2 | 24 мес. |  |  |  |  |  |  |
| Заключение о годности для дальнейшей эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание * - КСВН коаксиального входа КВП, пристыкованного к рупору.

Продолжение таблицы 12

| Наименование и единица измерения проверяемой характеристики | Номи-нальное значение | Предель-ное отклоне-ние | Перио-дичность контроля | Результаты контроля |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Дата | Зна-чение | Дата | Зна-чение | Дата | Зна-чение |
| КСВН входа П6-123 | 3,0 | не более 3,0 | 24 мес. |  |  |  |  |  |  |
| Погрешность коэффициента усиления П6-123, дБ | ± 1,8 | не более ± 1,8 | 24 мес. |  |  |  |  |  |  |
| КСВН входа П6-140-1* | 1,6 | не более 1,5 | 24 мес. |  |  |  |  |  |  |
| Погрешность коэффициента усиления П6-140-1, дБ | ± 1,2 | не более ± 1,2 | 24 мес. |  |  |  |  |  |  |
| КСВН входа П6-140-2* | 1,6 | не более 1,5 | 24 мес. |  |  |  |  |  |  |
| Погрешность коэффициента усиления П6-140-2, дБ | ± 1,2 | не более ± 1,2 | 24 мес. |  |  |  |  |  |  |
| КСВН входа П6-140-3* | 1,6 | не более 1,5 | 24 мес. |  |  |  |  |  |  |
| Погрешность коэффициента усиления П6-140-3, дБ | ± 1,2 | не более ± 1,2 | 24 мес. |  |  |  |  |  |  |
| КСВН входа П6-140-4* | 1,6 | не более 1,5 | 24 мес. |  |  |  |  |  |  |
| Погрешность коэффициента усиления П6-140-4, дБ | ± 1,2 | не более ± 1,2 | 24 мес. |  |  |  |  |  |  |
| Заключение о годности для дальнейшей эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание * - КСВН коаксиального входа КВП, пристыкованного к рупору.

Продолжение таблицы 12

| Наименование и единица измерения проверяемой характеристики | Номи-нальное значение | Предель-ное отклоне-ние | Перио-дичность контроля | Результаты контроля |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Дата | Зна-чение | Дата | Зна-чение | Дата | Зна-чение |
| КСВН входа П6-123 | 3,0 | не более 3,0 | 24 мес. |  |  |  |  |  |  |
| Погрешность коэффициента усиления П6-123, дБ | ± 1,8 | не более ± 1,8 | 24 мес. |  |  |  |  |  |  |
| КСВН входа П6-140-1* | 1,6 | не более 1,5 | 24 мес. |  |  |  |  |  |  |
| Погрешность коэффициента усиления П6-140-1, дБ | ± 1,2 | не более ± 1,2 | 24 мес. |  |  |  |  |  |  |
| КСВН входа П6-140-2* | 1,6 | не более 1,5 | 24 мес. |  |  |  |  |  |  |
| Погрешность коэффициента усиления П6-140-2, дБ | ± 1,2 | не более ± 1,2 | 24 мес. |  |  |  |  |  |  |
| КСВН входа П6-140-3* | 1,6 | не более 1,5 | 24 мес. |  |  |  |  |  |  |
| Погрешность коэффициента усиления П6-140-3, дБ | ± 1,2 | не более ± 1,2 | 24 мес. |  |  |  |  |  |  |
| КСВН входа П6-140-4* | 1,6 | не более 1,5 | 24 мес. |  |  |  |  |  |  |
| Погрешность коэффициента усиления П6-140-4, дБ | ± 1,2 | не более ± 1,2 | 24 мес. |  |  |  |  |  |  |
| Заключение о годности для дальнейшей эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание * - КСВН коаксиального входа КВП, пристыкованного к рупору.

Продолжение таблицы 12

| Наименование и единица измерения проверяемой характеристики | Номи-нальное значение | Предель-ное отклоне-ние | Перио-дичность контроля | Результаты контроля |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Дата | Зна-чение | Дата | Зна-чение | Дата | Зна-чение |
| КСВН входа П6-123 | 3,0 | не более 3,0 | 24 мес. |  |  |  |  |  |  |
| Погрешность коэффициента усиления П6-123, дБ | ± 1,8 | не более ± 1,8 | 24 мес. |  |  |  |  |  |  |
| КСВН входа П6-140-1* | 1,6 | не более 1,5 | 24 мес. |  |  |  |  |  |  |
| Погрешность коэффициента усиления П6-140-1, дБ | ± 1,2 | не более ± 1,2 | 24 мес. |  |  |  |  |  |  |
| КСВН входа П6-140-2* | 1,6 | не более 1,5 | 24 мес. |  |  |  |  |  |  |
| Погрешность коэффициента усиления П6-140-2, дБ | ± 1,2 | не более ± 1,2 | 24 мес. |  |  |  |  |  |  |
| КСВН входа П6-140-3* | 1,6 | не более 1,5 | 24 мес. |  |  |  |  |  |  |
| Погрешность коэффициента усиления П6-140-3, дБ | ± 1,2 | не более ± 1,2 | 24 мес. |  |  |  |  |  |  |
| КСВН входа П6-140-4* | 1,6 | не более 1,5 | 24 мес. |  |  |  |  |  |  |
| Погрешность коэффициента усиления П6-140-4, дБ | ± 1,2 | не более ± 1,2 | 24 мес. |  |  |  |  |  |  |
| Заключение о годности для дальнейшей эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание * - КСВН коаксиального входа КВП, пристыкованного к рупору.

Продолжение таблицы 12

| Наименование и единица измерения проверяемой характеристики | Номи-нальное значение | Предель-ное отклоне-ние | Перио-дичность контроля | Результаты контроля |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Дата | Зна-чение | Дата | Зна-чение | Дата | Зна-чение |
| КСВН входа П6-123 | 3,0 | не более 3,0 | 24 мес. |  |  |  |  |  |  |
| Погрешность коэффициента усиления П6-123, дБ | ± 1,8 | не более ± 1,8 | 24 мес. |  |  |  |  |  |  |
| КСВН входа П6-140-1* | 1,6 | не более 1,5 | 24 мес. |  |  |  |  |  |  |
| Погрешность коэффициента усиления П6-140-1, дБ | ± 1,2 | не более ± 1,2 | 24 мес. |  |  |  |  |  |  |
| КСВН входа П6-140-2 * | 1,6 | не более 1,5 | 24 мес. |  |  |  |  |  |  |
| Погрешность коэффициента усиления П6-140-2 в диапазоне, дБ | ± 1,2 | не более ± 1,2 | 24 мес. |  |  |  |  |  |  |
| КСВН входа П6-140-3* | 1,6 | не более 1,5 | 24 мес. |  |  |  |  |  |  |
| Погрешность коэффициента усиления П6-140-3, дБ | ± 1,2 | не более ± 1,2 | 24 мес. |  |  |  |  |  |  |
| КСВН входа П6-140-4* | 1,6 | не более 1,5 | 24 мес. |  |  |  |  |  |  |
| Погрешность коэффициента усиления П6-140-4, дБ | ± 1,2 | не более ± 1,2 | 24 мес. |  |  |  |  |  |  |
| Заключение о годности для дальнейшей эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание * - КСВН коаксиального входа КВП, пристыкованного к рупору.

15.3 Контроль калибровочных характеристик малошумящих усилителей, измерительных кабелей и СВЧ переходов, входящих в дополнительный комплект поставки, проводится в соответствии с методами, изложенными в руководстве по эксплуатации АИК КНПР.464965.003 РЭ. Записи о результатах измерений потребитель вносит в таблицу 13.

Т а б л и ц а 13 – Результаты измерений калибровочных характеристик

| Наименование и единица измерения проверяемой характеристики | Номинальное значение | Периодичность контроля | Результаты измерений |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | дата | значение | дата | значение | дата | значение |
| Малошумящий усилитель МШУ ММ0118.SFSF |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент усиления, дБ, не менее | 20 | 24 мес. |  |  |  |  |  |  |
| КСВН входа, не более | 2,5 | 24 мес. |  |  |  |  |  |  |
| КСВН выхода, не более | 2,5 | 24 мес. |  |  |  |  |  |  |
| Малошумящий усилитель МШУ ММ1826.KFKF |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент усиления, дБ, не менее | 27 | 24 мес. |  |  |  |  |  |  |
| КСВН входа, не более | 2,5 | 24 мес. |  |  |  |  |  |  |
| КСВН выхода, не более | 2,5 | 24 мес. |  |  |  |  |  |  |
| Малошумящий усилитель МШУ ММ2640.KFKF |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент усиления, дБ, не менее | 27 | 24 мес. |  |  |  |  |  |  |
| КСВН входа, не более | 2,5 | 24 мес. |  |  |  |  |  |  |
| КСВН выхода, не более | 2,5 | 24 мес. |  |  |  |  |  |  |
| Кабель измерительный КИ0118.SMSM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затухание кабеля, дБ/м, не более: в диапазоне от 1,0 до 8,2 ГГц в диапазоне от 8,2 до 12,4 ГГц в диапазоне от 12,4 до 18,0 ГГц | 2,5 3,0 3,4 | 24 мес. |  |  |  |  |  |  |
| КСВН, не более | 2,5 | 24 мес. |  |  |  |  |  |  |
| Кабель измерительный КИ1826.KMKM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затухание кабеля, дБ/м, не более: | 5,0 | 24 мес. |  |  |  |  |  |  |
| КСВН, не более | 2,5 | 24 мес. |  |  |  |  |  |  |
| Кабель измерительный КИ1840.KMKM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затухание кабеля, дБ/м, не более: | 6,0 | 24 мес. |  |  |  |  |  |  |
| КСВН, не более | 2,5 | 24 мес. |  |  |  |  |  |  |
| Одноканальный переход ОП0118.SМSМ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ослабление дБ, не более: в диапазоне от 1,0 до 8,2 ГГц в диапазоне от 8,2 до 12,4 ГГц в диапазоне от 12,4 до 18,0 ГГц | 0,1 0,4 0,8 | 24 мес. |  |  |  |  |  |  |
| КСВН, не более | 1,3 | 24 мес. |  |  |  |  |  |  |
| Одноканальный переход ОП1826.КМКМ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ослабление, дБ, не более | 0,5 | 24 мес. |  |  |  |  |  |  |
| КСВН, не более | 1,3 | 24 мес. |  |  |  |  |  |  |
| Одноканальный переход ОП1840.КМКМ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ослабление, дБ, не более | 1,5 | 24 мес. |  |  |  |  |  |  |
| КСВН, не более | 1,5 | 24 мес. |  |  |  |  |  |  |
| Межканальный переход МП0118.SFIIIB (МП0118.SFNM) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ослабление, дБ, не более: в диапазоне от 1,0 до 8,2 ГГц в диапазоне от 8,2 до 18,0 ГГц | 1,0 1,5 | 24 мес. |  |  |  |  |  |  |
| КСВН, не более | 2,5 | 24 мес. |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы 13

| Наименование и единица измерения проверяемой характеристики | Номинальное значение | Периодичность контроля | Результаты измерений |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | дата | значение | дата | значение | дата | значение |
| Малошумящий усилитель МШУ ММ0118.SFSF |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент усиления, дБ, не менее | 20 | 24 мес. |  |  |  |  |  |  |
| КСВН входа, не более | 2,5 | 24 мес. |  |  |  |  |  |  |
| КСВН выхода, не более | 2,5 | 24 мес. |  |  |  |  |  |  |
| Малошумящий усилитель МШУ ММ1826.KFKF |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент усиления, дБ, не менее | 27 | 24 мес. |  |  |  |  |  |  |
| КСВН входа, не более | 2,5 | 24 мес. |  |  |  |  |  |  |
| КСВН выхода, не более | 2,5 | 24 мес. |  |  |  |  |  |  |
| Малошумящий усилитель МШУ ММ2640.KFKF |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент усиления, дБ, не менее | 27 | 24 мес. |  |  |  |  |  |  |
| КСВН входа, не более | 2,5 | 24 мес. |  |  |  |  |  |  |
| КСВН выхода, не более | 2,5 | 24 мес. |  |  |  |  |  |  |
| Кабель измерительный КИ0118.SMSM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затухание кабеля, дБ/м, не более: в диапазоне от 1,0 до 8,2 ГГц в диапазоне от 8,2 до 12,4 ГГц в диапазоне от 12,4 до 18,0 ГГц | 2,5 3,0 3,4 | 24 мес. |  |  |  |  |  |  |
| КСВН, не более | 2,5 | 24 мес. |  |  |  |  |  |  |
| Кабель измерительный КИ1826.KMKM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затухание кабеля, дБ/м, не более: | 5,0 | 24 мес. |  |  |  |  |  |  |
| КСВН, не более | 2,5 | 24 мес. |  |  |  |  |  |  |
| Кабель измерительный КИ1840.KMKM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затухание кабеля, дБ/м, не более: | 6,0 | 24 мес. |  |  |  |  |  |  |
| КСВН, не более | 2,5 | 24 мес. |  |  |  |  |  |  |
| Одноканальный переход ОП0118.SМSМ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ослабление, дБ, не более: в диапазоне от 1,0 до 8,2 ГГц в диапазоне от 8,2 до 12,4 ГГц в диапазоне от 12,4 до 18,0 ГГц | 0,1 0,4 0,8 | 24 мес. |  |  |  |  |  |  |
| КСВН, не более | 1,3 | 24 мес. |  |  |  |  |  |  |
| Одноканальный переход ОП1826.КМКМ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ослабление, дБ, не более | 0,5 | 24 мес. |  |  |  |  |  |  |
| КСВН, не более | 1,3 | 24 мес. |  |  |  |  |  |  |
| Одноканальный переход ОП1840.КМКМ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ослабление, дБ, не более | 1,5 | 24 мес. |  |  |  |  |  |  |
| КСВН, не более | 1,5 | 24 мес. |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы 13

| Наименование и единица измерения проверяемой характеристики | Номинальное значение | Периодичность контроля | Результаты измерений |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | дата | значение | дата | значение | дата | значение |
| Межканальный переход МП0118.SFIIIB (МП0118.SFNM) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ослабление, дБ, не более: в диапазоне от 1,0 до 8,2 ГГц в диапазоне от 8,2 до 18,0 ГГц | 1,0 1,5 | 24 мес. |  |  |  |  |  |  |
| КСВН, не более | 2,5 | 24 мес. |  |  |  |  |  |  |
| Малошумящий усилитель МШУ ММ0118.SFSF |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент усиления, дБ, не менее | 20 | 24 мес. |  |  |  |  |  |  |
| КСВН входа, не более | 2,5 | 24 мес. |  |  |  |  |  |  |
| КСВН выхода, не более | 2,5 | 24 мес. |  |  |  |  |  |  |
| Малошумящий усилитель МШУ ММ1826.KFKF |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент усиления, дБ, не менее | 27 | 24 мес. |  |  |  |  |  |  |
| КСВН входа, не более | 2,5 | 24 мес. |  |  |  |  |  |  |
| КСВН выхода, не более | 2,5 | 24 мес. |  |  |  |  |  |  |
| Малошумящий усилитель МШУ ММ2640.KFKF |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент усиления, дБ, не менее | 27 | 24 мес. |  |  |  |  |  |  |
| КСВН входа, не более | 2,5 | 24 мес. |  |  |  |  |  |  |
| КСВН выхода, не более | 2,5 | 24 мес. |  |  |  |  |  |  |
| Кабель измерительный КИ0118.SMSM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затухание кабеля, дБ/м, не более: в диапазоне от 1,0 до 8,2 ГГц в диапазоне от 8,2 до 12,4 ГГц в диапазоне от 12,4 до 18,0 ГГц | 2,5 3,0 3,4 | 24 мес. |  |  |  |  |  |  |
| КСВН, не более | 2,5 | 24 мес. |  |  |  |  |  |  |
| Кабель измерительный КИ1826.KMKM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затухание кабеля, дБ/м, не более | 5,0 | 24 мес. |  |  |  |  |  |  |
| КСВН, не более | 2,5 | 24 мес. |  |  |  |  |  |  |
| Кабель измерительный КИ1840.KMKM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затухание кабеля, дБ/м, не более | 6,0 | 24 мес. |  |  |  |  |  |  |
| КСВН, не более | 2,5 | 24 мес. |  |  |  |  |  |  |
| Одноканальный переход ОП0118.SМSМ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ослабление, дБ, не более: в диапазоне от 1,0 до 8,2 ГГц в диапазоне от 8,2 до 12,4 ГГц в диапазоне от 12,4 до 18,0 ГГц | 0,1 0,4 0,8 | 24 мес. |  |  |  |  |  |  |
| КСВН, не более | 1,3 | 24 мес. |  |  |  |  |  |  |
| Одноканальный переход ОП1840.КМКМ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ослабление, дБ, не более | 1,5 | 24 мес. |  |  |  |  |  |  |
| КСВН, не более | 1,5 | 24 мес. |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы 13

| Наименование и единица измерения проверяемой характеристики | Номинальное значение | Периодичность контроля | Результаты измерений |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | дата | значение | дата | значение | дата | значение |
| Межканальный переход МП0118.SFIIIB (МП0118.SFNM) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ослабление, дБ, не более: в диапазоне от 1,0 до 8,2 ГГц в диапазоне от 8,2 до 18,0 ГГц | 1,0 1,5 | 24 мес. |  |  |  |  |  |  |
| КСВН, не более | 2,5 | 24 мес. |  |  |  |  |  |  |
| Малошумящий усилитель МШУ ММ0118.SFSF |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент усиления, дБ, не менее | 20 | 24 мес. |  |  |  |  |  |  |
| КСВН входа, не более | 2,5 | 24 мес. |  |  |  |  |  |  |
| КСВН выхода, не более | 2,5 | 24 мес. |  |  |  |  |  |  |
| Малошумящий усилитель МШУ ММ1826.KFKF |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент усиления, дБ, не менее | 27 | 24 мес. |  |  |  |  |  |  |
| КСВН входа, не более | 2,5 | 24 мес. |  |  |  |  |  |  |
| КСВН выхода, не более | 2,5 | 24 мес. |  |  |  |  |  |  |
| Малошумящий усилитель МШУ ММ2640.KFKF |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент усиления, дБ, не менее | 27 | 24 мес. |  |  |  |  |  |  |
| КСВН входа, не более | 2,5 | 24 мес. |  |  |  |  |  |  |
| КСВН выхода, не более | 2,5 | 24 мес. |  |  |  |  |  |  |
| Кабель измерительный КИ0118.SMSM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затухание кабеля, дБ/м, не более: в диапазоне от 1,0 до 8,2 ГГц в диапазоне от 8,2 до 12,4 ГГц в диапазоне от 12,4 до 18,0 ГГц | 2,5 3,0 3,4 | 24 мес. |  |  |  |  |  |  |
| КСВН, не более | 2,5 | 24 мес. |  |  |  |  |  |  |
| Кабель измерительный КИ1826.KMKM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затухание кабеля, дБ/м, не более | 5,0 | 24 мес. |  |  |  |  |  |  |
| КСВН, не более | 2,5 | 24 мес. |  |  |  |  |  |  |
| Кабель измерительный КИ1840.KMKM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затухание кабеля, дБ/м, не более | 6,0 | 24 мес. |  |  |  |  |  |  |
| КСВН, не более | 2,5 | 24 мес. |  |  |  |  |  |  |
| Одноканальный переход ОП0118.SМSМ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ослабление, дБ, не более: в диапазоне от 1,0 до 8,2 ГГц в диапазоне от 8,2 до 12,4 ГГц в диапазоне от 12,4 до 18,0 ГГц | 0,1 0,4 0,8 | 24 мес. |  |  |  |  |  |  |
| КСВН, не более | 1,3 | 24 мес. |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы 13

| Наименование и единица измерения проверяемой характеристики | Номинальное значение | Периодичность контроля | Результаты измерений |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | дата | значение | дата | значение | дата | значение |
| Одноканальный переход ОП1826.КМКМ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ослабление, дБ, не более | 0,5 | 24 мес. |  |  |  |  |  |  |
| КСВН, не более | 1,3 | 24 мес. |  |  |  |  |  |  |
| Одноканальный переход ОП1840.КМКМ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ослабление, дБ, не более | 1,5 | 24 мес. |  |  |  |  |  |  |
| КСВН, не более | 1,5 | 24 мес. |  |  |  |  |  |  |
| Межканальный переход МП0118.SFIIIB (МП0118.SFNM) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ослабление, дБ: в диапазоне от 1,0 до 8,2 ГГц в диапазоне от 8,2 до 18,0 ГГц | 1,0 1,5 | 24 мес. |  |  |  |  |  |  |
| КСВН, не более | 2,5 | 24 мес. |  |  |  |  |  |  |

СВЕДЕНИЯ О ХРАНЕНИИ

Т а б л и ц а 14 - Хранение

| Дата |  | Условия хранения | Вид хранения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| приемки на хранение | снятия с хранения |  |  |  |

РЕМОНТ

| КРАТКИЕ ЗАПИСИ О ПРОИЗВЕДЕННОМ РЕМОНТЕ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | № |
| наименование изделия |  | обозначение |  |  | заводской номер |
| предприятие |  | дата |  |  |  |
| Наработка с начала эксплуатации |  |  |  |  |  |
|  |  | параметр, характеризующий ресурс или срок службы |  |  |  |
| Наработка после последнего ремонта |  |  |  |  |  |
|  |  | параметр, характеризующий ресурс или срок службы |  |  |  |
| Причина поступления в ремонт |  |  |  |  |  |
| Сведения о произведенном ремонте |  |  |  |  |  |
|  |  | вид ремонта и краткие сведения о ремонте |  |  |  |

ДАННЫЕ ПРИЕМО-СДАТОЧНЫХ ИСПЫТАНИЙ

| Свидетельство о приемке и гарантии |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | № |
| наименование изделия |  |  | обозначение |  |  |  | заводской номер |
| вид ремонта |  |  | наименование предприятия, условное обозначение |  |  |  |  |
| согласно |  |  |  |  |  |  |  |
| вид документа |  |  |  |  |  |  |  |
| Принят(а) в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан(а) годным(ой) для эксплуатации. |  |  |  |  |  |  |  |
| Ресурс до очередного ремонта |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | параметр, определяющий ресурс |  |  |  |
| в течение срока службы |  |  |  | лет |  |  |  |
| (года), в том числе срок хранения |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | условия хранения лет (года). |  |  |  |
| Исполнитель ремонта гарантирует соответствие изделия требованиям действующей технической документации при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Начальник ОТК |  |  |  |  |  |
| Штамп ОТК |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | личная подпись |  |  | расшифровка подписи |
|  |  |  |  | число, месяц, год |  |  |  |

| КРАТКИЕ ЗАПИСИ О ПРОИЗВЕДЕННОМ РЕМОНТЕ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | № |
| наименование изделия |  | обозначение |  |  | заводской номер |
| предприятие |  | дата |  |  |  |
| Наработка с начала эксплуатации |  |  |  |  |  |
|  |  | параметр, характеризующий ресурс или срок службы |  |  |  |
| Наработка после последнего ремонта |  |  |  |  |  |
|  |  | параметр, характеризующий ресурс или срок службы |  |  |  |
| Причина поступления в ремонт |  |  |  |  |  |
| Сведения о произведенном ремонте |  |  |  |  |  |
|  |  | вид ремонта и краткие сведения о ремонте |  |  |  |

ДАННЫЕ ПРИЕМО-СДАТОЧНЫХ ИСПЫТАНИЙ

| Свидетельство о приемке и гарантии |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | № |
| наименование изделия |  | обозначение |  |  |  | заводской номер |
| вид ремонта |  | наименование предприятия, условное обозначение |  |  |  |  |
| согласно |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вид документа |  |  |  |  |
| Принят(а) в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан(а) годным(ой) для эксплуатации. |  |  |  |  |  |  |
| Ресурс до очередного ремонта |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | параметр, определяющий ресурс |  |  |  |
| в течение срока службы |  |  | лет |  |  |  |
| (года), в том числе срок хранения |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | условия хранения лет (года). |  |  |  |
| Исполнитель ремонта гарантирует соответствие изделия требованиям действующей технической документации при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации. |  |  |  |  |  |  |
|  | Начальник ОТК |  |  |  |  |  |
| Штамп ОТК |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | личная подпись |  |  | расшифровка подписи |
|  |  |  | число, месяц, год |  |  |  |

| КРАТКИЕ ЗАПИСИ О ПРОИЗВЕДЕННОМ РЕМОНТЕ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | № |
| наименование изделия |  | обозначение |  |  | заводской номер |
| предприятие |  | дата |  |  |  |
| Наработка с начала эксплуатации |  |  |  |  |  |
|  |  | параметр, характеризующий ресурс или срок службы |  |  |  |
| Наработка после последнего ремонта |  |  |  |  |  |
|  |  | параметр, характеризующий ресурс или срок службы |  |  |  |
| Причина поступления в ремонт |  |  |  |  |  |
| Сведения о произведенном ремонте |  |  |  |  |  |
|  |  | вид ремонта и краткие сведения о ремонте |  |  |  |

ДАННЫЕ ПРИЕМО-СДАТОЧНЫХ ИСПЫТАНИЙ

| Свидетельство о приемке и гарантии |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | № |
| наименование изделия |  | обозначение |  |  |  | заводской номер |
| вид ремонта |  | наименование предприятия, условное обозначение |  |  |  |  |
| согласно |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вид документа |  |  |  |  |
| Принят(а) в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан(а) годным(ой) для эксплуатации. |  |  |  |  |  |  |
| Ресурс до очередного ремонта |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | параметр, определяющий ресурс |  |  |  |
| в течение срока службы |  |  | лет |  |  |  |
| (года), в том числе срок хранения |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | условия хранения лет (года). |  |  |  |
| Исполнитель ремонта гарантирует соответствие изделия требованиям действующей технической документации при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации. |  |  |  |  |  |  |
|  | Начальник ОТК |  |  |  |  |  |
| Штамп ОТК |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | личная подпись |  |  | расшифровка подписи |
|  |  |  | число, месяц, год |  |  |  |

ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ

СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

  - После принятия решения о невозможности восстановления АИК или выработки ресурса изделие подлежит утилизации. Изделие разбирается.

  - Особых мер безопасности при выполнении указанных работ не требуется. При проведении работ по утилизации АИК следует руководствоваться действующими на предприятии нормативными документами по безопасности труда, правилами технической эксплуатации электроприборов и правилами техники безопасности при эксплуатации электроприборов.

КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ ИЗДЕЛИЯ И ВЕДЕНИЯ ФОРМУЛЯРА

Т а б л и ц а 15 – Контроль состояния изделия и ведения формуляра

| Дата | Вид контроля | Должность проверяющего | Заключение и оценка проверяющего |  | Подпись проверяющего | Отметка об устранении замечания и подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по состоянию изделия | по ведению формуляра |  |  |

| Итого в формуляре пронумеровано листов |  | 41 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Заместитель генерального директора по качеству - начальник ОТК и К |  |  |  | Ивлева Е.В. |
|  |  | личная подпись |  | расшифровка подписи |
| Штамп ОТК |  |  |  |  |
|  |  | число, месяц, год |  |  |