АНТЕННА ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ

П6-123

КНПР.464653.012

Заводской №151220640

ПАСПОРТ

КНПР.464653.012 ПС

СОДЕРЖАНИЕ

стр.

1	Общие указания	3

2	Основные сведения об изделии и технические данные	3

3	Комплектность	3

4	Устройство антенны	4

5	Гарантии изготовителя	5

6	Свидетельство об упаковывании	5

7	Свидетельство о приёмке	6

8	Заметки по эксплуатации и хранению	7

8.1 Эксплуатационные ограничения и меры безопасности	7

8.2 Подготовка к работе и порядок работы	7

8.3 Использование антенны	7

8.4Проведение измерений.	8

8.5 Перечень возможных неисправностей и методы их устранения.	11

9	Техническое обслуживание	12

10	Калибровка антенны	12

ПРИЛОЖЕНИЕ А	13

ПРИЛОЖЕНИЕ Б	14

Общие указания

  - Настоящий паспорт (ПС) является документом, удостоверяющим гарантированные предприятием-изготовителем АО «СКАРД-Электроникс» основные параметры и технические характеристики антенны измерительной П6-123.

  - Документ предназначен для ознакомления с устройством и принципом работы антенны и устанавливает правила её эксплуатации, соблюдение которых обеспечивает поддержание антенны в постоянной работоспособности.

  - Авторские права на изделие принадлежат АО «СКАРД - Электроникс»:

- все конструктивные и схематические решения, примененные в изделиях, являются интеллектуальной собственностью АО «СКАРД - Электроникс».

- любое копирование, или применение использованных в изделии схемотехнических и конструктивных решений, а также использование изделия в качестве базовой технологии для разработки аналогичных изделий не допускается.

Основные сведения об изделии и технические данные

  - Наименование: антенна измерительная П6-123.

  - Обозначение: КНПР.464653.012.

  - Изготовитель: Акционерное Общество «СКАРД-Электроникс».

  - Адрес предприятия - изготовителя: 305021, г. Курск, ул. Карла Маркса 70Б,

тел./факс + 7 (4712)390-632.

  - Дата изготовления изделия: 09 февраля 2023 г.

  - Заводской номер изделия: 151220640.

  - Сертификат соответствия №  ВР 31.1.15991-2022 выданный СДС «Военный Регистр», ОССМК ООО «Центр инноваций и сертификации» удостоверяет, что СМК АО «СКАРД - Электроникс» соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ГОСТ РВ 0015-002-2020 применительно к разработке, производству и ремонту вооружения и военной техники; закупке, хранению и поставке продукции. Срок действия сертификата до 04.04.2025 г.

  - Технические данные антенны представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Технические данные

| Наименование параметра | Данные по ТУ |
| --- | --- |
| Диапазон частот, ГГц | от 0,9 до 12,4 |
| Коэффициент усиления антенны, дБ, не менее | 4,0 |
| Пределы допускаемой погрешности измерения коэффициента усиления антенны, дБ, не более | ± 2,0 |
| КСВН входа, не более | 3,0 |
| Тип поляризации | Линейная |
| Тип СВЧ соединителя* | SMA (N) розетка |
| Масса антенны, кг, не более | 1,7 |
| Габаритные размеры, мм | 240×244×143 |

*По согласованию с Заказчиком

Изделие не содержит драгметаллы

Примечание: Коэффициент усиления антенны для заданной частоты является типовым* и определяется по графику (приложение  А), либо по таблице (приложение Б), придаваемым к антенне, и может уточняться в процессе эксплуатации по результатам периодической калибровки.

  - Рабочие условия эксплуатации:

- температура воздуха, °С ………………..........… от минус 40 до плюс 50;

- относительная влажность при температуре 20 °С, %, не более ……... 80;

- атмосферное давление, мм рт. ст .…………………….…... от 630 до 800.

Комплектность

Комплектность антенны приведена в Таблице 2.

Таблица 2 – Комплектность

| № п/п | Наименование изделия | Обозначение изделия | Кол-во | Зав. № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Антенна измерительная П6-123 | КНПР.464653.012 | 1 | 151220640 |
| Эксплуатационная документация |  |  |  |  |
|  | Паспорт | КНПР.464653.012 ПС | 1 | - |
| Прочие изделия |  |  |  |  |
|  | Кронштейн АК-02 для крепления рупора к фотоштативу.* | КНПР.301421.004 | 1 | - |
|  | Короб транспортировочный* | - | 1 | - |

*По согласованию с Заказчиком.

Устройство антенны

Антенна измерительная П6-123 (далее – антенна) предназначена для измерения плотности потока энергии электромагнитного поля совместно с измерительными приемными устройствами, а с генераторами – для возбуждения электромагнитного поля с заданной плотностью потока энергии в диапазоне частот от 0,9 до 12,4 ГГц. Антенна применяется для измерения параметров антенных устройств и параметров электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств. Антенна может использоваться для работы в лабораторных, заводских и полевых условиях.

Конструктивно антенная система П6-123 представляет собой рупор на базе Н-образного волновода, в центр которого встроены металлические пластины экспоненциальной формы. Толщина пластин линейно увеличивается по мере приближения к раскрыву рупора. Боковые стенки рупора в Н-плоскости выполнены в виде трапециевидных пластин. Боковые стенки рупора в Е-плоскости выполнены в виде решетчатой структуры, длина металлических стержней которой и расстояние между ними изменяются от первого стержня, расположенного в раскрыве рупора, по закону геометрической прогрессии  со знаменателем 0,78. Антенна имеет коаксиальный СВЧ - вход с волновым сопротивлением 50 Ом типа SMA или N (розетка) по ГОСТ РВ 51914-2002.

Конструкция антенны в диапазоне частот обеспечивает малый коэффициент стоячей волны по напряжению (КСВН) и монотонную частотную зависимость коэффициента усиления.

Принцип действия антенны основан на преобразовании плотности потока энергии электромагнитного поля в соответствующую ей высокочастотную мощность в тракте. Антенна имеет линейную поляризацию.

Конструкция антенных систем предусматривает возможность крепления на специализированное крепежное устройство.

Общий вид антенны П6-123 представлен на рис. 1.

Рисунок 1 – Общий вид антенны П6-123

Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие антенны измерительной рупорной П6-123 КНПР.464653.012 заявленным параметрам при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода антенны в эксплуатацию.

Гарантийное и послегарантийное техническое обслуживание и ремонт антенны П6-123 производит АО «СКАРД-Электроникс» по адресу:

Россия, 305021, г. Курск, ул. Карла Маркса, 70 Б,

Тел/факс: +7 (4712) 390-632, 390-786, e-mail: info@skard.ru.

Свидетельство об упаковывании

| Антенна П6-123 |  | КНПР.464653.012 |  | 151220640 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование изделия |  | обозначение |  | заводской номер |
| Упакована |  | АО «СКАРД-Электроникс» |  | согласно требованиям, |
|  |  | наименование предприятия |  |  |
| предусмотренным в действующей технической документации. |  |  |  |  |
| Регулировщик |  |  |  | Белоусов С.И. |
| должность |  | личная подпись |  | расшифровка подписи |
|  |  | число, месяц, год |  |  |

Свидетельство о приёмке

| Антенна П6-123 |  | КНПР.464653.012 |  | 151220640 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование изделия |  | обозначение |  | заводской номер |

Изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией  и  признана годной  для эксплуатации.

| Заместитель генерального директора по качеству - начальник ОТК и К |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ивлева Е.В. |
| Штамп ОТК |  | личная подпись |  | расшифровка подписи |
|  |  | число, месяц, год |  |  |
| линия отреза при поставке на экспорт |  |  |  |  |

| Инженер |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Захаров А.М. |
| МП |  | личная подпись |  | расшифровка подписи По доверенности№195 от 18 апреля 2022 г. |
|  |  | число, месяц, год |  |  |
|  |  | Заказчик (при наличии) |  |  |
| МП |  | личная подпись |  | расшифровка подписи |
|  |  | число, месяц, год |  |  |

Заметки по эксплуатации и хранению

8.1 Эксплуатационные ограничения и меры безопасности

8.1.1 Перед началом эксплуатации антенны необходимо изучить настоящий Паспорт.

8.1.2 При работе с антенной персонал должен владеть основами работы с антенно-фидерной техникой. В процессе работы с антенной запрещается её использование для решения нефункциональных задач.

8.1.3 Персонал обязан строго выполнять правила техники электробезопасности.

8.1.4 При проведении измерений или использовании антенны в качестве передающей соблюдайте правила техники безопасности при работе с СВЧ-излучениями. СВЧ-излучения могут представлять опасность для жизни и здоровья человека.

8.1.5 При выполнении работ по монтажу антенны и в процессе использования  ЗАПРЕЩАЕТСЯ оказывать механические воздействия, приводящие к изменению габаритных размеров, а также целостности и исправности антенны.

8.1.6 КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ использование измерительных кабелей, оборудованных соединителями, имеющими несовместимый стандарт резьбового и канального соединения с антенной.

8.2 Подготовка к работе и порядок работы

8.2.1 Для установки антенны используйте универсальный фотоштатив. Закрепите кронштейн АК-02 на штативе в соответствии с требованиями инструкции по эксплуатации фотоштатива. Установите штатив, выдвиньте опоры штатива и закрепите на необходимой высоте зажимами.

8.2.2 Произведите монтаж антенны в следующей последовательности:

1) установите антенну в узел крепления кронштейна АК-02 и зафиксируйте накидным хомутом;

2) вращением антенны вокруг продольной оси установите необходимый угол наклона линейной поляризации (совмещение риски на кольце антенны с нулевой отметкой измерительной шкалы соответствует вертикальной поляризации сигнала);

Антенна система готова к работе.

8.3 Использование антенны

8.3.1 Режим приёма

1) соедините клемму заземления антенны с шиной заземления.

2) присоедините к СВЧ входу антенны измерительный кабель (в комплект антенны не входит).

3) присоедините свободный разъем измерительного кабеля к входному разъему вашего измерительного прибора (в случае несоответствия сечений разъемов кабеля и измерительного прибора используйте прецизионный СВЧ переход из состава комплекта вашего измерительного прибора).

4) включите ваш измерительный прибор. В соответствии с инструкцией по эксплуатации вашего прибора подготовьте его к работе и приступайте к проведению измерений.

П р и м е ч а н и е - Значения коэффициента усиления антенны, взятые из таблицы Б.1 (приложение Б), действительны при проведении измерений в дальней зоне антенны.

8.3.2 Режим передачи

1) соедините клемму заземления антенны с шиной заземления.

2) присоедините к СВЧ входу антенны измерительный кабель (в комплект антенны не входит).

3) присоедините свободный разъем измерительного кабеля  к выходному разъему вашего генератора или усилителя ВЧ (в случае несоответствия сечений разъемов кабеля и измерительного прибора используйте прецизионный СВЧ переход из состава комплекта вашего измерительного прибора).

4) включите ваш генератор или усилитель ВЧ. В соответствии с инструкцией по эксплуатации вашего прибора подготовьте его к работе и приступайте к использованию антенны в качестве излучающей в определённом диапазоне частот и мощности.

8.4Проведение измерений.

8.4.1 Для проведения измерений антенна должна быть установлена в помещении без отражающих предметов, размеры которого удовлетворяют условию по расстоянию l в сантиметрах между приёмной и передающей антеннами не менее:

l= 2D1+D22λ,				(1)

где D1, D2 – наибольшие размеры раскрывов передающей и приёмной антенн, см;

λ – длина волны, см.

или на открытой площадке размером 20,0х8,0 удалённой от отражающих предметов.

8.4.2 При подготовке к измерениям следует убедиться прежде всего в полной исправности и работоспособности антенны. Аппаратура, необходимая для проведения измерений (измерительные генераторы, измерители мощности, анализаторы спектра и т.д.) должна быть прогрета в течение времени, указанного в руководстве по эксплуатации.

8.4.3 Измерение плотности потока энергии электромагнитного поля производится следующим образом:

Измерительная антенна

Испытуемая

антенна

присоедините измерительную антенну к измерительному прибору с помощью кабеля, либо непосредственно, в зависимости от условий измерения, в соответствии со схемой, приведённой на рисунке 2.

Кабель

Измерительный

прибор

Рисунок 2 – Схема соединения приборов при измерении плотности потока энергии

- поворачивайте измерительную антенну по азимуту, углу места и поляризации до получения максимального показания измерительного прибора и произведите отсчёт мощности P в микроваттах.

Если антенна присоединяется к измерительному прибору кабелем, то действительное значение мощности P̥ в микроваттах, принятой антенной , определяется с учётом ослабления кабеля по формуле:

P=P100,1N	(2)

где N – величина ослабления кабеля в децибелах.

- подсчитайте плотность потока энергии S в раскрыве антенны в микроваттах на квадратный сантиметр по формуле:

S= P̥Aэфо,	(3)

где Aэфо – эффективная площадь антенны, определяемая для каждой частоты в см2.

- погрешность измерения плотности потока энергии δs вычисляется по формуле, если антенна присоединяется к измерительному прибору с помощью кабеля:

δs=± δP2+δK2+δA2+δотр2		(4)

если антенна присоединяется непосредственно к измерительному прибору, то погрешность измерения плотности потока энергии вычисляется по формуле:

δs=±δP2+δK2+δотр2			(5)

где δP – погрешность измерения мощности измерительным прибором;

δK – погрешность аттестации кабеля по ослаблению;

δA – погрешность аттестации антенны по эффективной площади;

δотр– максимальное значение погрешности за счёт рассогласования.

Если измерительный прибор соединяется с антенной кабелем, то предельные значения погрешности за счёт рассогласования δотр, и δотр,, вычисляются по формулам:

δотр,= 1-ГА21-Гип21-σ+ГА·Гип·Г122-1 ;			(6)

δотр,,= 1-ГА21-Гип21+σ+ГА·Гип·Г122-1,			(7)

где σ=ГА·Г1+Г1·Гип+1КГА·Гип		(8)

ГА – модуль коэффициента отражения антенны;

Гип – модуль коэффициента отражения измерительного прибора;

Г1 – модуль коэффициента отражения кабеля, который считается одинаковым с обоих концов кабеля;

К – ослабление кабеля в относительных единицах.

Модуль коэффициента отражения Г связан с КСВ КстU соотношением:

Г=КстU-1КстU+1.					 (9)

Величины КСВ антенны, кабеля и измерительного прибора указаны в их эксплуатационных документах. В качестве δотр берётся большее по абсолютной величине из значений δотр, и δотр,,.

Если измерительный прибор соединяется с антенной непосредственно, то предельные значения погрешности за счёт рассогласования δотр, и δотр,, вычисляются по формуле:

δотр,= 1-ГА21-Гип21-ГА·Гип2-1;				(10)

δотр,,=1-ГА21-Гип21+ГА·Гип2-1.			 	(11)

В качестве δотр берётся большее по абсолютной величине из значений δотр, и δотр,,.

8.4.4	Создание электромагнитного поля с заданной плотностью потока энергии.

- рассчитайте мощность P в микроваттах, которую следует подвести к передающей антенне, чтобы на расстоянии l в сантиметрах от неё создать заданную плотность энергии S в микроваттах на квадратный сантиметр по формуле:

P= Sλ2l2Aэфо,					(12)

где λ – длина волны, см;

Аэфо – эффективная площадь антенны, определяемая для каждой частоты по графику, или по значениям, приведённым в табличной части Свидетельства о поверке, придаваемым к антенне, см2.

- соедините приборы по схеме, приведённой на рисунке 3.

Генератор

Кабель

Излучающая антенна

Измерительный

прибор

Рисунок 3 – Схема соединения приборов для создания электромагнитного поля с заданной плотностью потока энергии.

- присоедините измерительный прибор к выходу кабеля, присоединённого к генератору, и установите требуемую мощность P.

- отсоедините кабель от измерительного прибора и присоедините к антенне. При этом на расстоянии l от антенны будет создано поле плотностью потока энергии S.

- погрешность создания электромагнитного поля с заданной плотностью потока энергии δS вычисляется по формуле:

δS= ±δр2+δA2+2δl2+2δλ2+δотр2 ,		(13)

где δр – погрешность измерения мощности измерительного прибора;

δA – погрешность аттестации антенн по эффективной площади;

δl – погрешность определения расстояния;

δλ – погрешность определения длины волны;

δотр – максимальное значение погрешности за счёт рассогласования.

Предельные значения погрешности за счёт рассогласования δотр, и δотр,, вычисляются по формулам:

δотр,= 1-ГA21+Гг·Гип21-Гип21+Гг·ГА2-1;				(14)

δотр,,= 1-Гг21-Гг·Гим21-Гим21+Гг·ГА2-1				(15)

где ГА, Гип, Гг – модули коэффициентов отражения, измерительного прибора и генератора соответственно.

В качестве δотр берётся большее по абсолютной величине из значений δотр, и δотр,,.

8.4.5 Измерение эффективной площади антенн.

- измерение эффективной площади (либо коэффициента усиления) антенны производится методом сравнения.

l

соедините приборы по схеме, приведённой на рисунке 4.

Измерительная антенна

Измерительный прибор

Генератор

Вспомогательная антенна

Испытуемая антенна

Рисунок 4 – Схема соединения приборов при измерении эффективной площади.

В качестве передающей антенны (вспомогательной антенны) может быть использована антенна любого типа данного диапазона.

- установите расстояние l в сантиметрах между приёмной и передающей антеннами не менее:

l= 2D1+D22λ,				(16)

где D1, D2 – наибольшие размеры раскрывов передающей и приёмной антенн, см;

λ – длина волны, см.

- устанавливайте в качестве приёмной антенны измерительную или испытуемую антенну, присоединяя их к измерительному прибору непосредственно или с помощью одного и того же кабеля.

- поворачивайте приёмную и передающую антенны по азимуту, углу места и поляризации до получения максимального показания измерительного прибора. Произведите отсчёт мощности Pпр, в микроваттах, принятой испытуемой антенной, или мощность Pпр в микроваттах, принятой измерительной антенной.

- определите эффективную площадь Аэф в квадратных сантиметрах испытуемой антенны по формуле:

Аэф= Pпр,PпрАэфо,					(17)

где Аэфо – эффективная площадь измерительной антенны, определяемая по графику, или по значениям частоты и коэффициента усиления (G), приведённым в табличной части Свидетельства о поверке, придаваемым к антенне см2 .

Аэфо= λ24πG				(18)

- погрешность определения эффективной площади вычисляется по формуле:

δ= ±δР2+δА2+δотр2,					(19)

где δР – погрешность измерения отношения мощностей измерительным прибором;

δА – погрешность аттестации измерительной антенны по эффективной площади;

δотр – максимальная погрешность за счёт рассогласования.

- предельные значения погрешности за счёт рассогласования δотр, и δотр,, вычисляются по формулам:

δотр,= 1-Г21+Го·Гип21-Г21+Го·Гип2-1;				(20)

δотр,,= 1-Г21-Го·Гип21-Г21+Го·Гип2-1,				(21)

где Г, Го, Гип – модули коэффициентов отражения измерительной антенны, испытуемой антенны и измерительного прибора соответственно.

В качестве δотр берётся большее по абсолютной величине из значений δотр, и δотр,,.

8.5 Перечень возможных неисправностей и методы их устранения.

Перечень возможных неисправностей и методы их устранения представлены в таблице 3.

Таблица 3 Перечень возможных неисправностей и методы их устранения.

| Неисправность | Вероятная причина | Метод устранения |
| --- | --- | --- |
| Режим приёма |  |  |
| При соединении антенны с прибором с помощью измерительного кабеля нет отклика сигнала ВЧ на анализаторе. | Недостаточный уровень ВЧ сигнала на входе измерительной антенны. | Проверить установки параметров на анализаторе спектра или проверить антенну по тестовому сигналу или сигналу с известным достаточным уровнем. |
|  | Поврежден СВЧ кабель из комплекта измерительного прибора | Заменить кабель. |
| Нет сигнала на выходе измерительного кабеля | Неисправен измерительный кабель | Проверить измерительный кабель |
| Режим передачи |  |  |
| При соединении антенны с генератором (усилителем мощности) ВЧ с помощью измерительного кабеля нет отклика сигнала ВЧ на приёмном устройстве. | Недостаточный уровень ВЧ сигнала на входе измерительной антенны. | Проверить установки параметров на генераторе (усилителе мощности) ВЧ, или проверить установки параметров на приёмном устройстве. |
|  | Поврежден СВЧ кабель из комплекта измерительного прибора | Заменить кабель. |
| Нет сигнала на выходе измерительного кабеля. | Неисправен измерительный кабель | Проверить измерительный кабель |

Техническое обслуживание

9.1 В зависимости от этапов эксплуатации проводят следующие виды технического обслуживания:

  - контрольный осмотр;

  - техническое обслуживание №1.

9.2 Контрольный осмотр (КО) проводят перед, и после использования антенны по назначению и после транспортирования.

9.3 При контрольном осмотре проведите визуальную проверку:

- состояния разъёмов антенны и кабеля;

- отсутствия механических повреждений  изделий комплекта антенны.

9.4 Техническое обслуживание №1 (ТО-1) проводится один раз в год перед проведением калибровки антенны, а так же при постановке антенны на хранение и снятии с хранения.

9.5 При ТО-1 проведите работы по пункту 7.3 (КО).

9.6 Проведите очистку:

- поверхностей изделий ветошью;

- от пыли, загрязнений и окислений СВЧ соединители спиртом этиловым ректификованным техническим ГОСТ 18300-87;

- не допускается производить чистку соединителей металлическими предметами, так как можно повредить соединитель. Запрещено чистить соединители сильными растворителями, например, ацетоном, так как можно повредить пластиковую диэлектрическую опору. Чистке подвергаются внешние контактные поверхности и резьбы внешних проводников;

- запрещается чистить ватным тампоном гнездовые контакты центральных проводников, так как частицы ваты могут застревать между его ламелями;

- чистку гнездовых контактов производить промывкой спиртом этиловым ректификованным техническим с последующей продувкой сжатым воздухом.

7.3.7 Произведите смазку трущихся деталей крепления антенны смазкой ОКБ 122-7 ГОСТ 18179-72. Излишки смазки удалите ветошью.

Калибровка антенны

  - Потребителю поставляются антенны, прошедшие первичную калибровку*.

  - Первичную калибровку антенны проводят до ввода в эксплуатацию, а также после ремонта; периодическую калибровку - не реже 1-го раза в год при эксплуатации в полевых условиях; не реже 1-го раза в 2 года при использовании  в лабораторных условиях.

* По согласованию с заказчиком.

- ПРИЛОЖЕНИЕ А

График зависимости коэффициента усиления антенны П6-123 от частоты

Изделие: Антенна измерительная П6-123 зав. №151220640

- ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Значения коэффициента усиления антенны П6-123 зав. № 151220640

для заданной частоты.

Таблица Б.1

| Частота, ГГц | Коэффициент усиления, дБ |
| --- | --- |
| 0,9 | 6,0 |
| 1,0 | 5,7 |
| 1,5 | 8,8 |
| 2,0 | 8,1 |
| 2,5 | 10,1 |
| 3,0 | 11,3 |
| 3,5 | 11,3 |
| 4,0 | 11,6 |
| 4,5 | 11,9 |
| 5,0 | 12,0 |
| 5,5 | 11,7 |
| 6,0 | 12,1 |
| 6,5 | 12,4 |
| 7,0 | 11,3 |
| 7,5 | 11,5 |
| 8,0 | 12,0 |
| 8,5 | 13,8 |
| 9,0 | 13,5 |
| 9,5 | 13,4 |
| 10,0 | 13,5 |
| 10,5 | 13,1 |
| 11,0 | 12,9 |
| 11,5 | 13,1 |
| 12,0 | 13,1 |
| 12,4 | 7,1 |