Логопериодическая

измерительная антенна

АС4.225

Заводской № 150424541

Паспорт

КНПР.464651.067 ПС

КУРСК

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

1	ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ	3

2	ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	3

3	КОМПЛЕКТНОСТЬ	4

4	УСТРОЙСТВО АНТЕННЫ	4

5	ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ	5

6	СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ	6

7	СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ	7

8	ЗАМЕТКИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЮ	8

8.1 Эксплуатационные ограничения и меры безопасности	8

8.2 Подготовка к работе и порядок работы	8

8.3 Использование антенны	8

9	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	10

10	КАЛИБРОВКА АНТЕННЫ	10

ПРИЛОЖЕНИЕ А	11

ПРИЛОЖЕНИЕ Б	12

ПРИЛОЖЕНИЕ В	13

# ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1 Настоящий паспорт (ПС) является документом, удостоверяющим гарантированные предприятием-изготовителем АО «СКАРД-Электроникс» основные параметры и технические характеристики антенны измерительной логопериодической АС4.225.

1.2 Документ предназначен для ознакомления с устройством и принципом работы антенны и устанавливает правила её эксплуатации, соблюдение которых обеспечивает поддержание антенны в постоянной работоспособности.

# ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

  - Наименование: антенна измерительная логопериодическая АС4.225.

  - Обозначение: КНПР.464651.067.

  - Изготовитель: Акционерное Общество «СКАРД-Электроникс».

  - Адрес предприятия - изготовителя: г. Курск, ул. Карла Маркса 70Б.

  - тел./факс + 7 (4712)390632.

  - Дата изготовления изделия: 10 апреля 2024 г.

  - Заводской номер изделия: 150424541.

  - Антенна измерительная логопериодическая АС4.225 не внесена в Госреестр СИ.

  - Изделие не содержит драгметаллов.

  - Технические данные антенны представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Технические данные

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Диапазон частот, ГГц | от 0,2 до 3,0 |
| Коэффициент усиления антенны, дБ/м, не менее | 3,5 |
| Пределы допускаемой погрешности измерения коэффициента усиления антенны, дБ, не более | 2,0 |
| Типовой КСВН входа, не более | 2,0 |
| Тип СВЧ соединителя | N - розетка |
| Масса антенны, кг, не более | 3 |
| Габаритные размеры (длина × ширина × высота), мм | 858х790х88 |

Примечание: 1) Коэффициент усиления антенны для заданной частоты определяется по таблице (Приложение А), или по графику (Приложение Б), придаваемым к антенне. 2)КСВН антенны для заданной частоты определяется по графику (приложение В), придаваемым к антенне.

  - Рабочие условия эксплуатации:

  - температура воздуха, °С ……………………..................… от минус 40 до плюс 50;

  - относительная влажность при температуре 20 °С, %, не более …………….….. 80;

  - атмосферное давление, мм рт. ст .……………………….……….…... от 630 до 800.

# КОМПЛЕКТНОСТЬ

Таблица 2 - Комплектность

| Обозначение изделия | Наименование изделия | Коли-чество | Заводской номер | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КНПР.464651.067 | Логопериодическая измерительная антенна АС4.225 | 1 | 150424541 |  |
| Эксплуатационная документация |  |  |  |  |
| КНПР.464651.067 ПС | Паспорт | 1 | - |  |
| КНПР.301532.004 | Кронштейн для крепления антенны АК-02 |  |  |  |
| Упаковка |  |  |  |  |
| КНПР.301532.004 | Кронштейн для крепления антенны АК-02 | 1 | - |  |
| - | Ящик укладочный* | 1 | - |  |

По согласованию с заказчиком

# УСТРОЙСТВО АНТЕННЫ

Логопериодическая измерительная антенна АС4.225 (далее – антенна) предназначена для измерения плотности потока энергии электромагнитного поля совместно с измерительными приемными устройствами, а с генераторами – для возбуждения электромагнитного поля с заданной плотностью потока энергии в диапазоне частот от 0,2 до 3,0 ГГц. Антенна применяется для измерения параметров антенных устройств и параметров электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств. Антенна может использоваться для работы в лабораторных, заводских и полевых условиях.

Антенна представляет собой логопериодическую антенну линейной поляризации. Конструктивно полотно антенны состоит из собирательной линии в виде двух расположенных одна над другой траверс, выполняющих одновременно роль несущей конструкции. К этим траверсам поочередно крепятся плечи вибраторов круглого сечения следующим образом: левое плечо одного из вибраторов – к верхней траверсе собирательной линии, а правое плечо этого же вибратора – к нижней траверсе. Длина вибраторов и расстояние между ними изменяются по закону геометрической прогрессии со знаменателем τ = 0,88. Возбуждение двухпроводной линии осуществляется коаксиальным кабелем, проложенным внутри одного из проводников двухпроводной линии.

Антенна имеет коаксиальный СВЧ - вход с волновым сопротивлением 50 Ом N типа (розетка) расположенным на торце антенны.

Конструкция антенны в диапазоне частот обеспечивает малый коэффициент стоячей волны по напряжению (КСВН) и монотонную частотную зависимость коэффициента усиления.

Для передачи ВЧ энергии электромагнитного поля антенна подключается к выходу генератора или усилителя мощности ВЧ.

Принцип действия логопериодической антенны основан на преобразовании плотности потока энергии электромагнитного поля в соответствующую ей высокочастотную мощность в тракте, или преобразование подводимого ВЧ сигнала от генератора или усилителя мощности в энергию электромагнитного поля. Антенна имеет линейную поляризацию.

Для измерения характеристик электромагнитных полей антенна подключается к входу анализатора спектра, измерительного приёмника, измерителя мощности или иного приёмного измерительного устройства

Конструкция антенны предусматривает возможность её крепления с помощью кронштейна из комплекта поставки к универсальному фотоштативу или штативу диэлектрическому типа ШАД (в комплект не входят).

Общий вид антенны АС4.225 представлен на рис. 1.

Рисунок 1 – Общий вид антенны АС4.225

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие антенны измерительной логопериодической  АС4.225  КНПР.464651.067 заявленным параметрам и техническим характеристикам  при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода антенны в эксплуатацию.

Гарантийное и послегарантийное техническое обслуживание и ремонт антенны АС4.225 производит АО «СКАРД-Электроникс» по адресу:

Россия, 305021, г. Курск, ул Карла Маркса, 70 Б,

Тел./факс: +7 (4712) 390-632, 390-786; e-mail: info@skard.ru

# СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

| Антенна АС4.225 |  | КНПР.464651.067 |  | № 150424541 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование изделия |  | обозначение |  | заводской номер |

Упакован (а): Акционерным Обществом «СКАРД – Электроникс» наименование или код изготовителя согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

| Упаковщик |  |  |  | Натаров Р.В. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| должность |  | личная подпись |  | расшифровка подписи |
|  |  | число, месяц, год |  |  |

# СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

| Антенна АС4.225 |  | КНПР.464651.067 |  | № 150424541 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование изделия |  | обозначение |  | заводской номер |

изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации.

| Заместитель генерального директора по качеству - начальник ОТК и К |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ивлева Е.В. |
| Штамп ОТК |  | личная подпись |  | расшифровка подписи |
|  |  | число, месяц, год |  |  |
| Инженер |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Захаров А.М. |
| МП |  | личная подпись |  | расшифровка подписи По доверенности№195 от 18 апреля 2022 г. |
|  |  | число, месяц, год |  |  |

# ЗАМЕТКИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЮ

## 8.1 Эксплуатационные ограничения и меры безопасности

8.1.1 Перед началом эксплуатации антенны необходимо изучить настоящий Паспорт.

8.1.2 При работе с антенной персонал должен владеть основами работы с антенно-фидерной техникой. В процессе работы с антенной запрещается её использование для решения нефункциональных задач.

8.1.3 Персонал обязан строго выполнять правила техники электробезопасности.

8.1.4 При проведении измерений или использовании антенны в качестве передающей соблюдайте правила техники безопасности при работе с СВЧ-излучениями. СВЧ-излучения могут представлять опасность для жизни и здоровья человека.

8.1.5 При выполнении работ по монтажу антенны и в процессе использования ЗПРЕЩАЕТСЯ оказывать механические воздействия, приводящие к изменению габаритных размеров, а также целостности и исправности антенны.

8.1.6 КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ использование измерительных кабелей,  оборудованных соединителями, имеющими несовместимый стандарт резьбового соединения с антенной.

## 8.2 Подготовка к работе и порядок работы

Произведите монтаж антенны в следующей последовательности:

- установите антенну на опору и зафиксируйте её (опора в комплект антенны не входит);

- присоедините к СВЧ входу антенны измерительный кабель (в комплект антенны не входит);

- вращением антенны вокруг продольной оси установите необходимый угол наклона поляризации;

- установите необходимые угол азимута и угла места (элевации).

Изделие готово к работе.

## 8.3 Использование антенны

8.3.1 Режим приёма

1) соедините клемму заземления вашего измерительного прибора (анализатора спектра, измерительного приёмника, измерителя мощности или иного приёмного измерительного устройства) с шиной заземления.

2) присоедините свободный разъем измерительного кабеля к входному разъему вашего измерительного прибора (в случае несоответствия сечений разъемов кабеля и измерительного прибора используйте прецизионный СВЧ переход из состава комплекта вашего измерительного прибора).

3) включите ваш измерительный прибор. В соответствии с инструкцией по эксплуатации вашего прибора подготовьте его к работе, выставьте необходимый рабочий диапазон частот и приступайте к проведению измерений.

8.3.2 Режим передачи

1) соедините клемму заземления прибора (генератор, усилитель мощности ВЧ) с шиной заземления

2) присоедините свободный разъем измерительного кабеля к выходному разъему вашего генератора или усилителя ВЧ (в случае несоответствия сечений разъемов кабеля и измерительного прибора используйте прецизионный СВЧ переход из состава комплекта вашего измерительного прибора).

3) включите ваш генератор или усилитель ВЧ. В соответствии с инструкцией по эксплуатации вашего прибора подготовьте его к работе, выставьте необходимый рабочий диапазон частот и выходную мощность, приступайте к использованию антенны в качестве излучающей в определённом диапазоне частот и мощности.

8.4 Перечень возможных неисправностей и методы их устранения представлены в Таблице 3

Таблица 3 - Возможные неисправности и методы устранения

| Неисправность | Вероятная причина | Метод устранения |
| --- | --- | --- |
| Режим приёма |  |  |
| При соединении антенны с прибором с помощью измерительного кабеля нет отклика сигнала СВЧ на анализаторе. | Недостаточный уровень ВЧ сигнала на входе измерительной антенны. | Проверить установки параметров на анализаторе спектра или проверить антенну по тестовому сигналу или сигналу с известным достаточным уровнем. |
|  | Поврежден СВЧ кабель из комплекта измерительного прибора | Заменить кабель. |
| Нет сигнала на выходе измерительного кабеля | Неисправен измерительный кабель | Проверить измерительный кабель |
| Режим передачи |  |  |
| При соединении антенны с генератором с помощью измерительного кабеля нет отклика сигнала СВЧ на приёмном устройстве. | Недостаточный уровень ВЧ сигнала на входе измерительной антенны. | Проверить установки параметров на ВЧ генераторе, или проверить установки параметров на приёмном устройстве. |
|  | Поврежден СВЧ кабель из комплекта измерительного прибора | Заменить кабель. |
| Нет сигнала на выходе измерительного кабеля. | Неисправен измерительный кабель | Проверить измерительный кабель |

Неработающая антенна подлежит отправке на ремонт на предприятие - изготовитель.

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

9.1 В зависимости от этапов эксплуатации проводят следующие виды технического обслуживания:

- контрольный осмотр;

- техническое обслуживание №1.

9.2 Контрольный осмотр (КО) проводят перед и после использования антенны по назначению и после транспортирования.

9.3 При контрольном осмотре проведите визуальную проверку:

- состояние разъёмов антенны и кабеля;

- отсутствия механических повреждений изделий комплекта антенны:

- отсутствие конденсата в элементах антенны. В случае обнаружения конденсата слить его поворачивая антенну вокруг своей оси и наклоняя её вниз (к СВЧ разъёму).

9.4 Техническое обслуживание №1 (ТО-1) проводится один раз в год перед проведением калибровки антенны, а так же при постановке антенны на хранение и снятии с хранения.

9.5 При ТО-1 выполните следующие работы:

9.5.1 Работы по пункту 9.3 (КО). Произведите очистку поверхностей изделий ветошью.

9.5.2 Произведите смазку трущихся деталей крепления антенны смазкой ОКБ 122-7 ГОСТ 18179-72. Излишки смазки удалите ветошью.

9.5.3 Произведите очистку СВЧ разъёма спиртом этиловым ректификованным техническим ГОСТ 18300-87.

# КАЛИБРОВКА АНТЕННЫ

10.1 Потребителю поставляются антенны, прошедшие первичную калибровку*.

10.2 Первичную калибровку антенны проводят до ввода в эксплуатацию, а также после ремонта; периодическую калибровку - не реже 1-го раза в год при эксплуатации в полевых условиях; не реже 1-го раза в 2 года при использовании в лабораторных условиях.

* По согласованию с заказчиком.

# ПРИЛОЖЕНИЕ А

Значения коэффициента калибровки антенны АС4.225 зав.№ 150424541

для заданной частоты

Таблица А.1

| Частота, ГГц | Коэффициент калибровки, дБ(1/м) |
| --- | --- |
| 0,2 | 6,1 |
| 0,3 | 6,4 |
| 0,4 | 6,1 |
| 0,5 | 5,9 |
| 0,6 | 6,2 |
| 0,7 | 6,9 |
| 0,8 | 7,3 |
| 0,9 | 7,0 |
| 1,0 | 5,9 |
| 1,1 | 7,1 |
| 1,2 | 8,4 |
| 1,3 | 7,5 |
| 1,4 | 7,0 |
| 1,5 | 5,9 |
| 1,6 | 7,0 |
| 1,7 | 6,9 |
| 1,8 | 6,2 |
| 1,9 | 6,8 |
| 2,0 | 7,4 |
| 2,1 | 6,2 |
| 2,2 | 6,7 |
| 2,3 | 6,0 |
| 2,4 | 6,2 |
| 2,5 | 5,8 |
| 2,6 | 5,1 |
| 2,7 | 6,2 |
| 2,8 | 5,7 |
| 2,9 | 4,7 |
| 3,0 | 5,8 |

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Изделие: сверхширокополосная измерительная антенна АС4.225 зав. №1500424541

График зависимости коэффициента усиления антенны АС4.225 от частоты

# ПРИЛОЖЕНИЕ В

График зависимости КСВН антенны АС4.225 зав.№150424541 от частоты

11