

**Антенна ПРИЁМО-ПЕРЕДАЮЩАЯ МАГНИТНОГО И ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ КОМБИНИРОВАННАЯ**

**П6-319М**

**КНПР.464639.014**

Заводской №151123176

**ПАСПОРТ**

**КНПР.464639.014ПС**

Курск

СОДЕРЖАНИЕ

стр.

[1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 3](#_Toc151450543)

[2 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 3](#_Toc151450544)

[3 КОМПЛЕКТНОСТЬ 4](#_Toc151450545)

[4 УСТРОЙСТВО АНТЕННЫ 4](#_Toc151450546)

[5 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 6](#_Toc151450547)

[6 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ 7](#_Toc151450548)

[7 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 8](#_Toc151450549)

[8 ЗАМЕТКИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЮ. 9](#_Toc151450550)

[9 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ. 9](#_Toc151450551)

[10 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 11](#_Toc151450552)

[11 КАЛИБРОВКА АНТЕННЫ 12](#_Toc151450553)

[ПРИЛОЖЕНИЕ А 13](#_Toc151450554)

[ПРИЛОЖЕНИЕ Б 19](#_Toc151450555)

[ПРИЛОЖЕНИЕ В 20](#_Toc151450556)

# ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

* 1. Настоящий паспорт (ПС) является документом, удостоверяющим гарантированные предприятием-изготовителем АО «СКАРД - Электроникс» основные параметры и технические характеристики антенны приёмо-передающей магнитного и электрического поля комбинированной П6-319М.
  2. Документ предназначен для ознакомления с устройством и принципом работы антенны и устанавливает правила её эксплуатации, соблюдение которых обеспечивает поддержание антенны в постоянной работоспособности.
  3. Авторские права на изделие принадлежат АО «СКАРД - Электроникс»:
* все конструктивные и схематические решения, примененные в изделиях, являются интеллектуальной собственностью АО «СКАРД - Электроникс».
* любое копирование, или применение использованных в изделии схемотехнических и конструктивных решений, а также использование изделия в качестве базовой технологии для разработки аналогичных изделий не допускается.

# ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

* 1. Наименование: антенна приёмо-передающая магнитного и электрического поля комбинированная П6-319М.
  2. Обозначение: КНПР.464639.014.
  3. Изготовитель: Акционерное Общество «СКАРД - Электроникс».
  4. Адрес предприятия - изготовителя: г. Курск, ул. Карла Маркса 70Б, тел./факс +7(4712) 390 - 786
  5. Дата изготовления изделия: 18 октября 2023 г.
  6. Заводской номер изделия: 151123176.
  7. Технические данные антенны представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Технические данные

| Наименование параметра | Значение по ТУ |
| --- | --- |
| Диапазон рабочих частот, МГц | 0,009 … 30,000 |
| Поляризация | Линейная |
| Максимальная подводимая мощность (непрерывно), Вт, не более:   * температура окружающего воздуха менее 30°С * температура окружающего воздуха более 30°С | 100,0  50 |
| Максимальная подводимая импульсная мощность (меандр), Вт, не более: | 200 |
| КСВН типовой | 2 |
| Коэффициент калибровки, дБ/м, не более | 130,0 |
| Пределы допускаемой погрешности измерения коэффициента калибровки антенны, дБ, не более | ± 2,0 |
| Тип СВЧ соединителя | Розетка N типа |
| Масса антенны, кг, не более | 8,5 |
| Габаритные размеры мм, не более | 641,5х500,0х487,0 (Ø540) |

П р и м е ч а н и я: 1. Коэффициент калибровки антенны для заданной частоты определяется по графику (Приложение А) или таблице (Приложение Б), придаваемым к антенне, и может корректироваться в процессе эксплуатации по результатам периодической калибровки. 2. Значения НЭП и НМП на расстоянии 1 метр антенны П6-319М для заданной частоты отображены в Приложении В

* 1. Рабочие условия эксплуатации:
* температура воздуха, °С ………………….…….......... от минус 40 до плюс 50;
* относительная влажность при температуре 25 °С, %, не более ………….... 80;
* атмосферное давление, мм. рт. ст. .…………….………………… от 630 до 800.

# КОМПЛЕКТНОСТЬ

Таблица 2 - Комплектность

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Обозначение изделия | Наименование изделия | Кол - во | Заводской номер |
|  | КНПР.464639.014 | Приёмо-передающая антенна магнитного и электрического поля П6-319М | 1 | 151123176 |
| ***Эксплуатационная документация*** | | | | |
|  | КНПР.464639.014ПС | Паспорт | 1 | - |
| ***Прочие изделия*** | | | | |
|  | КНПР.741138.093 | Противовес | 1 | - |
|  | - | Короб транспортировочный\* | 1 | - |

\*По согласованию с потребителем.

Изделие не содержит драгметаллы.

# УСТРОЙСТВО АНТЕННЫ

Антенна приёмо - передающая магнитного и электрического поля комбинированная П6-319М (далее – антенна, изделие) представляет собой комбинированную широкополосную систему и предназначена:

* совместно с передающими устройствами - для излучения (формирования) магнитной и электрической составляющей электромагнитного поля в диапазоне 9 кГц – 30 МГц;
* совместно с измерительными приемными устройствами для измерения напряжённости магнитного поля, параметров антенных устройств, радиопомех при решении задач электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств в диапазоне частот от 9 кГц до 30 МГц. Антенна может использоваться для работы в лабораторных, заводских и полевых условиях;
* для аттестации экранированных (безэховых) камер и помещений при исследовании характеристик НСД ПЭМИН;
* для проведения испытаний на устойчивость к электрическому и магнитному полю при разработке образцов РЭА.

Антенна функционально состоит из следующих узлов:

* + несимметричного вертикального вибратора с противовесом;
  + эквивалента 50 Ом;
  + рамочной антенны;
  + фильтра синфазного тока фидера.

Функциональная схема антенны представлена на рис. 1.

**ФИЛЬТР СИНФАЗНОГО ТОКА ФИДЕРА**

**НЕСИММЕТРИЧНЫЙ ВИБРАТОР (ШТЫРЬ)**

**ЭКВИВАЛЕНТ 50 Ом**

**РАМОЧНАЯ АНТЕННА**

**(РАМКА)**

**ПРОТИВОВЕС**

П

Рисунок 1. - Функциональная схема антенны.

\*Элементы симметрирования и трансформирования на функциональной схеме не представлены.

Антенна имеет три режима работы:

* «Рамка» - подключена антенна магнитного поля;
* «Эквивалент» («Нагрузка») - подключена нагрузка 50 Ом;
* «Штырь» - подключена антенна электрического поля.

Антенна имеет коаксиальный ВЧ-вход с волновым сопротивлением 50 Ом – N типа. В составе антенны имеется синфазный фильтр тока и эквивалент антенны. Фильтр синфазного тока фидера ослабляет влияние длины фидера на погрешность коэффициента калибровки для несимметричного вертикального вибратора. Ослабление синфазного тока фидера составляет от 10 до 50 дБ в рабочем диапазоне антенны. Эквивалент служит для защиты генератора (усилителя мощности) в режиме излучения, или снижения наводок на приёмное устройство в режиме приёма во время паузы в работе антенны. Конструкция антенны предусматривает возможность её крепления на опору любого типа с присоединительным размером ¼”. Эксплуатация антенны во всех режимах измерений и поверки проводится только в комплекте с противовесом.

Приём и передача ЭМП осуществляется во всём рабочем диапазоне частот без подстройки по частоте.

***ВАЖНО!***

***Во избежание выхода антенны из строя, цикл работы, в режиме непрерывного излучения должен составлять:***

* ***при мощности 50 Вт, подаваемой на антенну - 60 минут работа – 10 минут перерыв. Данное условие должно соблюдаться при температуре окружающего воздуха более +30°С;***
* ***при максимальной мощности 100 Вт, подаваемой на антенну - 30 минут работа – 15 минут перерыв. Данное условие должно соблюдаться при температуре окружающего воздуха менее +30°С;***

***Допускается подавать на антенну импульсную пиковую мощность до 200 Вт (меандр).***

Общий вид антенны П6-319М представлен на рис.2.




Рисунок 2 – Общий вид антенны П6-319М.

# ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие антенны заявленным параметрам при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Пломбирование антенны для защиты от несанкционированного доступа производится путем наклейки логотипа предприятия - изготовителя на корпус антенны.

**Умышленное повреждение пломбировки или срыв пломбировочной наклейки, установленной предприятием – изготовителем, является нарушением целостности изделия и влечёт за собой отказ в проведении поверки (калибровки) изделия в специализированных организациях, а также гарантийного ремонта.**

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода антенны в эксплуатацию.

Гарантийное и послегарантийное техническое обслуживание и ремонт антенны производит АО «СКАРД-Электроникс» по адресу:

Россия, 305021, г. Курск, ул. Карла Маркса, 70 Б,

Тел/факс: +7 (4712) 390-632, 390-786, e-mail: [info@skard.ru](mailto:info@skard.ru)

# СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Антенна П6-319М |  | КНПР.464639.014 |  | 151123176 |
| наименование изделия |  | обозначение |  | заводской номер |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Упакована | АО «СКАРД-Электроникс» | согласно требованиям, | |
|  | наименование предприятия-изготовителя |  |  |
|  | предусмотренным в действующей технической документации. | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| упаковщик |  |  |  | Натаров Р.В. |
| должность |  | личная подпись |  | расшифровка подписи |
|  |  |  |  |  |
|  |  | число, месяц, год |  |  |

# СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Антенна П6-319М |  | КНПР.464639.014 |  | 151123176 |
| наименование изделия |  | обозначение |  | заводской номер |

Изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Заместитель генерального директора по качеству - начальник ОТК и К** | | | | |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ивлева Е.В. |
| Штамп ОТК |  | личная подпись |  | расшифровка подписи |
|  |  |  |  |  |
|  |  | число, месяц, год |  |  |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

линия отреза при поставке на экспорт

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Инженер** | | | | |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Захаров А.М. |
| **МП** |  | личная подпись |  | расшифровка подписи  По доверенности№195 от 18 апреля 2022 г. |
|  |  |  |  |  |
|  |  | число, месяц, год |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | **Заказчик (при наличии)** | |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **МП** |  | личная подпись |  | расшифровка подписи |
|  |  |  |  |  |
|  |  | число, месяц, год |  |  |
|  |  |  |  |  |

# ЗАМЕТКИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЮ.

8.1 Эксплуатационные ограничения и меры безопасности

8.1.1 Перед началом эксплуатации антенны необходимо изучить настоящий Паспорт.

8.1.2 При работе с антенной персонал должен владеть основами работы с антенно-фидерной техникой. В процессе работы с антенной запрещается её использование для решения нефункциональных задач.

8.1.3 Персонал обязан строго выполнять правила техники электробезопасности.

8.1.4 При проведении измерений соблюдайте правила техники безопасности при работе с электрическими и магнитными полями.

8.1.5 Неукоснительно соблюдать требования санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПИН 2.2.4.1191-03 "электромагнитные поля в производственных условиях" для недопущения превышения ПДУ электрического поля.

8.1.6 Запрещается эксплуатация антенны на передачу вблизи легковоспламеняющихся или взрывоопасных материалов и предметов. Запрещается эксплуатация антенны на передачу вблизи медицинских учреждений и объектов связи (телефонной, мобильной и т.д.).

8.1.7 Для формирования электромагнитного поля с помощью антенны использовать генераторы и усилители мощности, допускающими непрерывную работу с КСВ в фидере питания антенны не менее «3».

8.1.8 При выполнении работ по монтажу антенны и в процессе использования ЗАПРЕЩАЕТСЯ оказывать механические воздействия, приводящие к изменению габаритных размеров, а также целостности и исправности антенны.

8.1.9 Демонтаж антенны производить после обязательного выключения генератора и (или) усилителя мощности.

8.1.10 КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ использование измерительных кабелей, оборудованных соединителями, имеющими несовместимый стандарт резьбового и канального соединения с антенной.

8.2 Хранение

8.2.1 На хранение ставится полностью укомплектованное изделие.

8.2.2 Установлены следующие сроки хранения изделия:

* в складских условиях до 10 лет;
* в полевых условиях до 5 лет.

8.3.3 При постановке антенны на краткосрочное хранение на срок не более 3-х месяцев в складских условиях проведите очередное ТО-1.

8.2.4 При постановке антенны на длительное хранение (более 3-х месяцев) либо на краткосрочное хранение в полевых условиях проведите очередное ТО-1 и консервацию.

8.2.5 При хранении в не отапливаемом помещении хранение осуществляется в тарных ящиках, накрытых брезентом при следующих условиях:

* диапазон температуры окружающего воздуха от 213К (минус 60°С) до 323 К (плюс 50°С);
* относительная влажность воздуха 98 % при температуре 35°С.

8.2.6 Складское хранение изделия в отапливаемых хранилищах осуществляется при следующих условиях:

* диапазон температуры окружающего воздуха от 278К (плюс 5°С) до 313К (плюс 40°С);
* относительная влажность воздуха 80 % при температуре 25°С;
* в помещении для хранения не должно быть пыли, паров кислот, щелочей, а также газов, вызывающих коррозию.

# ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ.

9.1. Произведите монтаж антенны в следующей последовательности:

* извлеките антенну из упаковки или укладочного ящика;
* закрепите противовес четырьмя винтами, находящимися на дне корпуса;
* установите антенну на опору и зафиксируйте её в требуемом положении (опора в комплект антенны не входит);
* присоедините к ВЧ - соединителю антенны измерительный кабель;
* присоедините свободный разъем измерительного кабеля к входному разъему вашего измерительного прибора (в случае несоответствия сечений разъемов кабеля и измерительного прибора используйте прецизионный ВЧ переход из состава комплекта вашего измерительного прибора).

Изделие готово к работе.

При использовании антенны для измерения полей в интересах задач ЭМС (к примеру, по ГОСТ В 25803-91 и аналогичным) необходимо установить её на металлический стол и заземлить противовес с металлическим столом путём соединения, для чего в противовесе есть резьбовое соединение под винт 6 мм для крепления клеммы заземления.

9.2. Определение напряжённости электрического или магнитного поля с помощью антенны П6-319М:

Определите напряжение на выходе антенны  в месте измерения электрического или магнитного поля с помощью селективного вольтметра (анализатора спектра) в относительных единицах (dbV).

Из таблицы приложения Б возьмите значение коэффициента калибровки для электрического поля Ке (dB/m) или для магнитного поля Kh (dB/Ohmm) для заданной частоты.

Напряжённость электрического поля в относительных единицах вычислите по формуле:

(1)

Напряженность магнитного поля в относительных единицах вычислите по формуле:

(2)

Напряженность электрического поля в абсолютных единицах вычислите по формуле:

 (3)

Напряженность магнитного поля в абсолютных единицах вычислите по формуле:

 (4)

П р и м е ч а н и е: Значения коэффициента калибровки антенны, взятые из таблицы Б.1 (приложение Б), действительны при проведении измерений в дальней зоне антенны.

9.3. Работа антенны в режиме излучения.

Произведите монтаж антенны в следующей последовательности:

* установите антенну на опору и зафиксируйте её в требуемом положении (опора в комплект антенны не входит);
* присоедините к ВЧ - соединителю антенны измерительный кабель;
* присоедините свободный разъем измерительного кабеля к входному разъему вашего генератора или усилителя ВЧ (в случае несоответствия сечений разъемов кабеля и измерительного прибора используйте прецизионный ВЧ переход из состава комплекта вашего измерительного прибора).

Изделие готово к работе.

9.4. Образование электрического или магнитного поля с помощью антенны П6-319М:

Включите режим антенны в положение “Нагрузка” (“Эквивалент)”, установите необходимое напряжение на выходе генератора или усилителя ВЧ  в месте измерения электрического или магнитного поля с помощью аттенюатора генератора или усилителя ВЧ в относительных единицах (dbV)

Из таблицы Б.1 (приложения Б) возьмите значение коэффициента калибровки для электрического поля Ке (dB/m) или для магнитного поля Kh (db/Ohmm) для заданной частоты.

Напряжённость образованного электрического поля в относительных единицах вычислите по формуле:

(5)

Напряжённость образованного магнитного поля в относительных единицах вычислите по формуле:

(6)

Напряжённость образованного электрического поля в абсолютных единицах вычислите по формуле:

 (7)

Напряжённость образованного магнитного поля в абсолютных единицах вычислите по формуле:

 (8)

9.5. Возможные неисправности и методы устранения представлены в таблице 3.

Таблица 3 - Возможные неисправности и методы устранения.

| **Неисправность** | **Вероятная причина** | **Метод устранения** |
| --- | --- | --- |
| **Режим приёма** | | |
| При соединении антенны с прибором с помощью измерительного кабеля нет отклика ВЧ сигнала на анализаторе. | Недостаточный уровень ВЧ сигнала на входе измерительной антенны. | Проверить установки параметров на анализаторе спектра или проверить антенну по тестовому сигналу или сигналу с известным достаточным уровнем. |
| Поврежден ВЧ кабель из комплекта измерительного прибора. | Заменить кабель. |
| **Режим передачи** | | |
| При соединении антенны с генератором с помощью измерительного кабеля нет отклика ВЧ сигнала на приёмном устройстве. | Недостаточный уровень ВЧ сигнала на входе измерительной антенны. | Проверить установки параметров на ВЧ генераторе, или проверить установки параметров на приёмном устройстве. |
| Поврежден ВЧ кабель из комплекта измерительного прибора. | Заменить кабель. |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

10.1 В зависимости от этапов эксплуатации проводят следующие виды технического обслуживания:

* контрольный осмотр;
* техническое обслуживание №1.

10.2 Контрольный осмотр (КО) проводят перед и после использования антенны по назначению и после транспортирования.

10.3 При контрольном осмотре проведите визуальную проверку:

* состояния разъёмов антенны и кабеля;
* отсутствия механических повреждений изделий комплекта антенны.

10.4 Техническое обслуживание №1 (ТО-1) проводится один раз в год перед проведением калибровки антенны, а так же при постановке антенны на хранение и снятии с хранения.

10.5 При ТО-1 проведите работы по пункту 10.3 (КО).

10.6 Проведите очистку:

* поверхностей изделий ветошью;
* от пыли, загрязнений и окислений СВЧ соединители спиртом этиловым ректификованным техническим ГОСТ 18300-87;
* не допускается производить чистку соединителей металлическими предметами, так как можно повредить соединитель. Запрещено чистить соединители сильными растворителями, например, ацетоном, так как можно повредить пластиковую диэлектрическую опору. Чистке подвергаются внешние контактные поверхности и резьбы внешних проводников;
* запрещается чистить ватным тампоном гнездовые контакты центральных проводников, так как частицы ваты могут застревать между его ламелями;
* чистку гнездовых контактов производить промывкой спиртом этиловым ректификованным техническим с последующей продувкой сжатым воздухом.

10.7 Произведите смазку трущихся деталей крепления антенны смазкой ОКБ 122-7 ГОСТ 18179-72. Излишки смазки удалите ветошью.

# КАЛИБРОВКА АНТЕННЫ

* 1. Потребителю поставляются антенны, прошедшие первичную калибровку\*.
  2. Первичную калибровку антенны проводят до ввода в эксплуатацию, а также после ремонта; периодическую калибровку - не реже 1-го раза в год при эксплуатации в полевых условиях; не реже 1-го раза в 2 года при использовании в лабораторных условиях.

\* По согласованию с заказчиком.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

График зависимости коэффициента калибровки приёмо-передающей антенны магнитного и электрического поля от частоты.

Изделие: Антенна П6-319М зав. №151123176. Режим «Штырь».

Изделие: Антенна П6-319М зав. №151123176. Режим «Штырь».

Изделие: Антенна П6-319М зав. №151123176. Режим «Штырь».

Изделие: Антенна П6-319М зав. №151123176. Режим «Рамка».

Изделие: Антенна П6-319М зав. №151123176. Режим «Рамка».

Изделие: Антенна П6-319М зав. №151123176. Режим «Рамка».

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Значения коэффициента калибровки

антенны П6-319М для заданной частоты.

Таблица Б1.

|  |  |
| --- | --- |
| Частота, МГц | Коэффициент калибровки, дБ/м |
| ***В режиме «Штырь»*** | |
| 0,009 | 103,5 |
| 0,15 | 88,5 |
| 0,75 | 85,8 |
| 3,0 | 78,3 |
| 6,0 | 74,3 |
| 9,0 | 69,7 |
| 15,0 | 69,0 |
| 20,0 | 63,8 |
| 30,0 | 60,8 |
| ***В режиме «Рамка»*** | |
| 0,009 | 96,4 |
| 0,01 | 95,1 |
| 0,02 | 88,7 |
| 0,05 | 80,7 |
| 0,1 | 74,3 |
| 0,2 | 68,5 |
| 0,5 | 62,1 |
| 1,0 | 54,6 |
| 2,0 | 49,1 |
| 5,0 | 45,4 |
| 10,0 | 48,5 |
| 20,0 | 51,9 |
| 30,0 | 52,4 |

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Значения НЭП и НМП на расстоянии 1 метр

антенны П6-319М для заданной частоты.

Таблица В1.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Штырь | | |  | Рамка | | |
| НЭП на расстоянии 1м | | |  | НМП на расстоянии 1м | | |
| кГц | 10 Вт | 50 Вт |  | кГц | 10 Вт | 50 Вт |
| 9 | 113 | 120 |  | 9 | 83 | 90 |
| 10 | 114 | 121 |  | 10 | 84 | 91 |
| 20 | 120 | 127 |  | 20 | 81 | 88 |
| 50 | 122 | 129 |  | 50 | 80 | 87 |
| 100 | 122 | 129 |  | 100 | 81 | 88 |
| 200 | 122 | 129 |  | 200 | 80 | 87 |
| 500 | 122 | 129 |  | 500 | 81 | 88 |
| 1000 | 123 | 130 |  | 1000 | 81 | 88 |
| 2000 | 122 | 129 |  | 2000 | 80 | 87 |
| 5000 | 122 | 129 |  | 5000 | 78 | 85 |
| 10000 | 122 | 129 |  | 10000 | 68 | 75 |
| 15000 | 121 | 128 |  | 15000 | 62 | 69 |
| 20000 | 119 | 126 |  | 20000 | 59 | 66 |
| 30000 | 118 | 125 |  | 30000 | 57 | 64 |
|  | dBuV/m | dBuV/m |  |  | dBuA/m | dBuA/m |