Антенна сверхШИРОКОПОЛОСНАЯ измерительная РЕКОНФИГУРИРУЕМАЯ БИКОНИЧЕСКАЯ

П6-111

КНПР.464641.028

Заводской №1524113751048

ФОРМУЛЯР

КНПР.464641.028 ФО

Компания АО «СКАРД – Электроникс» является разработчиком, производителем и поставщиком широкой номенклатуры радиоэлектронной продукции.

Ознакомиться или скачать эксплуатационную документацию на антенну вы можете, отсканировав данный QR-код.

СОДЕРЖАНИЕ

Лист

1	ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ	4

2	ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ	4

3	МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	4

4	ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИЗДЕЛИЯ	7

5	КОМПЛЕКТНОСТЬ	7

6	РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ	8

7	КОНСЕРВАЦИЯ	9

8	СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ	10

9	СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ	11

10	ДВИЖЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ	12

11	УЧЕТ РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ	15

12	УЧЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ	17

13	УЧЕТ РАБОТЫ ПО БЮЛЛЕТЕНЯМ И УКАЗАНИЯМ	18

14	РАБОТЫ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ	19

15	ПЕРИОДИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ОСНОВНЫХ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ И ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК	20

16	СВЕДЕНИЯ О ХРАНЕНИИ	22

17	РЕМОНТ	23

18	ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ	29

19	СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ	31

20	КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ ИЗДЕЛИЯ И ВЕДЕНИЯ ФОРМУЛЯРА	32

ПРИЛОЖЕНИЕ А График зависимости коэффициента усиления от частоты.	33

ПРИЛОЖЕНИЕ Б Значения коэффициента калибровки для заданной частоты.	35

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

  - Перед эксплуатацией антенны сверхширокополосной измерительной реконфигурируемой биконической П6-111 (далее – антенна, изделие) необходимо ознакомиться с руководством по эксплуатации антенны.

  - Формуляр должен постоянно находиться с антенной.

  - Все записи в формуляре (ФО) делаются только чернилами, отчетливо и аккуратно. При записи в ФО не допускаются записи карандашом, смывающимися чернилами и подчистки. Неправильная запись должна быть аккуратно зачеркнута, вместо нее записана новая, заверяемая ответственным лицом. После подписи проставляют фамилию и инициалы ответственного лица (вместо подписи допускается проставлять личный штамп исполнителя).

  - Учет работы производят в тех же единицах, что и ресурс работы.

  - При передаче антенны на другое предприятие суммирующие записи по наработке заверяют печатью предприятия, передающего антенну.

Авторские права на изделие принадлежат АО «СКАРД - Электроникс»:

- все конструктивные и схематические решения, примененные в изделиях, являются интеллектуальной собственностью АО «СКАРД - Электроникс»;

- любое копирование, или применение использованных в изделии схемотехнических и конструктивных решений, а также использование изделия в качестве базовой технологии для разработки аналогичных изделий не допускается.

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

  - Наименование: Антенна сверхширокополосная измерительная реконфигурируемая биконическая П6-111.

  - Обозначение: КНПР.464641.028.

  - Изготовитель: Акционерное Общество «СКАРД-Электроникс».

  - Адрес предприятия - изготовителя: Россия, г. Курск, ул. К. Маркса 70Б, тел./факс +7(4712)390-786.

  - Дата изготовления изделия: 19 февраля 2026 г.

  - Заводской номер изделия: 1524113751048.

  - Антенна измерительная дипольная П6-111 зарегистрирована в ФИФ по обеспечению единства измерений, регистрационный номер 898003-23.

МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Т а б л и ц а 1 – Основные метрологические характеристики

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Диапазон частот, МГц: - с диполем большим, МГц - с диполем малым, МГц | от 30 до 300 от 300 до 1000 |
| КСВН входа с диполем большим не более: - в диапазоне частот от 30 до 80 МГц включительно - в диапазоне частот свыше 80 до 300 МГц | 3,2 3,0 |
| КСВН входа с диполем малым, не более: | 3,0 |
| Коэффициент калибровки в диапазоне частот, 30,0 ÷ 300,0 МГЦ (большой диполь), дБ/м | от 5,0 до 22,0 |
| Коэффициент калибровки в диапазоне частот, 300,0 ÷ 1000,0 МГЦ (малый диполь), дБ/м | от 17,0 до 35,0 |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности коэффициента калибровки не более, дБ: - с диполем большим - с диполем малым | ±2,0 ±2,0 |

Примечание: Коэффициент калибровки антенны (Кк) для заданной частоты определяется по значениям табличной части Свидетельства о Поверке, или графику (приложение А), либо по таблице (приложение Б) Формуляра, придаваемым к антенне, и действительны при проведении измерений в дальней зоне. Кк уточняется по результатам периодической поверки антенны.

Т а б л и ц а 2 – Основные технические характеристики

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Тип СВЧ соединителя* | N-розетка |
| Импеданс, Ом | 50,0 |
| Тип поляризации | Линейная |
| Масса антенны, кг, не более - с большими диполями - с малыми диполями | 1,4 0,5 |
| Габаритные размеры, мм: - с большими диполями - с малыми диполями | 1329,0х508,0х497,0 417,0х350,0х147,0 |
| Рабочие условия применения: - температура окружающей среды, °С - относительная влажность воздуха при температуре 35 °С - атмосферное давление, мм рт. ст. | от минус 40 до плюс 50; не более 98 % от 630 до 800. |

2

2

2

2

2

2

Записи о контроле технических параметров изделия производятся в таблице 3. В графе таблицы «Наработка с начала эксплуатации» необходимо указывать параметр в соответствии с разделом формуляра 6 «Ресурсы, сроки службы и хранения. Гарантии изготовителя»

Т а б л и ц а 3 – Результаты контроля

| Дата | Причина контроля | Наработка с начала эксплуатации | Результат контроля |  |  | Должность, фамилия и подпись проводящего контроль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИЗДЕЛИЯ

  - При транспортировании, во избежание смещений и ударов, упакованная антенна должна быть надежно закреплена, а также защищена от воздействия атмосферных осадков в соответствии с требованиями, изложенными в руководстве по эксплуатации.

  - Не допускается перевозка в одном вагоне или кузове с антенной кислот, щелочей и подобных агрессивных материалов.

  - При эксплуатации и техническом обслуживании антенны не допускайте механических повреждений изделия.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

  - Комплектность  изделия приведена в таблице 4.

Т а б л и ц а 4 – Комплектность

| №п/п | Наименование изделия | Обозначение изделия | Кол-во, шт. | Зав. № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Антенна сверхширокополосная измерительная реконфигурируемая биконическая П6-111 в составе: – вибратор диапазона 30÷300 МГц* – вибратор диапазона 300÷1000 МГц* – траверса Т-образная | КНПР.464641.028 | 2 2 1 | 1524113751048 - - - |
| Эксплуатационная документация |  |  |  |  |
|  | Формуляр | КНПР.464641.028ФО | 1 | - |
|  | Руководство по эксплуатации* | КНПР.464641.028РЭ | - | - |
|  | Методика поверки* | МП П6-111-2022 | - | - |
| Прочие изделия |  |  |  |  |
|  | Кронштейн* | КНПР.418951.001 | 1 | - |
|  | Короб транспортировочный * | - | 1 | - |

* Поставляется по согласованию с Заказчиком

Ознакомиться или скачать эксплуатационную документацию на антенну Вы можете, отсканировав QR-код, размещённый на второй странице Формуляра.

Изделие не содержит драгметаллы.

РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

  - Ресурс антенны до капитального ремонта антенны: 36 месяцев.

  - Гарантийный срок хранения антенны при отсутствии в воздухе паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей в упаковке и консервации изготовителя:

- 2 года в отапливаемых хранилищах;

- 1 год в неотапливаемых хранилищах.

  - Назначенный срок службы 10 лет, включая гарантийный срок хранения.

  - Гарантийный срок эксплуатации антенны: 18 месяцев.

  - Указанный ресурс, срок службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

линия отреза при поставке на экспорт

  - Гарантийный срок хранения исчисляется со дня приёмки изделия ОТК на предприятии изготовителе. Гарантийный срок эксплуатации исчисляется со дня ввода антенны в эксплуатацию в пределах гарантийного срока хранения.

  - Гарантийный срок эксплуатации продлевается на период от получения рекламации до введения антенны в эксплуатацию силами предприятия-изготовителя.

  - Действие гарантийных обязательств прекращается при истечении гарантийного срока.

  - Гарантии предприятия изготовителя не распространяются на неисправности, вызванные нарушением правил транспортировки, хранения и эксплуатации.

  - Гарантии предприятия изготовителя снимаются:

- на неисправности, возникшие в результате воздействия окружающей среды (дождь, снег, град, гроза и т.п.), наступления форс-мажорных обстоятельств (пожар, наводнение, землетрясение и др.) или влияния случайных внешних факторов (броски напряжения в электрической сети и пр.):

- на неисправности, вызванные нарушением правил транспортировки, хранения и эксплуатации;

- на неисправности, вызванные ремонтом или модификацией изделия лицами, не уполномоченными на это Производителем;

- на изделие, имеющее внешние дефекты (явные механические повреждения).

Гарантийное и послегарантийное техническое обслуживание, ремонт антенны производит АО «СКАРД-Электроникс» по адресу:

Россия, 305021, Курск, ул. Карла Маркса 70Б,

Тел/факс: +7 (4712) 390-632, 390-786, e-mail: info@skard.ru

КОНСЕРВАЦИЯ

7.1 Сведения о консервации, расконсервации и переконсервации антенны записываются потребителем в таблицу 5.

Т а б л и ц а  5 – Консервация, расконсервация и переконсервация

| Дата | Наименование работы | Срок действия; годы | - Должность, фамилия и подпись |
| --- | --- | --- | --- |

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

| Антенна П6-111 |  | КНПР.464641.028 |  | №1524113751048 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование изделия |  | обозначение |  | заводской номер |

| Упакован (а) |  | АО «СКАРД-Электроникс» | согласно требованиям, предусмотренным |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | наименование или код изготовителя |  |  |
|  |  | в действующей технической документации. |  |  |

| упаковщик |  |  |  | Мельников С.В. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| должность |  | личная подпись |  | расшифровка подписи |
|  |  | число, месяц, год |  |  |

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

| Антенна П6-111 |  | КНПР.464641.028 |  | №1524113751048 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование изделия |  | обозначение |  | заводской номер |

изготовлен(а) и принят(а) в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан(а) годным(ой) для эксплуатации.

| Заместитель генерального директора по качеству - начальник ОТК и К |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ивлева Е.В. |
| Штамп ОТК |  | личная подпись |  | расшифровка подписи |
|  |  | число, месяц, год |  |  |
| линия отреза при поставке на экспорт |  |  |  |  |

| Инженер |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Захаров А.М. |
| МП |  | личная подпись |  | расшифровка подписи |
|  |  |  |  | По доверенности №4 от 27 мая 2024 г. |
|  |  | число, месяц, год |  |  |
|  |  | Заказчик (при наличии) |  |  |
| МП |  | личная подпись |  | расшифровка подписи |
|  |  | число, месяц, год |  |  |

10

10

10

10

10

ДВИЖЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Т а б л и ц а 6 – Движение изделия при эксплуатации

| Дата установ-ки | Где установлено | Дата снятия | наработка |  | Причина снятия | Подпись лица, проводившего установку (снятие) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с начала эксплуатации | после последнего ремонта |  |  |

Т а б л и ц а 7 – Приём и передача изделия

| Дата | Состояние изделия | Основание (наименование, номер и дата документа) | Предприятие, должность и подпись |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сдавшего | принявшего |  |

Т а б л и ц а 8 – Сведения о закреплении изделия  при эксплуатации

| Наименование изделия (составной части) и обозначение | Должность, фамилия и инициалы | Основание (наименование, номер и дата документа) |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | закрепление | открепление |  |

УЧЕТ РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ

Т а б л и ц а 9 – Учёт работы изделия

| Дата | Цель работы | Время |  | Продолжитель-ность работы |  | Наработка |  |  |  | Кто прово-дит работу |  | Должность, фамилия и подпись ведущего формуляр |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала работы | окон-чания работы |  |  | после последнего ремонта |  | с начала эксплуа-тации |  |  |  |  |  |

УЧЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Т а б л и ц а  10 – Учёт технического обслуживания

| Дата | Вид технического обслуживания | Наработка |  | Основание (наименование, номер и дата документа) | Должность, фамилия и подпись |  | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | после последнего ремонта | с начала эксплуата-ции |  | выполнившего работу | проверившего работу |  |

УЧЕТ РАБОТЫ ПО БЮЛЛЕТЕНЯМ И УКАЗАНИЯМ

Т а б л и ц а 11 – Учёт работы по бюллетеням и указаниям

| Номер бюллетеня (указания) | Краткое содержание работы | Установленный срок выполнения | Дата выполнения | Должность, фамилия и подпись |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | выполнившего работу | проверившего работу |

РАБОТЫ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

14.1 Учет выполнения работ. Записи о внеплановых работах по текущему ремонту антенны при эксплуатации, включая замену отдельных составных частей, потребитель вносит в Таблицу 12.

Т а б л и ц а 12 – Учет выполнения работ

| Дата | Наименование работы и причина ее выполнения | Должность, фамилия и подпись |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | выполнившего работу | проверившего работу |  |

14.2. Особые замечания по эксплуатации и аварийным случаям. Потребителем в произвольной форме выполняются записи, содержащие сведения об основных замечаниях по эксплуатации и данные по аварийным случаям, возникшим из-за неисправности изделия, а также о принятых мерах по их устранению.

ПЕРИОДИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ОСНОВНЫХ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ И ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК

15.1 Поверка антенны проводится в соответствии с методикой поверки МП П6-111-2022.

15.2. Записи о результатах поверки П6-111 потребитель вносит в Таблицу 13.

Т а б л и ц а 13 – Периодическая поверка

| 22 22 22 22 Наименование и единица измерения проверяемой характеристики | Значение | Перио-дичность контроля | Результаты контроля |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Дата |  | Зна-чение | Дата | Зна-чение | Дата | Зна-чение |
| КСВН входа с большим диполем не более: - в диапазоне частот от 30 до 80 МГц - в диапазоне частот от 80 до 300 МГц | 3,2 3,0 | 24 мес. |  |  |  |  |  |  |  |
| КСВН входа с малым диполем, не более | 3,0 | 24 мес. |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент калибровки в диапазоне частот, 30,0 ÷ 300,0 МГц, дБ/м | от 5,0 до 22,0 | 24 мес. |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент калибровки в диапазоне частот, 300,0 ÷ 1000,0 МГц, дБ/м | от 17,0 до 35,0 | 24 мес. |  |  |  |  |  |  |  |
| Пределы погрешности измерения коэффициента калибровки не более, дБ | ± 2,0 | 24 мес. |  |  |  |  |  |  |  |
| Заключение о годности для дальнейшей эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КСВН входа с большим диполем не более: - в диапазоне частот от 30 до 80 МГц - в диапазоне частот от 80 до 300 МГц | 3,2 3,0 | 24 мес. |  |  |  |  |  |  |  |
| КСВН входа с малым диполем, не более | 3,0 | 24 мес. |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент калибровки в диапазоне частот, 30,0 ÷ 300,0 МГц, дБ/м не более | от 5,0 до 22,0 | 24 мес. |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент калибровки в диапазоне частот, 300,0 ÷ 1000,0 МГц, дБ/м, не более | от 17,0 до 35,0 | 24 мес. |  |  |  |  |  |  |  |
| Пределы погрешности измерения коэффициента калибровки не более, дБ | ± 2,0 | 24 мес. |  |  |  |  |  |  |  |
| Заключение о годности для дальнейшей эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение Таблицы 13

| 22 22 22 22 Наименование и единица измерения проверяемой характеристики | Значение | Перио-дичность контроля | Результаты контроля |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Дата |  | Зна-чение | Дата | Зна-чение | Дата | Зна-чение |
| КСВН входа с большим диполем не более: - в диапазоне частот от 30 до 80 МГц - в диапазоне частот от 80 до 300 МГц | 3,2 3,0 | 24 мес. |  |  |  |  |  |  |  |
| КСВН входа с малым диполем, не более | 3,0 | 24 мес. |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент калибровки в диапазоне частот, 30,0 ÷ 300,0 МГц, дБ/м | от 5,0 до 22,0 | 24 мес. |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент калибровки в диапазоне частот, 300,0 ÷ 1000,0 МГц, дБ/м | от 17,0 до 35,0 | 24 мес. |  |  |  |  |  |  |  |
| Пределы погрешности измерения коэффициента калибровки не более, дБ | ± 2,0 | 24 мес. |  |  |  |  |  |  |  |
| Заключение о годности для дальнейшей эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КСВН входа с большим диполем не более: - в диапазоне частот от 30 до 80 МГц - в диапазоне частот от 80 до 300 МГц | 3,2 3,0 | 24 мес. |  |  |  |  |  |  |  |
| КСВН входа с малым диполем, не более | 3,0 | 24 мес. |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент калибровки в диапазоне частот, 30,0 ÷ 300,0 МГц, дБ/м не более | от 5,0 до 22,0 | 24 мес. |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент калибровки в диапазоне частот, 300,0 ÷ 1000,0 МГц, дБ/м, не более | от 17,0 до 35,0 | 24 мес. |  |  |  |  |  |  |  |
| Пределы погрешности измерения коэффициента калибровки не более, дБ | ± 2,0 | 24 мес. |  |  |  |  |  |  |  |
| Заключение о годности для дальнейшей эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

СВЕДЕНИЯ О ХРАНЕНИИ

Т а б л и ц а 14 - Хранение

| Дата |  | Условия хранения | Вид хранения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| приемки на хранение | снятия с хранения |  |  |  |

РЕМОНТ

| КРАТКИЕ ЗАПИСИ О ПРОИЗВЕДЕННОМ РЕМОНТЕ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | № |
| наименование изделия |  | обозначение |  |  | заводской номер |
| предприятие |  | дата |  |  |  |
| Наработка с начала эксплуатации |  |  |  |  |  |
|  |  | параметр, характеризующий ресурс или срок службы |  |  |  |
| Наработка после последнего ремонта |  |  |  |  |  |
|  |  | параметр, характеризующий ресурс или срок службы |  |  |  |
| Причина поступления в ремонт |  |  |  |  |  |
| Сведения о произведенном ремонте |  |  |  |  |  |
|  |  | вид ремонта и краткие сведения о ремонте |  |  |  |

ДАННЫЕ ПРИЕМО-СДАТОЧНЫХ ИСПЫТАНИЙ

| Свидетельство о приемке и гарантии |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | № |
| наименование изделия |  |  | обозначение |  |  |  | заводской номер |
| вид ремонта |  |  | наименование предприятия, условное обозначение |  |  |  |  |
| согласно |  |  |  |  |  |  |  |
| вид документа |  |  |  |  |  |  |  |
| Принят(а) в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан(а) годным(ой) для эксплуатации. |  |  |  |  |  |  |  |
| Ресурс до очередного ремонта |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | параметр, определяющий ресурс |  |  |  |
| в течение срока службы |  |  |  | лет |  |  |  |
| (года), в том числе срок хранения |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | условия хранения лет (года). |  |  |  |
| Исполнитель ремонта гарантирует соответствие изделия требованиям действующей технической документации при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Начальник ОТК |  |  |  |  |  |
| Штамп ОТК |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | личная подпись |  |  | расшифровка подписи |
|  |  |  |  | число, месяц, год |  |  |  |

| КРАТКИЕ ЗАПИСИ О ПРОИЗВЕДЕННОМ РЕМОНТЕ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | № |
| наименование изделия |  | обозначение |  |  | заводской номер |
| предприятие |  | дата |  |  |  |
| Наработка с начала эксплуатации |  |  |  |  |  |
|  |  | параметр, характеризующий ресурс или срок службы |  |  |  |
| Наработка после последнего ремонта |  |  |  |  |  |
|  |  | параметр, характеризующий ресурс или срок службы |  |  |  |
| Причина поступления в ремонт |  |  |  |  |  |
| Сведения о произведенном ремонте |  |  |  |  |  |
|  |  | вид ремонта и краткие сведения о ремонте |  |  |  |

ДАННЫЕ ПРИЕМО-СДАТОЧНЫХ ИСПЫТАНИЙ

| Свидетельство о приемке и гарантии |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | № |
| наименование изделия |  | обозначение |  |  |  | заводской номер |
| вид ремонта |  | наименование предприятия, условное обозначение |  |  |  |  |
| согласно |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вид документа |  |  |  |  |
| Принят(а) в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан(а) годным(ой) для эксплуатации. |  |  |  |  |  |  |
| Ресурс до очередного ремонта |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | параметр, определяющий ресурс |  |  |  |
| в течение срока службы |  |  | лет |  |  |  |
| (года), в том числе срок хранения |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | условия хранения лет (года). |  |  |  |
| Исполнитель ремонта гарантирует соответствие изделия требованиям действующей технической документации при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации. |  |  |  |  |  |  |
|  | Начальник ОТК |  |  |  |  |  |
| Штамп ОТК |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | личная подпись |  |  | расшифровка подписи |
|  |  |  | число, месяц, год |  |  |  |

| КРАТКИЕ ЗАПИСИ О ПРОИЗВЕДЕННОМ РЕМОНТЕ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | № |
| наименование изделия |  | обозначение |  |  | заводской номер |
| предприятие |  | дата |  |  |  |
| Наработка с начала эксплуатации |  |  |  |  |  |
|  |  | параметр, характеризующий ресурс или срок службы |  |  |  |
| Наработка после последнего ремонта |  |  |  |  |  |
|  |  | параметр, характеризующий ресурс или срок службы |  |  |  |
| Причина поступления в ремонт |  |  |  |  |  |
| Сведения о произведенном ремонте |  |  |  |  |  |
|  |  | вид ремонта и краткие сведения о ремонте |  |  |  |

ДАННЫЕ ПРИЕМО-СДАТОЧНЫХ ИСПЫТАНИЙ

| Свидетельство о приемке и гарантии |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | № |
| наименование изделия |  | обозначение |  |  |  | заводской номер |
| вид ремонта |  | наименование предприятия, условное обозначение |  |  |  |  |
| согласно |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вид документа |  |  |  |  |
| Принят(а) в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан(а) годным(ой) для эксплуатации. |  |  |  |  |  |  |
| Ресурс до очередного ремонта |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | параметр, определяющий ресурс |  |  |  |
| в течение срока службы |  |  | лет |  |  |  |
| (года), в том числе срок хранения |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | условия хранения лет (года). |  |  |  |
| Исполнитель ремонта гарантирует соответствие изделия требованиям действующей технической документации при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации. |  |  |  |  |  |  |
|  | Начальник ОТК |  |  |  |  |  |
| Штамп ОТК |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | личная подпись |  |  | расшифровка подписи |
|  |  |  | число, месяц, год |  |  |  |

ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ

СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

  - После принятия решения о невозможности восстановления антенны или выработки ресурса изделие подлежит утилизации. Изделие разбирается.

  - Особых мер безопасности при выполнении указанных работ не требуется. При проведении работ по утилизации антенны следует руководствоваться действующими на предприятии нормативными документами по безопасности труда, правилами технической эксплуатации электроприборов и правилами техники безопасности при эксплуатации электроприборов.

КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ ИЗДЕЛИЯ И ВЕДЕНИЯ ФОРМУЛЯРА

Т а б л и ц а 15 – Контроль состояния изделия и ведения формуляра

| Дата | Вид контроля | Должность проверяющего | Заключение и оценка проверяющего |  | Подпись проверяющего | Отметка об устранении замечания и подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по состоянию изделия | по ведению формуляра |  |  |

### ПРИЛОЖЕНИЕ А
График зависимости коэффициента калибровки от частоты.

Изделие: Антенна П6-111 зав. №1524113751048. Диапазон частот 30,0÷300,0 МГц. Большие диполи

Изделие: Антенна П6-111 зав. №1524113751048. Диапазон частот 300,0÷1000,0 МГц. Малые диполи

### ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Значения коэффициента калибровки для заданной частоты.

Изделие: Антенна сверхширокополосная измерительная реконфигурируемая 
биконическая П6-111 зав. № 1524113751048

Таблица Б1

| Большие диполи |  |  | Малые диполи |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Частота, МГц | Коэффициент калибровки дБ(м-1) |  | Частота, МГц | Коэффициент калибровки дБ(м-1) |
| 30 | 16,7 |  | 300 | 17,1 |
| 40 | 14,8 |  | 350 | 19,6 |
| 50 | 11,6 |  | 400 | 21,1 |
| 60 | 11,3 |  | 450 | 21,3 |
| 70 | 10,2 |  | 500 | 21,0 |
| 80 | 10,2 |  | 550 | 23,1 |
| 90 | 13,0 |  | 600 | 25,3 |
| 100 | 13,3 |  | 650 | 25,2 |
| 120 | 12,9 |  | 700 | 24,9 |
| 140 | 14,2 |  | 750 | 25,7 |
| 160 | 15,9 |  | 800 | 26,8 |
| 180 | 16,9 |  | 850 | 28,3 |
| 200 | 17,2 |  | 900 | 29,6 |
| 220 | 17,0 |  | 950 | 30,6 |
| 240 | 17,1 |  | 1000 | 32,2 |
| 260 | 16,1 |  |  |  |
| 280 | 16,6 |  |  |  |
| 300 | 16,3 |  |  |  |

| Итого в формуляре пронумеровано листов |  |  |  | 35 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Заместитель генерального директора по качеству - начальник ОТК и К |  |  |  | Ивлева Е.В. |
| Штамп ОТК |  | личная подпись |  | расшифровка подписи |
|  |  | число, месяц, год |  |  |