ПРИЁМО-ПЕРЕДАЮЩАЯ Антенна МАГНИТНОГО И ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ КОМБИНИРОВАННАЯ

П6-319М

КНПР.464639.010

Заводской №1525061521824

ФОРМУЛЯР

КНПР.464639.010 ФО

АО «СКАРД – Электроникс» является разработчиком, производителем и поставщиком широкой номенклатуры радиоэлектронной продукции.

Ознакомиться или скачать эксплуатационную документацию на изделие вы можете, отсканировав данный QR-код.

СОДЕРЖАНИЕ

Лист

1	ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ	4

2	ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ	4

3	ОСНОВНЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	4

4	ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИЗДЕЛИЯ	7

5	КОМПЛЕКТНОСТЬ	7

6	РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ	8

7	КОНСЕРВАЦИЯ	9

8	СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ	10

9	СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ	11

10	ДВИЖЕНИЕ П6-319М ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ	12

11	УЧЕТ РАБОТЫ П6-319М	15

12	УЧЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ	17

13	УЧЕТ РАБОТЫ ПО БЮЛЛЕТЕНЯМ И УКАЗАНИЯМ	18

14	РАБОТЫ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ	19

15	ПЕРИОДИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ОСНОВНЫХ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ И ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК	20

16	СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ	22

17	СВЕДЕНИЯ О ХРАНЕНИИ	23

18	РЕМОНТ	24

19	ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ	30

20	СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ	31

21	КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ ИЗДЕЛИЯ И ВЕДЕНИЯ ФОРМУЛЯРА	32

ПРИЛОЖЕНИЕ А График зависимости коэффициента калибровки от частоты.	33

ПРИЛОЖЕНИЕ Б Значения коэффициента калибровки для заданной частоты.	35

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Перед эксплуатацией необходимо изучить руководство по эксплуатации приёмо-передающей антенны магнитного и электрического поля комбинированной П6-319М (далее антенна).

  - Формуляр должен постоянно находиться с изделием.

  - Все записи в формуляре (ФО) делаются только чернилами, отчетливо и аккуратно. При записи в ФО не допускаются записи карандашом, смывающимися чернилами и подчистки. Неправильная запись должна быть аккуратно зачеркнута и рядом записана новая, которую заверяет ответственное лицо. После подписи проставляют фамилию и инициалы ответственного лица, вместо подписи допускается проставлять личный штамп исполнителя.

  - Учет работы производят в тех же единицах, что и ресурс работы.

  - Обязательные отметки: даты ввода П6-319М (раздел 10) в эксплуатацию, постановки на хранение (раздел 7) и о проведении технического обслуживания (раздел 12).

  - При передаче П6-319М на другое предприятие суммирующие записи по наработке заверяют печатью предприятия, передающего П6-319М.

Авторские права на изделие принадлежат АО «СКАРД - Электроникс»:

- все конструктивные и схематические решения, примененные в изделиях, являются интеллектуальной собственностью АО «СКАРД - Электроникс»;

- любое копирование, или применение использованных в изделии схемотехнических и конструктивных решений, а также использование изделия в качестве базовой технологии для разработки аналогичных изделий не допускается.

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

  - Наименование: Приёмо-передающая антенна магнитного и электрического поля комбинированная П6-319М.

  - Обозначение: КНПР.464639.010.

  - Изготовитель: Акционерное Общество «СКАРД - Электроникс».

  - Адрес предприятия - изготовителя: г. Курск, ул. Карла Маркса 70Б, 
тел./факс +7(4712) 390632.

  - Дата изготовления изделия: 02 марта 2026 г.

  - Заводской номер изделия: 1525061521824.

  - Приёмо-передающая антенна магнитного и электрического поля комбинированная П6-319М внесена в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений, регистрационный № 86146-22 и допущена к применению в Российской федерации.

ОСНОВНЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1 – Метрологические характеристики

| Наименование параметра | Значение по ТУ |
| --- | --- |
| Диапазон рабочих частот, МГц | 0,009 … 30,000 включ. |
| Коэффициент калибровки в диапазоне рабочих частот для электрического поля, дБ (м-1) | от 45 до 105 |
| Коэффициент калибровки в диапазоне рабочих частот для магнитного поля, дБ (м-1) | от 45 до 100 |
| Пределы допускаемой погрешности измерения коэффициента калибровки антенны не более, дБ | ± 2,0 |

Примечание: Коэффициент калибровки антенны (Кк) для заданной частоты определяется по значениям табличной части Свидетельства о Поверке, или графику (приложение А), либо по таблице (приложение Б) Формуляра, придаваемым к антенне. Кк уточняется по результатам периодической поверки антенны.

Таблица 2 – Технические характеристики

| Наименование параметра | Значение по ТУ |
| --- | --- |
| Поляризация | Линейная |
| Максимальная подводимая мощность, (Вт), не более | 5,0 |
| Тип выходного ВЧ соединителя | Розетка N типа |
| Масса антенны не более, кг | 2,2 |
| Габаритные размеры мм: | 642х540х487 |
| Рабочие условия эксплуатации: - температура воздуха, °С - относительная влажность при температуре 35°С, не более - атмосферное давление, мм. рт. ст. | от минус 40 до плюс 50 98 % от 630 до 800 |

  - При необходимости производится контроль технических параметров изделия. Записи о контроле технических параметров изделия производятся в таблице 3. В графе таблицы «Наработка с начала эксплуатации» необходимо указывать параметр в соответствии с подразделом формуляра №6 «Ресурсы, сроки службы и хранение».

Таблица 3 Контроль технических параметров изделия

| Дата | Причина контроля | Наработка с начала эксплуатации | Результаты контроля |  |  | Должность, фамилия и подпись проводящего контроль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИЗДЕЛИЯ

  - При транспортировании, во избежание смещений и ударов упакованная антенна должна быть надежно закреплена, а также защищена от воздействия атмосферных осадков.

  - Не допускается перевозка в одном вагоне или кузове с антеннами кислот, щелочей и подобных агрессивных материалов.

  - При монтаже, эксплуатации и техническом антенн не допускайте механических повреждений изделия.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

  - Состав изделия приведен в таблице 4.

Таблица 4 – Комплектность

| № п/п | Обозначение изделия | Наименование изделия | Кол - во | Заводской номер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КНПР.464639.010 | Приёмо-передающая антенна магнитного и электрического поля П6-319М | 1 | 1525061521824 |
| Эксплуатационная документация |  |  |  |  |
|  | КНПР.464639.010ФО | Формуляр | 1 | - |
|  | КНПР.464639.009 РЭ | Руководство по эксплуатации* | - | - |
|  | МП П6-319 (2022-mp86146-22) | Методика поверки* | - | - |
| Прочие изделия |  |  |  |  |
|  | КНПР.741138.093 | Противовес | 1 | - |
|  | - | Короб транспортировочный* | 1 | - |

*По согласованию с Заказчиком.

Изделие не содержит драгметаллы.

Ознакомиться или скачать эксплуатационную документацию на антенну Вы можете, отсканировав QR-код, размещённый на второй странице Формуляра.

РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

  - Ресурс антенны до капитального ремонта антенны: 36 месяцев.

  - Ресурс антенны до капитального ремонта антенны: 36 месяцев.

  - Гарантийный срок хранения антенны при отсутствии в воздухе паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей в упаковке и консервации изготовителя:

- 2 года в отапливаемых хранилищах;

- 1 год в неотапливаемых хранилищах.

  - Назначенный срок службы 10 лет, включая гарантийный срок хранения.

  - Гарантийный срок эксплуатации антенны: 18 месяцев.

  - Указанный ресурс, срок службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

линия отреза при поставке на экспорт

  - Гарантийный срок хранения исчисляется со дня приёмки изделия ОТК на предприятии изготовителе. Гарантийный срок эксплуатации исчисляется со дня ввода антенны в эксплуатацию в пределах гарантийного срока хранения.

  - Гарантийный срок эксплуатации продлевается на период от получения рекламации до введения антенны в эксплуатацию силами предприятия-изготовителя.

  - Действие гарантийных обязательств прекращается при истечении гарантийного срока.

  - Гарантии предприятия изготовителя не распространяются на неисправности, вызванные нарушением правил транспортировки, хранения и эксплуатации.

  - Гарантии предприятия изготовителя снимаются:

- на неисправности, возникшие в результате воздействия окружающей среды (дождь, снег, град, гроза и т.п.), наступления форс-мажорных обстоятельств (пожар, наводнение, землетрясение и др.) или влияния случайных внешних факторов (броски напряжения в электрической сети и пр.):

- на неисправности, вызванные нарушением правил транспортировки, хранения и эксплуатации;

- на неисправности, вызванные ремонтом или модификацией изделия лицами, не уполномоченными на это Производителем;

- на изделие, имеющее внешние дефекты (явные механические повреждения).

ВНИМАНИЕ! Умышленное повреждение пломбировки или срыв пломбировочной наклейки, установленной предприятием – изготовителем, является нарушением целостности изделия и влечёт за собой отказ в проведении поверки (калибровки) изделия в специализированных организациях, а также гарантийного ремонта.

Гарантийное и послегарантийное техническое обслуживание, ремонт антенны производит АО «СКАРД-Электроникс» по адресу:

Россия, 305021, Курск, ул. Карла Маркса 70Б,

Тел/факс: +7 (4712) 390-632, 390-786, e-mail: info@skard.ru

- КОНСЕРВАЦИЯ

  - Сведения о консервации, расконсервации и переконсервации П6-319М записываются потребителем в таблицу 5.

Таблица 5 Сведения о консервации, расконсервации и переконсервации

| Дата | Наименование работы | Срок действия; годы | - Должность, фамилия и подпись |
| --- | --- | --- | --- |

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

| Антенна П6-319М |  |  |  |  | КНПР.464639.010 |  |  |  |  | 1525061521824 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование изделия |  |  |  |  | обозначение |  |  |  |  | заводской номер |
| Упакована | АО «СКАРД – Электроникс» |  |  |  |  | согласно требованиям, |  |  |  |  |  |
|  | наименование или код изготовителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| предусмотренным в действующей технической документации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| упаковщик |  |  |  |  |  |  |  |  | Мельников С.В. |  |  |
| должность |  |  |  | личная подпись |  |  |  |  | расшифровка подписи |  |  |
|  |  |  |  | число, месяц, год |  |  |  |  |  |  |  |

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

| Антенна П6-319М |  | КНПР.464639.010 |  | 1525061521824 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование изделия |  | обозначение |  | заводской номер |

| Заместитель генерального директора по качеству - начальник ОТК и К |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ивлева Е.В. |
| Штамп ОТК |  | личная подпись |  | расшифровка подписи |
|  |  | число, месяц, год |  |  |

| Инженер |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Захаров А.М. |
| МП |  | личная подпись |  | расшифровка подписи |
|  |  |  |  | По доверенности №4 от 27 мая 2024 г. |
|  |  | число, месяц, год |  |  |
|  |  | Заказчик (при наличии) |  |  |
| МП |  | личная подпись |  | расшифровка подписи |
|  |  | число, месяц, год |  |  |

- ДВИЖЕНИЕ П6-319М ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Таблица 6 - Прием и передача П6-319М

| Дата | Состояние изделия | Основание (наименование, номер и дата документа) | Предприятие, должность и подпись |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сдавшего | принявшего |  |

Таблица 7 - Сведения о закреплении П6-319М при эксплуатации

| Наименование изделия (составной части) и обозначение | Должность, фамилия и инициалы | Основание (наименование, номер и дата документа) |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | закрепление | открепление |  |

Таблица 8 - Движение П6-319М при эксплуатации

| Дата установ-ки | Где установлено | Дата снятия | Наработка |  | Причина снятия | Подпись лица, проводившего установку (снятие) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с начала эксплуатации | после последнего ремонта |  |  |

- УЧЕТ РАБОТЫ П6-319М

Таблица 9 - Сведения о продолжительности работы П6-319М

| Дата | Цель работы | Время |  | Продолжи-тельность работы | Наработка |  | Кто проводит работу | Должность, фамилия и подпись ведущего формуляр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало работы | окончание работы |  | после последнего ремонта | с начала эксплуата- ции |  |  |

- УЧЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Таблица 10 Учёт технического обслуживания

| Дата | Вид техничес-кого обслужи-вания | Наработка |  | Основание (наименование, номер и дата документа) | Должность, фамилия и подпись |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | после последне-го ремонта | с начала эксплуа-тации |  | выпол-нившего работу | прове-рившего работу |  |

- УЧЕТ РАБОТЫ ПО БЮЛЛЕТЕНЯМ И УКАЗАНИЯМ

Таблица 11 Учёт работы по бюллетеням и указаниям

| Номер бюллетеня (указания) | Краткое содержание работы | Установлен- ный срок выполнения | Дата выполнения | Должность, фамилия и подпись |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | выполнившего работу | проверившего работу |

- РАБОТЫ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

  - Учет выполнения работ. Записи о внеплановых работах по текущему ремонту антенны при эксплуатации, включая замену отдельных составных частей, потребитель вносит в Таблицу 12.

Таблица 12 Работы по эксплуатации

| Дата | Наименование работы и причина ее выполнения | Должность, фамилия и подпись |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | выполнившего работу | проверившего работу |  |

  - Особые замечания по эксплуатации и аварийным случаям. Потребителем в произвольной форме выполняются записи содержащие сведения об основных замечаниях по эксплуатации и данные по аварийным случаям, возникшим из-за неисправности изделия, а также о принятых мерах по их устранению.

- ПЕРИОДИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ОСНОВНЫХ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ И ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК

  - Периодический контроль основных эксплуатационных и технических характеристик П6-319М проводится в соответствии с методикой поверки МП П6-319 2022-mp86146-22.

  - Записи о результатах контроля антенны потребитель вносит в Таблицу 13.

Т а б л и ц а 13 – Результаты периодического контроля основных эксплуатационных и технических характеристик.

| Наименование и единица измерения проверяемой характеристики | Номинальное значение | Периодичность контроля | Результаты контроля |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | дата | значение | дата | значение | дата | значение |
| Диапазон частот, МГц антенна П6-319М | 0,009…30,000 | 12 мес. |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент калибровки в диапазоне рабочих частот для электрического поля, дБ (м-1), не более | от 45 до 105 | 12 мес. |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент калибровки в диапазоне рабочих частот для магнитного поля, дБ (м-1), не более | от 45 до 100 | 12 мес. |  |  |  |  |  |  |
| Пределы допускаемой погрешности измерения коэффициента калибровки антенны, дБ, не более | ±2,0 | 12 мес. |  |  |  |  |  |  |
| Заключение о годности для дальнейшей эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диапазон частот, МГц антенна П6-319М | 0,009…30,000 | 12 мес. |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент калибровки в диапазоне рабочих частот для электрического поля, дБ (м-1), не более | от 45 до 105 | 12 мес. |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент калибровки в диапазоне рабочих частот для магнитного поля, дБ (м-1), не более | от 45 до 100 | 12 мес. |  |  |  |  |  |  |
| Пределы допускаемой погрешности измерения коэффициента калибровки антенны, дБ, не более | ±2,0 | 12 мес. |  |  |  |  |  |  |
| Заключение о годности для дальнейшей эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение Таблицы 13

| Наименование и единица измерения проверяемой характеристики | Номинальное значение | Периодичность контроля | Результаты контроля |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | дата | значение | дата | значение | дата | значение |
| Диапазон частот, МГц антенна П6-319М | 0,009…30,000 | 12 мес. |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент калибровки в диапазоне рабочих частот для электрического поля, дБ (м-1), не более | от 45 до 105 | 12 мес. |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент калибровки в диапазоне рабочих частот для магнитного поля, дБ (м-1), не более | от 45 до 100 | 12 мес. |  |  |  |  |  |  |
| Пределы допускаемой погрешности измерения коэффициента калибровки антенны, дБ, не более | ±2,0 | 12 мес. |  |  |  |  |  |  |
| Заключение о годности для дальнейшей эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диапазон частот, МГц антенна П6-319М | 0,009…30,000 | 12 мес. |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент калибровки в диапазоне рабочих частот для электрического поля, дБ (м-1), не более | от 45 до 105 | 12 мес. |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент калибровки в диапазоне рабочих частот для магнитного поля, дБ (м-1), не более | от 45 до 100 | 12 мес. |  |  |  |  |  |  |
| Пределы допускаемой погрешности измерения коэффициента калибровки антенны, дБ, не более | ±2,0 | 12 мес. |  |  |  |  |  |  |
| Заключение о годности для дальнейшей эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диапазон частот, МГц антенна П6-319М | 0,009…30,000 | 12 мес. |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент калибровки в диапазоне рабочих частот для электрического поля, дБ (м-1), не более | от 45 до 105 | 12 мес. |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент калибровки в диапазоне рабочих частот для магнитного поля, дБ (м-1), не более | от 45 до 100 | 12 мес. |  |  |  |  |  |  |
| Пределы допускаемой погрешности измерения коэффициента калибровки антенны, дБ, не более | ±2,0 | 12 мес. |  |  |  |  |  |  |
| Заключение о годности для дальнейшей эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |

- СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

  - В случае выявления неисправности в период гарантийного срока или при обнаружении некомплектности, потребитель должен предъявить рекламацию АО «СКАРД-Электроникс».

  - Рекламацию на изделие не предъявляют:

- по истечению гарантийного срока;

- при нарушениях потребителем правил эксплуатации, хранения, транспортирования, предусмотренных эксплуатационной документацией.

  - Все предъявленные рекламации их краткое содержание и меры принятые по ним регистрируют в листе регистрации рекламаций, таблица 14.

Таблица 14 Лист регистрации рекламаций

| Номер и дата уведомления | Краткое содержание рекламации | Меры, принятые по устранению отказов, и результаты гарантийного ремонта (номер и дата рекламационного акта) | Дата ввода П6-319М в эксплуатацию (номер и дата акта удовлетворения рекламации) | Время, на которое продлен гарантийный срок | Должность, фамилия и подпись лица, производившего гарантийный ремонт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- СВЕДЕНИЯ О ХРАНЕНИИ

Таблица 15 Сведения о хранении

| Дата |  | Условия хранения | Вид хранения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| приемки на хранение | снятия с хранения |  |  |  |

РЕМОНТ

| КРАТКИЕ ЗАПИСИ О ПРОИЗВЕДЕННОМ РЕМОНТЕ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | № |
| наименование изделия |  | обозначение |  |  | заводской номер |
| предприятие |  | дата |  |  |  |
| Наработка с начала эксплуатации |  |  |  |  |  |
|  |  | параметр, характеризующий ресурс или срок службы |  |  |  |
| Наработка после последнего ремонта |  |  |  |  |  |
|  |  | параметр, характеризующий ресурс или срок службы |  |  |  |
| Причина поступления в ремонт |  |  |  |  |  |
| Сведения о произведенном ремонте |  |  |  |  |  |
|  |  | вид ремонта и краткие сведения о ремонте |  |  |  |

ДАННЫЕ ПРИЕМО-СДАТОЧНЫХ ИСПЫТАНИЙ

| Свидетельство о приемке и гарантии |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | № |
| наименование изделия |  |  | обозначение |  |  |  | заводской номер |
| вид ремонта |  |  | наименование предприятия, условное обозначение |  |  |  |  |
| согласно |  |  |  |  |  |  |  |
| вид документа |  |  |  |  |  |  |  |
| Принят(а) в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан(а) годным(ой) для эксплуатации. |  |  |  |  |  |  |  |
| Ресурс до очередного ремонта |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | параметр, определяющий ресурс |  |  |  |
| в течение срока службы |  |  |  | лет |  |  |  |
| (года), в том числе срок хранения |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | условия хранения лет (года). |  |  |  |
| Исполнитель ремонта гарантирует соответствие изделия требованиям действующей технической документации при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Начальник ОТК |  |  |  |  |  |
| Штамп ОТК |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | личная подпись |  |  | расшифровка подписи |
|  |  |  |  | число, месяц, год |  |  |  |

| КРАТКИЕ ЗАПИСИ О ПРОИЗВЕДЕННОМ РЕМОНТЕ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | № |
| наименование изделия |  | обозначение |  |  | заводской номер |
| предприятие |  | дата |  |  |  |
| Наработка с начала эксплуатации |  |  |  |  |  |
|  |  | параметр, характеризующий ресурс или срок службы |  |  |  |
| Наработка после последнего ремонта |  |  |  |  |  |
|  |  | параметр, характеризующий ресурс или срок службы |  |  |  |
| Причина поступления в ремонт |  |  |  |  |  |
| Сведения о произведенном ремонте |  |  |  |  |  |
|  |  | вид ремонта и краткие сведения о ремонте |  |  |  |

ДАННЫЕ ПРИЕМО-СДАТОЧНЫХ ИСПЫТАНИЙ

| Свидетельство о приемке и гарантии |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | № |
| наименование изделия |  | обозначение |  |  |  | заводской номер |
| вид ремонта |  | наименование предприятия, условное обозначение |  |  |  |  |
| согласно |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вид документа |  |  |  |  |
| Принят(а) в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан(а) годным(ой) для эксплуатации. |  |  |  |  |  |  |
| Ресурс до очередного ремонта |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | параметр, определяющий ресурс |  |  |  |
| в течение срока службы |  |  | лет |  |  |  |
| (года), в том числе срок хранения |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | условия хранения лет (года). |  |  |  |
| Исполнитель ремонта гарантирует соответствие изделия требованиям действующей технической документации при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации. |  |  |  |  |  |  |
|  | Начальник ОТК |  |  |  |  |  |
| Штамп ОТК |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | личная подпись |  |  | расшифровка подписи |
|  |  |  | число, месяц, год |  |  |  |

| КРАТКИЕ ЗАПИСИ О ПРОИЗВЕДЕННОМ РЕМОНТЕ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | № |
| наименование изделия |  | обозначение |  |  | заводской номер |
| предприятие |  | дата |  |  |  |
| Наработка с начала эксплуатации |  |  |  |  |  |
|  |  | параметр, характеризующий ресурс или срок службы |  |  |  |
| Наработка после последнего ремонта |  |  |  |  |  |
|  |  | параметр, характеризующий ресурс или срок службы |  |  |  |
| Причина поступления в ремонт |  |  |  |  |  |
| Сведения о произведенном ремонте |  |  |  |  |  |
|  |  | вид ремонта и краткие сведения о ремонте |  |  |  |

ДАННЫЕ ПРИЕМО-СДАТОЧНЫХ ИСПЫТАНИЙ

| Свидетельство о приемке и гарантии |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | № |
| наименование изделия |  | обозначение |  |  |  | заводской номер |
| вид ремонта |  | наименование предприятия, условное обозначение |  |  |  |  |
| согласно |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вид документа |  |  |  |  |
| Принят(а) в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан(а) годным(ой) для эксплуатации. |  |  |  |  |  |  |
| Ресурс до очередного ремонта |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | параметр, определяющий ресурс |  |  |  |
| в течение срока службы |  |  | лет |  |  |  |
| (года), в том числе срок хранения |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | условия хранения лет (года). |  |  |  |
| Исполнитель ремонта гарантирует соответствие изделия требованиям действующей технической документации при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации. |  |  |  |  |  |  |
|  | Начальник ОТК |  |  |  |  |  |
| Штамп ОТК |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | личная подпись |  |  | расшифровка подписи |
|  |  |  | число, месяц, год |  |  |  |

ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ

СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

  - После принятия решения о невозможности восстановления антенны или выработки ресурса изделие подлежит утилизации. Изделие разбирается.

  - Особых мер безопасности при выполнении указанных работ не требуется. При проведении работ по утилизации антенны следует руководствоваться действующими на предприятии нормативными документами по безопасности труда, правилами технической эксплуатации электроприборов и правилами техники безопасности при эксплуатации электроприборов.

КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ ИЗДЕЛИЯ И ВЕДЕНИЯ ФОРМУЛЯРА

Таблица 16 - Записи должностных лиц, проводивших контроль состояния изделия и ведения формуляра

| Дата | Вид контроля | Должность проверяющего | Заключение и оценка проверяющего |  | Подпись проверяю-щего | Отметка об устранении замечания и подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по состоянию изделия | по ведению формуляра |  |  |

### ПРИЛОЖЕНИЕ А
График зависимости коэффициента калибровки от частоты.

Изделие: Антенна П6-319М зав. №1525061521824. Режим «Штырь».

Изделие: Антенна П6-319М зав. №1525061521824. Режим «Рамка».

### ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Значения коэффициента калибровки для заданной частоты.

Изделие: Приёмо-передающая антенна магнитного и электрического поля комбинированная П6-319М зав. номер 1525061521824.

Таблица Б1

| Частота, МГц | Коэффициент калибровки, дБ(м-1) |
| --- | --- |
| В режиме «Штырь» |  |
| 0,009 | 101,9 |
| 0,15 | 99,5 |
| 0,75 | 86,0 |
| 3,0 | 74,5 |
| 6,0 | 69,5 |
| 9,0 | 62,2 |
| 15,0 | 60,2 |
| 20,0 | 66,1 |
| 30,0 | 53,1 |
| В режиме «Рамка» |  |
| 0,009 | 96,6 |
| 0,01 | 95,7 |
| 0,02 | 89,1 |
| 0,05 | 80,6 |
| 0,1 | 74,3 |
| 0,2 | 68,4 |
| 0,5 | 60,5 |
| 1,0 | 54,6 |
| 2,0 | 46,6 |
| 5,0 | 45,3 |
| 10,0 | 49,2 |
| 20,0 | 55,3 |
| 30,0 | 53,4 |

| Итого в формуляре пронумеровано листов |  |  |  | 35 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Заместитель генерального директора по качеству - начальник ОТК и К |  |  |  | Ивлева Е.В. |
| Штамп ОТК |  | личная подпись |  | расшифровка подписи |
|  |  | число, месяц, год |  |  |